Załącznik nr 6 do SIWZ

Aparat USG

Nazwa i typ urządzenia : 		(wypełnić)

Producent: 				(wypełnić)

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wymagane wartości graniczne | Parametry oferowane (potwierdzić spełnienie warunku i podać wartość liczbową wymaganego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |  |
| 1. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |
| 2. | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 | TAK |  |
| 3. | Ciężar aparatu max. 90 kg | TAK |  |
| 4. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej min. 12 bitowy | TAK |  |
| 5. | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania danych min 450.000 | TAK, podać |  |
| 6. | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1200x1000 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min 19". | TAK |  |
| 7. | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | TAK |  |
| 8. | Możliwość obrotu i zmiany wysokości pulpitu operatora wraz z monitorem | TAK |  |
| 9. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. | TAK |  |
| 10. | Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej minimum 9 cali | TAK |  |
| 11. | Podgrzewacz żelu zintegrowany z pulpitem aparatu | TAK |  |
| 12. | Zakres częstotliwości pracy aparatu wynikający z częstotliwości pracy głowic 2-18 MHz | TAK |  |
| 13. | Dynamika systemu ≥270 dB | TAK, podać |  |
| 14. | Minimum 4 aktywne, równoważne, jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych | TAK, podać |  |
| 15. | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 50000 | TAK |  |
| 16. | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥ 1100 s | TAK |  |
| II. OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
| 1. | B-mode (2D) | TAK |  |
| 2. | Maksymalny FRAME RATE dla trybu B: min. 2000 obrazów/sek | TAK, podać |  |
| 3. | Głębokość obrazowania aparatu min od 2,0 – 32,0 cm. | TAK, podać |  |
| 4. | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) - minimum 8 kątów (compounding, np. Sono CT) | TAK |  |
| 5. | Możliwość prezentacji na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomego obrazu z zastosowaniem skrzyżowanych ultradźwięków i bez. | TAK |  |
| 6. | Cyfrowa filtracja szumów „speklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości (minimum 5 stopni regulacji) | TAK, podać |  |
| 7. | Podział ekranu na min. 4 obrazy. | TAK |  |
| 8. | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x. | TAK, podać |  |
| 9. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
| 10. | Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |
| 11. | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia B i wzmocnienia koloru na obrazach odtwarzanych z pamięci aparatu | TAK |  |
| 12. | Możliwość wyłączenia koloru na obrazach w trybie kolorowego dopplera odtwarzanych z pamięci aparatu | TAK |  |
| 13. | Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler | TAK |  |
| 14. | Power Doppler (PD). | TAK |  |
| 15. | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD). | TAK |  |
| 16. | Funkcja HPRF | TAK |  |
| 17. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 10 m/s. | TAK, podać |  |
| 18. | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-16 mm. | TAK, podać |  |
| 19. | Ugięcie wiązki dopplera PW w głowicach liniowych | ≥ 30° |  |
| 20. | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 89º | TAK, podać |  |
| 21. | Możliwość regulacji położenia linii bazowej, korekcji kąta i prędkości przesuwu na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK |  |
| 22. | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 23. | Automatyczna optymalizacja spektrum (optymalne ustawienie linii bazowej, skali i kąta korekcji – jednym przyciskiem) | TAK |  |
| III. OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |  |
| 1. | Do badań narządów jamy brzusznej: - minimum długość, obwód, pole powierzchni | TAK |  |
| 2. | Małych narządów – objętość z 3 pomiarów liniowych na dwóch półobrazach | TAK |  |
| 3. | Naczyniowych – automatyczny obrys spektrum na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych, automatyczne wyznaczenie wartości PI i RI | TAK |  |
| 4. | Pomiary i kalkulacje położnicze i ginekologiczne | TAK |  |
| IV. GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |
| A. | GŁOWICA CONVEX 2D do badań brzusznych | TAK, podać typ głowicy |  |
| 1. | Zakres częstotliwości obrazowania: B obejmujący przedział 2,0 – 5,0 MHz. | TAK, podać zakres |  |
| 2. | Minimum 192 kryształy tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. | TAK, podać ilość |  |
| 3. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 70º | TAK, podać |  |
| 4. | Głębokość obrazowania minimum 32 cm | TAK, podać |  |
| 5. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
| 6. | Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości | TAK, podać częstotliwości |  |
| 7. | Minimum po 4 częstotliwości robocze w Dopplerze kolorowym i Dopplerze spektralnym | TAK, podać częstotliwości |  |
| B. | GŁOWICA LINIOWA 2D | TAK, podać typ głowicy |  |
| 1. | Zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział 6,0-9,0 MHz | TAK, podać zakres |  |
| 2. | Obrazowanie harmoniczne | TAK, podać częstotliwości |  |
| 3. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
| 4. | Głębokość obrazowania minimum 15 cm | TAK, podać |  |
| 5. | Szerokość pola obrazowania z zakresu 42-45 mm | TAK, podać |  |
| 6. | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| 7. | Minimum 192 kryształy tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy | TAK, podać |  |
| C. | GŁOWICA LINIOWA MATRYCOWA (WIELORZĘDOWA) | TAK, podać typ głowicy |  |
| 1. | Zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział 10,0-15,0 MHz | TAK, podać zakres |  |
| 2. | Obrazowanie harmoniczne (minimum 3 pary częstotliwości) | TAK, podać częstotliwości |  |
| 3. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
| 4. | Głębokość obrazowania dochodząca do minimum 8 cm | TAK, podać |  |
| 5. | Szerokość pola obrazowania z zakresu 46-52 mm | TAK, podać |  |
| 6. | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| 7. | Minimum 1000 kryształów tworzących wiązkę ultradźwiękową w głowicy | TAK, podać |  |
| D. | Głowica endowaginalna typu mikroconvex | TAK, podać typ głowicy |  |
| 1. | Zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział 5,0-9,0 MHz | TAK, podać zakres |  |
| 2. | Obrazowanie harmoniczne (minimum 3 pary częstotliwości) | TAK, podać |  |
| 3. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK, podać |  |
| 4. | Minimum 192 kryształy tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. | TAK, podać ilość |  |
| 5. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 145º | TAK, podać |  |
| 6. | Głębokość obrazowania minimum 18 cm | TAK, podać |  |
| V. ARCHIWIZACJA |  |  |  |
| 1. | Videoprinter monochromatyczny formatu A6. | TAK |  |
| 2. | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów. | TAK |  |
| 3. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 500 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. | TAK |  |
| 4. | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 300 GB przez gniazdo USB | TAK |  |
| 5. | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi, DICOM | TAK |  |
| 6. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazda USB 2.0 z przodu aparatu | TAK |  |
| 7. | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI lub DVI | TAK |  |
| VI. MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |  |
| 1. | Obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające uwidocznienie różnic sztywności tkanki | TAK |  |
|  | Technika pomiaru elastograficznego dopuszczona przez FDA | TAK |  |
|  | Elastografia ilościowa (pomiar stosunku sztywności tkanki do tkanki referencyjnej) – tzw. strain ratio | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia ilościowej analizy elastograficznej w obrazach zarchiwizowanych w pamięci aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość analizy strain ratio w funkcji czasu | TAK |  |
|  | Praca w trybie dwóch żywych obrazów: obraz B + obraz ELASTO | TAK |  |
|  | Dostępne na wszystkich 4 oferowanych głowicach | TAK |  |
| 2. | Obrazowanie z użyciem środków kontrastowych – dostępne na oferowanych głowicach convex i liniowych | TAK |  |