ZP/2/2015								Załącznik nr 9 do SIWZ

Parametry Techniczno – użytkowe sprzętu i aparatury medycznej

1.  Aparat EKG 12 kanałowy

Producent: Model urządzenia :

Kraj pochodzenia : Rok produkcji : nie starsze niż 2014 r.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG 12 kanałowy | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy (min. 6.5") | TAK, podać |  |
| 3 | Automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  |
| 4 | Praca w trybie auto lub manual | TAK |  |
| 5 | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna | TAK |  |
| 6 | Prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 7 | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów | TAK |  |
| 8 | Szerokość papieru: 112 mm | TAK |  |
| 9 | Czułość: min. 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK, podać |  |
| 10 | Prędkość zapisu: min. 5/10/25/50 mm/s | TAK, podać |  |
| 11 | Wewnętrzna pamięć min. 800 badań | TAK, podać |  |
| 12 | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 13 | Detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału | TAK |  |
| 14 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
| 15 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 16 | Współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG - CardioTEKA | TAK |  |
| 17 | Interfejs komunikacyjny LAN umożliwiający wysyłanie zapisów badań EKG oraz dokumentacji medycznej w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolną skrzynkę odbiorczą | TAK |  |
| 18 | Możliwość wykonania badania spirometrycznego przy zastosowaniu przystawki SPIRO-31 | TAK |  |
| 19 | Waga max 2 kg | TAK |  |
| 20 | Wyposażenie: kabel EKG, kabel zasilający, żel ekg – 1 szt. , elektrody przyssawkowe, elektrody kończynowe klipsowe oraz papier ekg – 1 szt. | TAK |  |
| 21 | Wózek z wysięgnikiem na kabel pacjenta | TAK |  |
| 22 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 23 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
| 24 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

2.  Defibrylator z kardiowersją, sieciowo/akumulatorowy

Producent: Model urządzenia :

Kraj pochodzenia : Rok produkcji : nie starszy niż 2014 r.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa | TAK |  |
| 2 | Typ | TAK |  |
| 3 | Producent | TAK |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | TAK |  |
| 5 | Rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 6 | Zasilanie akumulatorowo-sieciowe | TAK |  |
| 7 | Zintegrowany zasilacz umożliwiający ciągłą pracę aparatu z sieci prądu zmiennego 230V / 50 Hz | TAK |  |
| 8 | Wymienny akumulator. wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie defibrylatora. | TAK |  |
| 9 | Czas monitorowania z zasilania akumulatorowego min. 90 minut | TAK |  |
| 10 | Zasilanie z całkowicie naładowanego akumulatora pozwalające na minimum 70 defibrylacji z max energią | TAK |  |
| 11 | Waga aparatu w pełnej gotowości do interwencji z akumulatorem max. 7kg | TAK |  |
| 12 | Monitorowanie | TAK |  |
| 13 | Kabel EKG 3-żyłowy umożliwiający monitorowanie 6 odprowadzeń EKG jednocześnie (I, II, III, aVr, aVl, aVf). Możliwość monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po podłączeniu kabla EKG 5-cio żyłowego. | TAK |  |
| 14 | Pomiar oddechu z kabla EKG w zakresie min. 5-150 oddechów/min. z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-45 s. | TAK |  |
| 15 | Ekran monitora typu TFT, przekątna ekranu min. 6,5” | TAK |  |
| 16 | Odpowiedź częstotliwościowa minimum 0,5-33Hz | TAK |  |
| 17 | Wskaźnik częstości akcji serca co najmniej 30 do 300 u/min. | TAK |  |
| 18 | Regulowane wzmocnienie sygnału EKG w zakresie 0,25/0,5/1,0/2,0/4,0 | TAK |  |
| 19 | Próbkowanie sygnału EKG minimum 300Hz | TAK |  |
| 20 | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG z ostatnich co najmniej 6 godzin monitorowania | TAK |  |
| 21 | Archiwizacja ostatnich minimum 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem wystąpienia | TAK |  |
| 22 | Wbudowane alarmy dźwiękowe i wzrokowe, z podziałem na alarmy niskiego, średniego i wysokiego priorytetu. | TAK |  |
| 23 | Możliwość natychmiastowo wyłączenia wszystkich alarmów za pomocą jednego przycisku/ikony | TAK |  |
| 24 | Tryb pauzy dla funkcji alarmu umożliwiający chwilowe wyłączenie alarmów na min. 120 sekund z automatycznym wznowieniem alarmów po tym czasie. | TAK |  |
| 25 | Wbudowane alarmy częstości rytmu serca z regulacją granic występowania | TAK |  |
| 26 | Defibrylacja | TAK |  |
| 27 | Tryby pracy – ręczny i półautomatyczny | TAK |  |
| 28 | Niskoenergetyczna dwufazowa fala defibrylacyjna | TAK |  |
| 29 | Czas ładowania do energii 300J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 300J nie dłuższy niż 10 sekund na zasilaniu bateryjnym | TAK |  |
| 30 | Zakres regulacji energii minimum od 1J do 300J, minimum 19 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej / kardiowersji | TAK |  |
| 31 | Pełne sterowanie funkcjami aparatu (wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej | TAK |  |
| 32 | Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane | TAK |  |
| 33 | Defibrylacja synchroniczna – kardiowersja i asynchroniczna. Możliwość kardiowersji z łyżek stałych. | TAK |  |
| 34 | Rejestrator | TAK |  |
| 35 | Rejestrator termiczny, szerokość papieru min. 55 mm drukujący: EKG, BPM, data, godzina, szybkość papieru, dostarczona energia defibrylacji, alarmy, dane personalne pacjenta, etc. | TAK |  |
| 36 | Możliwość wydruku 15s krzywej EKG z wykorzystaniem minimum 4 s sygnału z pamięci urządzenia | TAK |  |
| 37 | Wydruk automatyczny, na zlecenie ręczne oraz w sytuacji alarmowej | TAK |  |
| 38 | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji, ciśnienia nieinwazyjnego | TAK |  |
| 39 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
| 40 | Deklaracje CE | TAK |  |
| 41 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
| 42 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
| 43 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

3.  Defibrylator, akumulatorowy

Producent: Model urządzenia :

Kraj pochodzenia : Rok produkcji :nie starszy niż 2014 r.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tryb pracy: półautomatyczny | TAK |  |
| 2 | Rodzaj impulsu: dwufazowy, wykładniczy | TAK |  |
| 3 | Energia impulsu: stała 200J - zgodnie z AHA 2010 | TAK |  |
| 4 | Możliwość użycia na niemowlętach i dzieciach | TAK |  |
| 5 | Czas ładowania < 8 sek | TAK |  |
| 6 | Czas pomiędzy impulsami < 20 sek | TAK |  |
| 7 | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 8 | Automatyczna kontrola ładowania | TAK |  |
| 9 | Komunikaty głosowe w języku polskim | TAK |  |
| 10 | Pojemność baterii: min 200 impulsów lub 4 godziny pracy ciągłej | TAK |  |
| 11 | Automatyczny (codzienny i na „żądanie”) test defibrylatora | TAK |  |
| 12 | Zapis zdarzeń EKG i podjętych decyzji | TAK |  |
| 13 | Wspomaganie RKO | TAK |  |
| 14 | Możliwość transmisji danych | TAK |  |
| 15 | Wymiary: 80 x 300 x 270 mm | TAK |  |
| 16 | Waga: max 2.5 kg z baterią | TAK |  |
| 17 | Warunki pracy: temperatura: -5 – +46 C; wilgotność 5-95% bez kondensacji | TAK |  |
| 18 | Warunki przechowywania/czuwania: temperatura: -20 – +50 C; wilgotność 5-95% bez kondensacji | TAK |  |
| 19 | Torba do przenoszenia defibrylatora | TAK |  |
| 20 | Gwarancja min. 60 miesięcy | TAK |  |
| 21 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
| 22 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

4.  Lampa bezcieniowa sufitowa

Producent: Model urządzenia :

Kraj pochodzenia : Rok produkcji : nie starszy niż 2014 r.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa zabiegowa przejezdna bezcieniowa sufitowa/przyścienna | TAK |  |
| 2 | Natężenie światła [Emax] lampy z odległości 1 m ≥ 50 000 lux | TAK |  |
| 3 | Temperatura barwowa ≥ 4 000 K | TAK |  |
| 4 | Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ Ra 90 | TAK |  |
| 5 | Średnica plamy świetlnej dla 0,1 Emax 160 mm | TAK |  |
| 6 | Średnica plamy świetlnej dla 0,5 Emax 90 mm | TAK |  |
| 7 | Całkowite natężenie napromienienia nie większe niż 230W/m² | TAK |  |
| 8 | Skuteczność świetlna lampy ≥ 180 lm/W | TAK |  |
| 9 | Uchwyt sterujący wymienny z możliwością sterylizacji | TAK |  |
| 10 | Typ żarówki 12 V, 75 W [halogen] | TAK |  |
| 11 | Trwałość żarówki minimum 2000 h | TAK |  |
| 12 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 13 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
| 14 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

5.  Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy

Producent: Model urządzenia :

Kraj pochodzenia : Rok produkcji :nie starsze niż 2014 r.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac powietrzny przeciwodleżynowy będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie IIa. Model z produkcji seryjnej, parametry nie modyfikowane dla potrzeb przetargu. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego producenta. | TAK |  |
| 2 | Przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni. | TAK |  |
| 3 | System pracy zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w stałym cyklu 7,5 – minutowym (±2,5minuty). | TAK |  |
| 4 | Ciśnienie wytwarzane przez pompę regulowane bezstopniowo w zależności od wagi i pozycji pacjenta. | TAK |  |
| 5 | Limit wagi pacjenta min. 120 kg. | TAK |  |
| 6 | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze. | TAK |  |
| 7 | Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego, wysokość pojedynczej komory materaca 9-10cm. | TAK |  |
| 8 | Materac o budowie monolitycznej wykonany z elastycznego nie usztywnianego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie; zbudowany z 14-16 zespolonych nierozłącznie ze sobą na całej długości komór, w sposób zapobiegający ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem. Posiadający podwójne rurowe przewody powietrzne, doprowadzające powietrze do każdej komory materaca. Przewody umieszczone na zewnątrz materaca w sposób umożliwiający ich łatwą kontrolę oraz ewentualną wymianę od zewnątrz. Materac kładziony na standardowy materac szpitalny. | TAK |  |
| 9 | Materac wyposażony w sekcję statyczną pod głową pacjenta – 2-3 komory stale napełnione powietrzem | TAK |  |
| 10 | Komory rurowe wygięte w kształcie litery V w płaszczyźnie poziomej, celem rozłożenia sił tarcia i poprzecznie tnących oddziaływujących na ciało leżącego pacjenta oraz zwiększenia powierzchni kontaktowej komór celem osiągnięcia niższego średniego ciśnienia powierzchniowego w stosunku do komór prostych. | TAK |  |
| 11 | Materac wyposażony w funkcję szybkiego spustu powietrza | TAK |  |
| 12 | Wyposażenie materaca: Półprzepuszczalny pokrowiec przepuszczający parę wodną, a zatrzymujący ciecze, wykonany z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Zdjęcie pokrowca ma umożliwić łatwy, bezpośredni dostęp do poliuretanowej powierzchni komór materaca celem mycia lub dezynfekcji | TAK |  |
| 13 | Możliwość mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 15 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
| 16 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

6.  Pompa strzykawkowa

Producent: Model urządzenia :

Kraj pochodzenia : Rok produkcji : nie starszy niż 2014 r.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
| 2 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK |  |
| 3. | Masa pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg | TAK |  |
| 4. | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
| 5. | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
| 6. | Zatrzaskowe mocowanie pompy do oferowanej stacji dokującej wraz z umieszczonym na pompie uchwytem mocującym do stojaka lub szyny | TAK |  |
| 7. | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | TAK |  |
| 8 | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | TAK |  |
| .9 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK |  |
| .10. | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | TAK |  |
| 11. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | TAK |  |
| 12. | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 – 1200 ml/godz. | TAK |  |
| 13. | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK |  |
| 14. | Regulacja szybkości podaży bolusa 50 – 1200 ml/h | TAK |  |
| 15. | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | TAK |  |
| 16. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | TAK |  |
| 17. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | TAK |  |
| 18. | Ciągły pomiar ciśnienia w linii | TAK |  |
| 19. | Funkcja KVO | TAK |  |
| 20. | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości | TAK podać |  |
| 21. | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | TAK |  |
| 22. | Klawiatura symboliczna | TAK |  |
| 23. | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |
| 24. | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |
| 25. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
| 26. | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |
| 27. | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |
| 28. | Alarm okluzji | TAK |  |
| 29. | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |
| 30. | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
| 31. | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
| 32. | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  |
| 33. | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |
| 34. | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu | TAK |  |
| 35. | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki z możliwością zaprogramowania czasu przed opróżnieniem strzykawki, w którym pojawi się alarm | TAK |  |
| 36. | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | TAK |  |
| 37. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 38. | Port komunikacji RS232, USB, Ethernet | TAK |  |
| 39. | ### Możliwość transmisji danych ### z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | TAK |  |
| 40. | ### Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. Zasilane jednym przewodem | TAK |  |
| 41. | ### Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 42 | ### Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
| 43 | ### Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

7.  Ssak elektryczny przenośny

Producent: Model urządzenia :

Kraj pochodzenia : Rok produkcji : nie starsze niż 2014 r.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak chirurgiczny przeznaczony do chirurgii i liposukcji w blokach operacyjnych | TAK |  |
| 2 | Przepływ 90 l/min, podciśnienie -90 kPa | TAK |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe | TAK |  |
| 4 | Waga do 21 kg. | TAK |  |
| 5 | Możliwość stosowania systemu wkładów jednorazowych | TAK |  |
| 6 | Wyposażenie: dwa porty ssące i dwa filtry, dwa zbiorniki 2l do sterylizacji, z filtrem antybakteryjnym i zaworem przelewowym, | TAK |  |
| 7 | Pedał do sterowania nożnego | TAK |  |
| 8 | Przełącznik do automatycznego wyboru butli ssącej | TAK |  |
| 9 | Regulator do płynnej regulacji siły ssania | TAK |  |
| 10 | Wskaźnik podciśnienia | TAK |  |
| 11 | Podstawa jezdna na kółkach z możliwością ich zablokowania | TAK |  |
| 12 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 13 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
| 14 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

8.  Myjnia - dezynfektor do basenów i kaczek

Producent: Model urządzenia :

Kraj pochodzenia : Rok produkcji : nie starszy niż 2014 r.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie lub drobnych przedmiotów w umieszczonych specjalnym koszu. | TAK |  |
| 2 | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja urządzenia zapewniająca samoczynne opróżnianie oferowanych pojemników (kaczki baseny) podczas zamykania drzwi. | TAK |  |
| 4 | Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm, - głębokość urządzenia nie większa niż 60 cm – wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm, | TAK |  |
| 5 | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC. | TAK |  |
| 6 | Minimum 2 różne programy mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 7 | Czas procesu płukania, mycia oraz dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 10 min. | TAK |  |
| 8 | Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. | TAK |  |
| 9 | Przyłącza wodne ½”. | TAK |  |
| 10 | Uniwersalny odpływ o średnicy 110 mm z możliwością podłączenie do posadzki lub do ściany. | TAK |  |
| 11 | Zużycie wody dla programu normalnego nie przekraczające 20 litrów, | TAK |  |
| 12 | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. | TAK |  |
| 13 | Wbudowany układ dozowania środka zmiękczającego wodę z trójstopniową kontrolą jego stanu w pojemniku. | TAK |  |
| 14 | Wbudowany układ dozowania detergentu myjącego z trójstopniową kontrolą jego stanu w pojemniku. | TAK |  |
| 15 | Urządzenie wyposażone we wbudowaną szafkę zamykaną na klucz do umieszczania 2 pojemników o objętości 5 dm3 każdy. | TAK |  |
| 16 | Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej). | TAK |  |
| 17 | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. Wymagana moc zasilania przekraczająca 3 kW. | TAK |  |
| 18 | Urządzenie wyposażone we wbudowany wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia. | TAK |  |
| 19 | Pojemność minimalna: - jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” - lub 3 „kaczki” - lub 1 „basen” - lub drobne przedmioty umieszczone w koszu | TAK |  |
| 20 | Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 21 | Sterownik wyposażony w wyświetlacz oraz klawiaturę membranową. | TAK |  |
| 22 | Wyświetlanie informacji o czasie pozostałym do końca procesu. | TAK |  |
| 23 | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. | TAK |  |
| 24 | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. | TAK |  |
| 25 | Suszenie wsadu po procesie mycia i dezynfekcji wymuszonym strumieniem powietrza filtrowanego za pomocą filtru HEPA. | TAK |  |
| 26 | Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. | TAK |  |
| 27 | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | TAK |  |
| 28 | Wyposażenie: - kosz z zamykaną zatrzaskowo pokrywą do mycia i dezynfekcji drobnych przedmiotów – 1 szt. - baseny wykonane z tworzywa sztucznego – 5 szt., - kaczki wykonane z tworzywa sztucznego – 5 szt., - komplet płynnych środków chemicznych, na których zostało zwalidowane urządzenie: - detergent myjący – opakowanie 5 dm3 – 1 szt., - środek zmiękczający wodę – opakowanie 5 dm3 – 1 szt. | TAK |  |
| 29 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – nie większy niż 24 godziny. | TAK |  |
| 30 | Dostępność części zamiennych – nie mniejsza niż 10 lat. | TAK |  |
| 31 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 32 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

9.  Stół zabiegowy

Producent: Model urządzenia :

Kraj pochodzenia : Rok produkcji : nie starsze niż 2014 r.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół zabiegowy przeznaczony do przeprowadzania badań i drobnych zabiegów z centralną i kierunkową blokadą kół | TAK |  |
| 2 | Stół posiadający konstrukcję wykonaną z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne. | TAK |  |
| 3 | Cztery segmenty leża tapicerowane bezszwowo. | TAK |  |
| 4 | Regulacja wysokości leża hydrauliczna za pomocą dźwigni nożnej | TAK |  |
| 5 | Bezstopniowa regulacja oparcia pleców dokonywana mechanizmem dociskowym, | TAK |  |
| 6 | Pozycja trendelenburga i anty-trendelenburga wspomagana sprężyną gazową | TAK |  |
| 7 | Parametry techniczne: szerokość min. 600 mm długość min. 1950 mm Zakres regulacji wysokości leża min. 760 - 1060 mm kąt przechyłu anty-trendelenburga min. 0 - 10° kąt przechyłu trendelenburga min. 0 - 12° kąt odchylenia oparcia pleców min. 0 - 70° kąt odchylenia siedziska min. 0 - 12° | TAK |  |
| 8 | Możliwość wyboru koloru tapicerki (min. 6 kolorów) | TAK |  |
| 9 | Wyposażenie: - podkolannik 2 szt. - uchwyt ręki 2 szt. - podpora ręki 1 szt. - podpora stopy 2 szt. - wieszak kroplówki 1 szt. - zacisk – 3 szt. - wysuwana misa ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 10 | Blat stołu po bokach wyposażony w szyny montażowe/akcesoryjne wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 11 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 12 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
| 13 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |