Tuchola 30.07.2013

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „Dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku“ Nr postępowania: N ZOZ XII/ 6 /2013

W dniu  26.07.2013r. wpłynęły pytania

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu bez wzmocnień z serwetami okrywającymi pacjenta wykonane z jednorodnego trójwarstwowego laminatu (polipropylen-polietylen-polipropylen) na całej powierzchni o gramaturze 66 g/m2, laminat ten mam bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200cmH2O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH2O), a jego absorpcja wynosi 400% , serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia, skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem 74x190cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 77x142 cm ze wzmocnieniem 55x88cm

2 x serweta boczna 75x98 cm, przylepna

1 x serweta dolna 196x200 cm, przylepna

1 x serweta górna 160x260 cm, przylepna

1 x samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13 cm

4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia, którego  serwety okrywające pacjenta wykonane są z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny  i laminatu (poliester + wiskoza + folia PE) o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy  152x193 cm ze wzmocnieniem 76x193cm(owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo 75x141 cm ze wzmocnieniem min.56x85cm

-2 x  serweta 75x93 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x58 cm

-1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x64 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów .

-1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x65 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów .

-4 x ręcznik chłonny 34x36 cm
Odpowiedź : Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia, którego  serwety okrywające pacjenta wykonane są z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny  i laminatu (poliester + wiskoza + folia PE) o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm

1 x serweta na stolik Mayo 75x141 cm

1 x serweta do laparoskopii 196/254x292 cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem brzusznym 30x33 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu, ze zintegrowanymi nogawicami, 8 uchwytów na przewody typu rzep

2xtorba na narzędzia 33x41cm (sterylna, pakowana osobno)

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia, którego  serwety okrywające pacjenta wykonane są z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny  i laminatu (poliester + wiskoza + folia PE) o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Skład zestawu:

-1szt serweta na stolik narzędziowy 152x193cm (owiniecie zestawu)

-1szt serweta na stolik Mayo 75x141cm

-1szt serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz osłoną ramion stołu, z otworem operacyjnym na obszarze 33x38cm  częściowo wypełnionym folią operacyjną  z otworem 18x18cm, z torbą na płyny

-1szt-kocyk włókninowy dla noworodka 76x86 cm

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia, w którym serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego, chłonnego laminatu, 2-warstwowego (polipropylen, polietylen)  na całej powierzchni okrywającej pacjenta, o gramaturze podstawowej 58 g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 150 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 170kPa.  Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795:1,2,3.

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm

- 1 x serweta  150x230cm z przylepnym wycięciem U  6,5x95cm

- 1 x serweta górna 160x260cm przylepna

- 1 x serweta 150x200cm

- 1 x włókninowa taśma lepna 9x50cm

- 2 x ręcznik chłonny 30x20cm

-1xserweta na stolik Mayo 77x142cm, wzmocniona, sterylna, pakowana osobno

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu bez wzmocnień z serwetami okrywającymi pacjenta wykonane z jednorodnego trójwarstwowego laminatu (polipropylen-polietylen-polipropylen) na całej powierzchni o gramaturze 66 g/m2, w części wzmocnionej gramatura min. 110g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 150cmH2O, skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 125x230 cm (opakowanie wewnętrzne)

- 1 x serweta 137/74x192cm z osłoną ramion stołu, z nieprzylepnym otworem kroczowym 6x15cm, wzmocnieniem chłonnym 49x31 cm wokół otworu operacyjnego, paskiem przylepnym do fiksacji serwety na spojeniu łonowym

- 1 x serweta 45x50cm przylepna

- 2 x nogawice SMMMS 79x140cm

- 1 x ręcznik chłonny 58x39cm ( 11x16cm po złożeniu)

Odpowiedź : Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 13-14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o gramaturze 35g/m2, posiadającego rękawy klejone, co zapewnia wyższą barierowość fartucha. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź : Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu ubrań chirurgicznych w rozmiarach: S-XL, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet 15

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby nogawki spodni, były wywinięte i podszyte u dołu, co sprawie że są odporniejsze na rozdarcie.

Odpowiedź : Tak Zamawiający oczekuje

Pakiet 15

Czy Zamawiający oczekuje, aby ubrania chirurgiczne były oznakowane jako wyrób medyczny, i jednocześnie jako ochrona personelu stanowiły środek ochrony osobistej?  Podwójnie oznakowany produkt zgodnie z prawem może być stosowany zarówno jako wyrób medyczny w bezpośrednim kontakcie z pacjentem (procedury medyczne) oraz jako środek ochrony osobistej tj. do ochrony użytkownika. Podwójne oznakowanie produktu umożliwia zatem szersze przeznaczenie i zakłada większe spektrum jego zastosowania.

Odpowiedź : Tak Zamawiający oczekuje.

Pakiet 15

Czy Zamawiający wymaga aby ubrania chirurgiczne miały osobno zapakowane spodnie i osobno zapakowane bluzy dzięki czemu istnieje możliwość indywidualnego doboru rozmiaru ubrań chirurgicznych do potrzeb personelu medycznego?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego pakowanego po 50sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego pakowanego po 100sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka wykonanego w części górnej z materiału polipropylenowego SMMS o gramaturze 10g/m2, bok- wzmocniony chłonny Scrim o gramaturze 47g/m2.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu bez wzmocnień z serwetami okrywającymi pacjenta wykonane z jednorodnego trójwarstwowego laminatu (polipropylen-polietylen-polipropylen) na całej powierzchni o gramaturze 66 g/m2, laminat ten mam bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200cmH2O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH2O), a jego absorpcja wynosi 400% , serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia, skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem 74x190cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 77x142 cm ze wzmocnieniem 55x88cm

2 x serweta boczna 75x98 cm, przylepna

1 x serweta dolna 196x200 cm, przylepna

1 x serweta górna 160x260 cm, przylepna

1 x samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13 cm

4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia, którego  serwety okrywające pacjenta wykonane są z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny  i laminatu (poliester + wiskoza + folia PE) o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy  152x193 cm ze wzmocnieniem 76x193cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo ze wzmocnieniem 75x141 cm min.56x85cm ,

-2 x  serweta 75x93 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x58 cm

-1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x64 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów .

-1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x65 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów .

-4 x ręcznik chłonny 34x36 cm

Odpowiedź : Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 2,4,7,8,10,24

Prosimy o dopuszczenie zestawów pakowanych w opakowanie czterowarstwowe, tj. karton transportowy, torba foliowa (zabezpieczenie przed kurzem i pyłami), wentylowana torba foliowa (opakowanie jednostkowe zestawu), serweta na stolik narzędziowy (druga warstwa  opakowania o jałowej zawartości).

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.