Tuchola, dnia 05.01.2011

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:  przetarg nieograniczony na dostawę  sprzętu jednorazowego użytku .

Nr sprawy N ZOZ XII/ 12 /2010

W dniu 04.01.2011 wpłynęły pytania.

Pytanie 1

Pakiet nr 1 poz. nr 23

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze 0,7 mm, dł. 19-20mm

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści.

Pytanie 2

Pakiet nr 1 poz. nr 24

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o  wydzielenie z pakietu nr 1 poz. 24 do oddzielnego pakietu ze względu na fakt iż opis przedmiotu zamówienia wskazuje konkretnego producenta i jego wyłącznego dystrybutora na rynku. Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na wydzielenie tej pozycji z pakietu to prosimy o dopuszczenie kaniuli o przepływie 18ml/min.

Odpowiedź : Tak Zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 poz. 24 do pakietu oddzielnego 1a

Pytanie 3

Pakiet nr 5 rozdział 3 poz. nr 1-6

Czy zamawiający wymaga aby konektor z cewnika był półprzezroczysty w celu łatwiejszej wizualizacji odsysanej treści?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 4

Pakiet nr 5 rozdział 4 poz. nr 1-5

Czy zamawiający będzie wymagał w zgłębniku żołądkowym przezroczystego konektora z przejściem na luer?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 5

Pakiet nr 6 poz. 3

Czy przyrządy do aspiracji z dużych ampułek i butelek z filtrem (sterylne) mają posiadać zastawkę bezzwrotną zapobiegającą rozlewaniu się płynów?

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści.

Pytanie 6

Pakiet nr 6 poz. 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie  z pakietu nr 6  w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź : Nie

Pytanie  7

Pakiet nr 6 poz. 10 i 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą  w pakiecie nr 6 poz. 10 i 11 aparatów do przetoczeń o wprowadzenie wymogu aby komora kroplowa była wolna od PVC oraz dren był wolny od ftalanów (DEHP) zgodnie z Dyrektywą Unijną.

Odpowiedź : Tak Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga aby komora była wolna od PVC. Dyrektywa unijna 2007/47/EC z dniem 21 marca 2010 roku wprowadziła nowe uregulowania.

Pytanie  8

Pakiet nr 8 poz. 10

Czy zamawiający dopuszcza worki standardowe do lewatywy firmy Krasiński?

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści.

Pytanie 9

Pakiet nr poz. 13

Czy zamawiający wymaga  pojemników  do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o

pojemności 200- 250 ml typu gilotynka.

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści.