NZOZ XII/18/09                                                                                                      Załącznik nr 1

Wymagane Parametry Techniczne

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	wymagany 2009 r.

| Lp |  | Parametry wymagane aparatu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Konstrukcja |  |  |
|  | 1 | Najwyższej klasy, kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy z kolorowym Dopplerem. Aparat fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | 2 | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, z zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury | TAK |  |
|  | 3 | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2009 roku. | TAK |  |
|  | 4 | Przetwornik 12-bitowy | TAK |  |
|  | 5 | Zaawansowany technicznie cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | 6 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 8000 | TAK |  |
|  | 7 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 8000 | TAK |  |
|  | 8 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 | TAK |  |
|  | 9 | Dynamika systemu min.220 dB. Określić. | TAK |  |
|  | 10 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 15 cali. Możliwość obrotu i pochylenia ekranu monitora | TAK |  |
|  | 11 | Ruchomy pulpit sterowniczy góra-dół | TAK |  |
|  | 12 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o wielkości min. 10 cali | TAK |  |
|  | 13 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych | TAK |  |
|  | 15 | Zakres częstotliwości pracy USG: od 2 MHz do co najmniej 16 MHz. | TAK |  |
|  | 16 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 20 000 klatek. | TAK |  |
|  | 17 | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | 18 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednośnie na jednym obrazie | TAK |  |
|  | 19 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 50 sek. | TAK |  |
|  | 20 | Max. głębokość pola obrazowego min. 30 cm | TAK |  |
|  | 21 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 40 | TAK |  |
|  | 22 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
| 2. |  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | 1 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, - B + B - 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |
|  | 2 | FRAME RATE dla trybu B: min. 800 obrazów/sek. Podać. | TAK |  |
|  | 3 | FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 200 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | 4 | Szerokopasmowe obrazowanie na II harmonicznej Min. 4 pasma II harmonicznej | TAK |  |
|  | 5 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) , HPRF PWD ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | 6 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 7,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | 7 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |
|  | 8 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: +/- 15,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | 9 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | 10 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 3,6 m/sek | TAK |  |
|  | 11 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | 12 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | 13 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | 14 | Obrazowanie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Min. 3 kursory (linie proste) | TAK |  |
|  | 15 | Obrazowanie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop Min. 3 kursory (linie proste) | TAK |  |
|  | 16 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach. | TAK |  |
|  | 17 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | 18 | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków | TAK |  |
|  | 19 | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępnych na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | 20 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | 21 | Obrazowanie kinetyczne umożliwiającą automatyczny obrys wsierdzia i obliczanie frakcji wyrzutowej | TAK |  |
|  | 22 | Oprogramowanie Strain i Strain Rate | TAK |  |
|  | 23 | Oprogramowanie do automatycznej segmentacyjnej analizy ilościowej ruchu ściany | TAK |  |
|  | 24 | Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | 25 | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK |  |
|  | 26 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni | TAK |  |
|  | 27 | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | 28 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku |  |  |
|  | 29 | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
|  | 30 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map | TAK |  |
|  | 31 | Wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG | TAK |  |
|  | 32 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| 3. |  | Archiwizacja obrazów | TAK |  |
|  | 1 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 200 GB) i bazą pacjentów. Opisać | TAK |  |
|  | 2 | Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) | TAK |  |
|  | 3 | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie oraz płytach CD-R/RW | TAK |  |
|  | 4 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | 5 | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
|  | 6 | Nagrywarka CD-R/RW i specjalistyczne oprogramowanie służące do archiwizacji danych | TAK |  |
|  | 7 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | 8 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | 9 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | 10 | Drukarka laserowa do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
| 4. |  | # Funkcje użytkowe |  |  |
|  | 1 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x15 | TAK |  |
|  | 2 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x15 | TAK |  |
|  | 3 | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: Minimum 10 | TAK |  |
|  | 4 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  | 5 | Przełączanie głowic z klawiatury. | TAK |  |
|  | 6 | Podświetlane klawisze kodowane w min. 2 kolorach z regulacją jasności podświetlenia min. 3 stopnie regulacji | TAK |  |
|  | 7 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięci linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | 8 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | 9 | Pełne oprogramowanie do badań: - Kardiologicznych - Naczyniowych - Brzusznych - Małych narządów - Mięsniowo-szkieletowych - Położniczych - Ginekologicznych - Urologicznych - Pediatrycznych | TAK |  |
| 5. |  | Głowice ultradźwiękowe – matrycowe lub klasyczne zapewniające ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
|  | 1. | Głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  |  | 1) Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0 – 5,0 MHz. Określić zakres | TAK |  |
|  |  | 2) Liczba elementów: min. 64 Podać ilość | TAK |  |
|  |  | 3) kąt obrazowania min. 90 stopni | TAK |  |
|  |  | 4) obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | 2 | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  |  | 1) Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 4,0 – 13,0 MHz. | TAK |  |
|  |  | 2) Liczba elementów: min. 190. Podać ilość | TAK |  |
|  |  | 3) szerokość pola skanowania max. 40 mm | TAK |  |
|  |  | 4) obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  |  | 5) Obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  |
| 6. |  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczne, wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe min. 2,0-8,0 MHz | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę liniową 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, szerokość skanu min. 50 mm, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Convex min. 2,0-6,0 MHz, kąt min. 60 st., min. 192 elementy, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Endovaginalną min. 3,0-9,0 MHz, kąt min. 180 st., min. 192 elementy | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D z głowic objętościowych (brzusznych i endovaginalnych) skanujących automatycznie min. 30 vol./sek, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Convex 2,0-6,0 MHz, min. 190 elementów, kąt min. 60 stopni, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma, z centralnym kanałem biopsyjnym przechodzącym przez głowicę | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę laparoskopową min. 4,0-10,0 MHz | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę śródoperacyjna Microconvex 4-10 MHz, min. 190 elementów, min. 4 pasma II harmonicznej | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o opcję badań z kontrastem | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o inne typy obrazowania i współpracy z głowicami do badań: - kardiologicznych - naczyniowych - małych narządów - położniczych - ginekologicznych - ortopedycznych - endokawitarnych - śródoperacyjnych - przezczaszkowych | TAK |  |
|  |  | Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć) | TAK |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (dostarczyć przy dostawie aparatu) | TAK |  |
|  |  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące | TAK |  |
|  |  | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych przez okres min. 12 miesięcy na cały system (aparat, głowice, printer) | TAK |  |
|  |  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenia Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |
|  |  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata | TAK |  |
|  |  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |