- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Kardiomonitor   szt. 4

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor stacjonarny o budowie modułowej z kolorowym pojedynczym wyświetlaczem LCD TFT o przekatnej ekranu min. 17'' i rozdzielczosci co najmniej 1280 x 1024 pikseli. Moduły (kostki) przenoszone przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V 50Hz | Tak |  |
|  | Obrazowanie min. 8 krzywych na jednym ekranie - mozliwość konfigurowania i zapamietywania min. 10 własnych ekranów przez użytkownika | Tak |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 72h z rozdzielczością nie gorszą niż 15s | Tak |  |
|  | Obsługa w języku polskim przez ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Alarmy trzystopniowe z mozliwością zawieszania czasowego i na stałe | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym oraz zakłóceniami wysokiej częstotliwości | Tak |  |
|  | Full disclosure (ciągły zapis wszystkich fal - nie tylko min. 6 fal EKG, ale także wszystkich pozostałych fal dynamicznych - i wszystkich monitorowanych wartości z okresu min. 48 godz.) | Tak |  |
|  | Historia min. 300 przypadków alarmowych (zapis min. 6 fal dynamicznych i wszystkich wartości cyfrowych) | Tak |  |
|  | MODUŁ EKG EKG monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego, zakres częstości akcji serca: min. 15-300 bpm, obserwacji min. 6 lub 7 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVR, aVL, AVF, V) jednocześnie, analiza odcinka ST z min. 6 lub 7 odprowadzeń jednocześnie, analiza min. 10 arytmii, detekcja stymulacji serca, wyposażenie: kabel EKG Respiracja metodą impedancyjną: częstości oddechu w zakresie: min. 5-150 l/min., alarm bezdechu w zakresie :min. 5-40s wraz z załączanym przez użytkownika licznikiem bezdechów, możliwość programowego wyboru elektrod do detekcji częstości oddechu (szczytami płuc lub przeponą - wybiera użytkownik) z menu bez konieczności ich przepinania, prezentacja fali oddechu | Tak |  |
|  | MODUŁ SpO2 Pulsoksymetria odporna na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax: obrazowanie krzywej pletyzmograficznej, wartość saturacji w zakresie min. 1-100%, tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm, wyposażenie: przewód interfejsowy i czujnik wielorazowy typu klips na palec | Tak |  |
|  | MODUŁ NIBP Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego: zakres pomiarowy min. 15-260 mmHg, pomiar na żądanie, ciągły i automatyczny, pomiaru auto w zakresie: min. 1-360 mmHg, pomiar tętna z mankietu z prezentacją wartości na ekranie, wyposażenie: 2 mankiety wielorazowe dla dorosłych, | Tak |  |
|  | MODUŁ TEMP Pomiar temperatury w jednym kanale w zakresie min. 10-45°C, wyposażenie: sonda temperatury | Tak |  |
|  | Wbudowane złącze RJ-45 | Tak |  |
|  | Wbudowane złącze USB do przenoszenia danych z pamięci monitora na nośnik elektroniczny (np. Pendrive) w formacie EXCEL | Tak |  |