- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Detektor tętna płodu   szt. 2

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Detektor do badania tętna płodu | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania detektora w czasie porodu w wodzie | Tak |  |
|  | Zasilanie 2 x akumulator R6/AA NiMH 1,2V | Tak |  |
|  | Automatyczny wyłącznik max. po 4 minutach przy braku sygnału lub po 10 minutach | Tak |  |
|  | Czas pracy ciągłej min. 30 godz. | Tak podać |  |
|  | Moc akustyczna min. 1W | Tak podać |  |
|  | Regulacja głośności ręczna 10 stopniowa i automatyczna | Tak |  |
|  | Głowica wąskokątna 2MHz, wodoszczelna IPX7, 20 mm przetwornik | Tak |  |
|  | Wyświetlacz częstości tętna FHR LED | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min. 50-210 bpm | Tak podać |  |
|  | Zliczanie tętna automatyczne i ręczne (10 uderzeń) | Tak |  |
|  | Częstotliwość fali ultradźwiękowej 2 MHz | Tak |  |
|  | Wymiary części głównej 145x66x32 mm | Tak |  |
|  | Wyposażenie standardowe żel USG 250g, torba, 2x akumulator i ładowarka | Tak |  |
|  | Wskaźnik uderzeń serca wskaźnik stanu baterii automatyczne wyciszanie zakłóceń kontaktowych | Tak |  |
|  | Waga max. 240g | Tak |  |