- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Diatermia chirurgiczna z modułem argonowym  szt. 1

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diatermia chirurgiczna zasilanie 230V+/- 10%, 50Hz | Tak |  |
|  | Zestaw do elektrochirurgii mono i bipolarnej. Waga nie więcej niż 10 kg. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora 350kHz -/+ 10 % | Tak |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą EN 60601-1 | Tak |  |
|  | Pobór mocy do 500W | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu. | Tak |  |
|  | Układ kontroli: - układ kontroli dawki - układ kontroli czasu aktywacji | Tak |  |
|  | Układ kontroli elektrody biernej. | Tak |  |
|  | Optyczna sygnalizacja aplikacji elektrody neutralnej - min. 8 poziomów | Tak |  |
|  | Wymagana rezystancja elektrody biernej <240Ω | Tak |  |
|  | Panel przedni foliowany z przyciskami dotykowymi. | Tak |  |
|  | Wyświetlana cyfrowa dawka mocy wyjściowej w watach. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja aktywacji koagulacji dźwiękowa i wzrokowa. | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie ostatnio używanych nastaw. Po ponownym włączeniu aparat pamięta nastawy wszystkich trybów pracy. | Tak |  |
|  | Maksymalna moc cięcia monopolarnego w zakresie max. nie mniej niż 350 W. Min. 6 rodzajów cięcia monopolarnego ( w tym cięcie w środowisku wodnym) | Tak |  |
|  | Maksymalna moc koagulacji monopolarnej w zakresie max. nie mniej niż 120W. Min. 4 rodzaje koagulacji (w tym spray) | Tak |  |
|  | Maksymalna moc koagulacji bipolarnej w zakresie nie mniej niż 120W. Możliwość aktywacji wyłącznikiem nożnym lub automatycznie po uchwyceniu tkanki z czasem zwłoki do max. 5 sek. | Tak |  |
|  | Cięcie bipolarne w zakresie max. Nie mniej niż 100W. z min. trzema stopniami hemostazy. Min. 5 rodzajów cięcia bipolarnego (w tym w środowisku wodnym z mocą max nie mniej niż 350W) | Tak |  |
|  | Ustawienie mocy: 1W do 20W co 1 W, powyżej 20W do max. mocy co 5W | Tak |  |
|  | Automatyczny tryb regulacji mocy w trakcie cięcia. | Tak |  |
|  | Cięcie z funkcją naprzemiennego cięcia i koagulacji z regulowanym czasem cięcia i koagulacji. Min. 8 poziomów cięcia i 8 poziomów koagulacji. | Tak |  |
|  | Trzy gniazda: 1 gniazdo monopolarne – w standardzie europejskim (3-PIN) 1 gniazdo bipolarne 1 gniazdo elektrody biernej | Tak |  |
|  | Podłączenie włącznika nożnego na tylniej ścianie aparatu. Możliwość podłączenia dwóch włączników nożnych. | Tak |  |
|  | Przejrzysty program serwisowy. Proszę opisać. | Tak |  |
|  | Wykrywanie nieprawidłowej pracy oraz sygnalizacja wizualna i dźwiękowa wykrytych nieprawidłowości. Proszę opisać. | Tak |  |
|  | Natężenie sygnału dźwiękowego alarmowego zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) | Tak |  |
|  | Automatyczny zapis błędów w pamięci aparatu. | Tak |  |
|  | Aparat mikroprocesorowy | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 10 kompletów niezależnych nastaw (w tym program do Polipektomii i Pappilotomi) | Tak |  |
|  | Aktywacja cięcia monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. | Tak |  |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatyczna. | Tak |  |
|  | Autotest po uruchomieniu | Tak |  |
|  | Odrębna regulacja nastawień dla koagulacji mono-, bipolarnej i cięcia monopolarnego. | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z laparoskopem | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznej zmiany programów pomiędzy wszystkimi dostępnymi programami przy użyciu włącznika nożnego. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu | Tak |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Włącznik nożny 2-przyciskowy | Tak |  |
|  | Elektroda neutralna wielorazowa silikonowa | Tak |  |
|  | Butla argonowa 5L | Tak |  |
|  | Reduktor argonowy | Tak |  |
|  | Uchwyt elektrody 4mm / szeroki / 2 przyciski / kbale 4m / | Tak |  |
|  | Uchwyt giętkiej elektrody argonowej, z kablem 3.5m, | Tak |  |
|  | Giętka elektroda argonowa, śred, 2,3mm | Tak |  |
|  | Lancet prosty, owalny, 25x3,5mm | Tak |  |
|  | Nóż prosty, długość 25mm | Tak |  |
|  | Kulka prosta, 4mm | Tak |  |
|  | Igła prosta, któtka, 0,7mm | Tak |  |
|  | Uchwyt elektrody argonowej szeroki, 2 przyc., z kablem 3.5m, | Tak |  |
|  | Lancet prosty 14mm argonowy, dł. robocza 40mm, śr. 5mm | Tak |  |
|  | Elektroda argonowa do koagulacji, dł. robocza 25mm, śr. 5mm | Tak |  |