- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ortopedycznych  szt. 1

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilny stół operacyjny, zapewniający stabilne osadzenie na podłodze, duże kółka o śr. min 100 mm umożliwiające łatwą manewrowalność, koła nie wystające poza obrys podstawy. | Tak |  |
|  | Blat stołu przezierny dla promieni rtg, | Tak |  |
|  | Blat stołu składający się z min. 4 segmentów: - Segment głowy - Segment piersiowy - Segment lędźwiowy - Segment nóg dzielony podłużnie | Tak |  |
|  | Układ napędu alternatywnego – awaryjnego: elektrohydrauliczny napęd nożny lub dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu. | Tak |  |
|  | Sterowanie funkcjami stołu za pomocą pilota bezprzewodowego lub przewodowego | Tak |  |
|  | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota | Tak |  |
|  | Indywidualna regulacja segmentów za pomocą pilota przy wykorzystaniu siłowników elektrohydraulicznych lub elektrycznych: - Regulacja wysokości blatu stołu - Przesuw wzdłużny - Przechyły boczne - Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga - Funkcja flex i reflex - Pozycja „0” - Regulacja kąta ułożenia oparcia pleców | Tak |  |
|  | Wykorzystane siłowniki muszą zapewniać płynną regulację bez drżeń, skoków, zapewniając wysoką stabilność stołu | Tak |  |
|  | Elektrohydrauliczna regulacja wysokości blatu w zakresie, co najmniej od 780 mm do 1130 mm – bez materaca | Tak |  |
|  | Elektrohydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty – Trendelenburga min 30 o | Tak |  |
|  | Obustronna, elektrohydrauliczna regulacja przechyłu bocznego blatu min 20 o | Tak |  |
|  | Ręczna lub elektrohydrauliczna regulacja segmentu nożnego w zakresie: - opuszczanie: - 90o +/- 5 o - podnoszenie: + 25 +/- 5 o - możliwość rozchylenia | Tak |  |
|  | Elektrohydrauliczna regulacja segmentu pleców w zakresie: - opuszczanie: - 40o - podnoszenie: + 80o | Tak |  |
|  | Ręczna regulacja segmentu głowy | Tak |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu względem kolumny stołu 300 mm | Tak |  |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | Tak |  |
|  | Materace zdejmowane, odporne na środki dezynfekcyjne, bezszwowe | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne stołu wbudowane w podstawę stołu wraz z ładowarką. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora, na pilocie lub na kolumnie stołu. | Tak |  |
|  | Konstrukcja blatu oraz kolumna i podstawa stołu wykonane ze stali nierdzewnej (nie dopuszcza się stopów metali lekkich) | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu min 300 kg | Tak |  |
|  | Stół operacyjny wyposażony w szyny wykonane ze stali nierdzewnej umożliwiające mocowanie wyposażenia dodatkowego | Tak |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Anestezjologiczna podpora ręki – 1 szt | Tak |  |
|  | Parawan anestezjologiczny z regulacją szerokości.- 1 szt | Tak |  |
|  | Podparcie boczne z możliwością regulacji w 2 płaszczyznach – 3 szt. | Tak |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta – 1 szt. | Tak |  |
|  | Zaciski wielofunkcyjne do montowania wyposażenia do szyn bocznych, z regulacją kąta nachylenia – 4 szt | Tak |  |
|  | Kompletna przystawka ortopedyczna. Wózek do przystawki ortopedycznej – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Podpora ramienia przystawki ortopedycznej – 1 szt. | Tak |  |
|  | Podparcie nogi mocowane w miejscu wspornika krocza przystawki ortopedycznej – 1 szt. | Tak |  |
|  | Uchwyt do artroskopii kolana z mocowaniem – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Uchwyt z szyną na akcesoria z możliwością zamocowania na belce wyciągowej - 1 szt | Tak |  |
|  | Szyna boczna przedłużająca, z zaciskiem – 1 szt. | Tak |  |
| Wymagane dokumenty |  |  |  |
|  | Deklaracja CE | Tak |  |
|  | Katalogi i foldery potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów | Tak |  |