- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Zestaw endoskopowy  szt. 1

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Wideogastroskop | Tak |  |
|  | ### Przetwornik ccd kolor w końcówce aparatu | Tak |  |
|  | kąt obserwacji min. 140° | Tak |  |
|  | głębia ostrości min. 3-100 mm | Tak |  |
|  | średnica zewnętrzna sondy wideo gastroskopu max. 9,0 mm | Tak |  |
|  | długość robocza sondy wideo gastroskopu min. 1030 mm | Tak |  |
|  | średnica kanału roboczego min. 2,8 mm | Tak |  |
|  | kąt zagięcia końcówki endoskopu: w górę min. 210° w dół min. 90° w lewo min. 100° w prawo min. 100° | Tak |  |
|  | ### Min. 4 przyciski funkcyjne na głowicy endoskopu | Tak |  |
|  | ### możliwość przypisywania każdej funkcji dostępnej w menu procesora do przycisków umieszczonych na głowicy sterującej wideo gastroskopu | Tak |  |
|  | ### funkcja identyfikacji endoskopu | Tak |  |
|  | ### filtr optyczny wycinający pasmo światła czerwonego wbudowany w endoskop | Tak |  |
|  | ### bezpieczna oraz bezpośrednia współpraca z posiadanymi procesorami wideoPODAĆoraz źródłem światłaPODAĆ | Tak |  |
|  | ### Wideoduodenoskop | Tak |  |
|  | ### Przetwornik ccd kolor w końcówce aparatu | Tak |  |
|  | kąt obserwacji min. 100°/5º do tyłu | Tak |  |
|  | głębia ostrości 5-60mm | Tak |  |
|  | średnica zewnętrzna wziernika max. 11,5mm | Tak |  |
|  | średnica zewnętrzna końcówki endoskopu max. 14 mm | Tak |  |
|  | długość robocza sondy wideo duodenoskopu min. 1240 mm | Tak |  |
|  | średnica kanału roboczego min. 4,2mm | Tak |  |
|  | kąt zagięcia końcówki endoskopu: w górę min. 120° w dół min. 90° w lewo min. 90° w prawo min. 100° | Tak |  |
|  | ### programowalne przyciski funkcyjne na głowicy endoskopu | Tak |  |
|  | ### funkcja identyfikacji endoskopu | Tak |  |
|  | ### bezpieczna oraz bezpośrednia współpraca z posiadanymi procesorami wideoPODAĆoraz źródłem światłaPODAĆ | Tak |  |
|  | ### Wideokolonoskop | Tak |  |
|  | kąt obserwacji min. 170° | Tak |  |
|  | głębia ostrości min. 3-100 mm | Tak |  |
|  | średnica zewnętrzna sondy wideo kolonoskopu max. 13,0 mm | Tak |  |
|  | długość robocza sondy wideo kolonoskopu maks. …… mm | Tak |  |
|  | średnica kanału roboczego min. 3,7 mm | Tak |  |
|  | kąt zagięcia końcówki endoskopu: w górę min. 180° w dół min. 180° w lewo min. 160° w prawo min. 160° | Tak |  |
|  | ### Min. 4 przyciski funkcyjne na głowicy endoskopu | Tak |  |
|  | ### Możliwość płynnej regulacji sztywności sondy w trakcie badania min. 3 stopnie | Tak |  |
|  | ### możliwość przypisywania każdej funkcji dostępnej w menu procesora do przycisków umieszczonych na głowicy sterującej wideo gastroskopu | Tak |  |
|  | ### funkcja identyfikacji endoskopu | Tak |  |
|  | ### filtr optyczny wycinający pasmo światła czerwonego wbudowany w endoskop | Tak |  |
|  | ### bezpieczna oraz bezpośrednia współpraca z posiadanymi procesorami wideoPODAĆoraz źródłem światłaPODAĆ | Tak |  |
|  | ### Procesor wizyjny i źródło światła | Tak |  |
|  | Kompatybilny z systemem HDTV | Tak |  |
|  | menu funkcyjne w języku polskim | Tak |  |
|  | funkcja zoom | Tak |  |
|  | ### automatyczne sterowanie przesłoną światła | Tak |  |
|  | możliwość podglądu obrazu ze źródła zewnętrznego (np. usg), w obrazie endoskopowym – (funkcja PiP) | Tak |  |
|  | programowy wybór rodzaju oświetlenia: halogenowe lub ksenonowe | Tak |  |
|  | wyostrzenie obrazu min. 3 stopnie | Tak |  |
|  | edycja opisów na ekranie monitora | Tak |  |
|  | wbudowany układ archiwizujący zabiegi wraz z czytnikiem umożliwiającym podłączenie do komputera klasy PC | Tak |  |
|  | możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu | Tak |  |
|  | klawiatura do edycji opisów | Tak |  |
|  | moc oświetlenia min. 150 W | Tak |  |
|  | Halogenowy lub ksenonowy rodzaj oświetlenia | Tak podać |  |
|  | lampa zapasowa wbudowana w osobnym gnieździe źródła światła włączana automatycznie lub ręcznie w momencie awarii lampy głównej | Tak |  |
|  | wbudowana pompa powietrza | Tak |  |
|  | wskaźnik przepalenia żarówki lub licznik żywotności żarówki | Tak |  |
|  | regulacja oświetlenia ręcznie lub automatycznie | Tak |  |
|  | ### bezpieczna oraz bezpośrednia współpraca z posiadanymi aparatami PODAĆ | Tak |  |
|  | ### Monitor medyczny LCD | Tak |  |
|  | przekątna ekranu min. 17” | Tak |  |
|  | sygnał wejścia/wyjścia PAL, S-Video, RGB | Tak |  |
|  | ### Wózek endoskopowy medyczny | Tak |  |
|  | podstawa jezdna z blokadą kół | Tak |  |
|  | zasilanie centralne wózka | Tak |  |
|  | możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak |  |
|  | Mocowanie obrotowe monitora – możliwość ruchu w pionie i poziomie | Tak |  |
|  | #### wieszak na dwa endoskopy | Tak |  |
|  | #### Pompa medyczna do spłukiwania pola operacyjnego | Tak |  |
|  | #### sterownie pompą za pomocą przycisku endoskopu | Tak |  |
|  | #### pojemnik na wodę min 1l | Tak |  |
|  | #### pompa perystaltyczna | Tak |  |
|  | #### możliwość ustawienia na wózku endoskopowym | Tak |  |
|  | #### Ssak medyczny endoskopowy | Tak |  |
|  | Próżnia od 0,85bara | Tak |  |