- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Respirator    szt. 1

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Certyfikat dopuszczający sprzęt do użytku w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne AC 230V 50Hz +/- 10% | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe na minimum 30 min. | Tak |  |
|  | Zasilanie w powietrze i O2 z centralnej szpitalnej instalacji gazów (min. 3 - 6 bar) | Tak |  |
|  | Możliwość awaryjnej pracy przy zasilaniu tylko jednym gazem (O2 lub powietrze) | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów oraz przed przypadkowym wyłączeniem aparatu w czasie wentylacji pacjenta | Tak |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | Wentylacja z zadaną objętością | Tak |  |
|  | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | Tak |  |
|  | Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem | Tak |  |
|  | Wentylacja dwupoziomowa (Bi-level, BiPAP, DuoPAP) | Tak |  |
|  | Wentylacja SIMV | Tak |  |
|  | Możliwość wentylacji nieinwazyjnej – wentylacja przez maskę twarzową. | Tak |  |
|  | Oddech ręczny | Tak |  |
|  | Zatrzymanie wdechowe/wydechowe | Tak |  |
| Parametry kontrolowane |  |  |  |
|  | Zakres objętości pojedynczego oddechu min. 30 - 1800 ml | Tak |  |
|  | Zakres częstości oddychania w zakresie od min. 4 - 80 oddechów/min | Tak |  |
|  | Zakres przepływu min. 2 - 90 l/min | Tak |  |
|  | I:E min. 4:1 do 1:9 | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechowe min. 5 - 50 cm H2O | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min. 0 - 50 cm H2O | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP min. do 30 cm H2O | Tak |  |
|  | Stężenie O2 w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 - 100% | Tak |  |
|  | Wyzwalanie oddechu czułość przepływowa | Tak |  |
| Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |  |  |  |
|  | Obrazowanie stężenia O2 | Tak |  |
|  | Obrazowanie częstości oddechów | Tak |  |
|  | Obrazowanie objętości minutowej oddechów kontrolowanych | Tak |  |
|  | Obrazowanie ciśnień w drogach oddechowych | Tak |  |
|  | Obrazowanie krzywych oddechowych ciśnienie/czas oraz przepływ/czas | Tak |  |
|  | Pamięć trendów | Tak |  |
|  | Pomiar oporów i podatności układu oddechowego | Tak |  |
|  | Pomiar indeksu dyszenia RSBI | Tak |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością uruchomienia trybu wentylacji bezdechu | Tak |  |
|  | Alarm objętości minutowej | Tak |  |
|  | Alarm ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  |
|  | Alarm częstości oddechowej | Tak |  |
|  | Alarm stężenia tlenu | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania gazowego i elektrycznego | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego oraz automatycznego dostosowania granic alarmowych | Tak |  |
|  | Pamięć alarmów | Tak |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Obsługa respiratora w języku polskim: menu, komunikaty ekranowe | Tak |  |
|  | Autoklawowalny układ oddechowy dla dorosłych: rury oddechowe, pułapka wodna, złączka Y - 1 kpl do każdego respiratora | Tak |  |
|  | Kompletna linia do wziewnej podaży leków (wszystkie elementy jednorazowe po 10 szt.) - 1 kpl do każdego respiratora | Tak |  |
|  | HMEF - 10 szt. dla dorosłych do każdego respiratora | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Oryginalny prospekt techniczny w załączeniu do oferty | Tak |  |