- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Tomograf komputerowy   szt. 1

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tomograf komputerowy min. 4 rzędowy o min. 4 warstwach akwizycyjnych. | Tak |  |
|  | Tomograf komputerowy nowy, wyprodukowany w 2009. | Tak |  |
|  | Wprowadzenie do obrotu na rynku polskim oferowanego tomografu potwierdzone zgłoszeniem do rejestru wyrobów medycznych. [rok/miesiąc] | Podać |  |
|  | Certyfikaty i świadectwa Tomograf Komputerowy: - deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu tomografu - certyfikat CE - zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego modelu - świadectwo PZH Konsola lekarska: - deklaracja zgodności dla oferowanego produktu - certyfikat CE - zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych jeśli wymagane | Tak |  |
|  | Instalacja wszystkich oferowanych urządzeń w przewidzianych na ten cel pomieszczeniach na terenie Zamawiającego | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | Tak |  |
|  | Zasilanie tomografu oraz wszystkich oferowanych urządzeń zgodne z PN | Tak |  |
|  | Dwa niezależne stanowiska pracy, o rozdzielnych bazach danych obrazowych: - konsola operatorska - stanowisko pracy technika elektroradiologii - konsola lekarska - stanowisko pracy lekarza radiologa | Tak |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 z najlepszą jakością ze skanu pełnego [obr/s] ≥ 6 | Tak |  |
|  | Dwumonitorowa konsola operatorska | Tak/Nie |  |
|  | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 19” | Tak |  |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów ≥ 240000 | Tak |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | Tak |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Storage - Basic Print - Retrieve - Worklist | Tak |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | Tak |  |
|  | Wirtualna endoskopia z przekrojami w 3 głównych płaszczyznach | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | Tak |  |
|  | Automatyczna identyfikacja i izolacja zakontrastowanego naczynia z objętości badanej | Tak |  |
|  | Możliwość w pełni automatycznych pomiarów geometrii naczynia (średnica minimalna i maksymalna, pole powierzchni przekroju) w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia | Tak |  |
|  | Stanowisko diagnostyczne (niezależna, zaawansowana stacja robocza/konsola lekarska ) zasilane niezależnie od TK i konsoli operatorskiej tak, aby po wyłączeniu konsoli operatorskiej tomografu możliwe było opracowywanie wykonanych badań. | Tak |  |
|  | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu FP ≥ 19” | Tak |  |
|  | Ilość monitorów konsoli lekarskiej używanych podczas analizy danych TK | Podać |  |
|  | System operacyjny konsoli lekarskiej wykorzystujący 64-bitową architekturę sprzętową komputera na którym oprogramowanie pracuje. | Tak/Nie |  |
|  | Pamięć operacyjna konsoli lekarskiej min. 4 GB | Tak |  |
|  | Możliwości rozbudowy pamięci operacyjnej konsoli lekarskiej powyżej 4GB z zapawenieniem pełnego jej wykorzystania przez oprogramowanie analizujące obrazy CT konsoli lekarskiej. | Tak/Nie |  |
|  | Ilość nieskompresowanych obrazów TK możliwych do zapisania na dysku konsoli lekarskiej ≥ 240 000 | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie min. 8 różnych obrazów w matrycy 512x512 punktów | Tak/Nie |  |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, inne). | Tak |  |
|  | Możliwość ograniczenia pola obrazu przez blendowanie prostokątne oraz owalne. | Tak/Nie |  |
|  | Prezentacja Cine | Tak |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Storage - Basic Print - Query/Retrieve - Storage Commitment | Tak |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  |
|  | Regulacja grubości warstwy w projekcji MIP | Tak |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | Tak |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej, w czasie rzeczywistym, (modyfikacje parametrów warstwy na ekranie z ich jednoczesną prezentacją) | Tak |  |
|  | Wirtualna endoskopia z przekrojami w 3 głównych płaszczyznach | Tak |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie teleradiologiczne umożliwiające nawiązanie i przejęcie zdalnej kontroli przez uprawnionego lekarza diagnostę nad konsolą lekarską, prowadzone przez bezpieczne łącze internetowe dostarczone i administrowane przez Zamawiającego | Tak/Nie |  |
|  | Automatyczna identyfikacja i izolacja zakontrastowanego naczynia z objętości badanej | Tak |  |
|  | Możliwość w pełni automatycznych pomiarów geometrii naczynia (średnica minimalna i maksymalna, pole powierzchni przekroju) w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia | Tak |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyznie za pomocą wskazania jednego punktu odniesienia umieszczonego w naczyniu. | Tak/Nie |  |
|  | Automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy badań naczyniowych dla modelu MIP oraz VRT ( przy pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień ). | Tak/Nie |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakonstrastowanego drzewa naczyniowego Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| Oprogramowanie zainstalowane na konsoli lekarskiej - pakiet perfuzyjny |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny czynnościowej perfuzji tkankowej. | Tak |  |
|  | Ocena perfuzji w obrębie nowotworowych zmian ogniskowych za pomocą specjalizowanego protokołu analizującego. | Tak/Nie |  |
|  | Ocena perfuzji w obrębie mózgowia (ocena niedokrwienia i guzów mózgu) | Tak |  |
|  | Ocena perfuzji w obrębie wątroby za pomocą specjalizowanego protokołu analizującego. | Tak |  |
|  | Ocena perfuzji w obrębie gruczołu krokowego za pomocą specjalizowanego protokołu analizującego | Tak/Nie |  |
| Oprogramowanie zainstalowane na konsoli lekarskiej - pakiet kolonoskopia TK |  |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do wirtualnej kolonografii | Tak |  |
|  | Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów trzech głównych płaszczyznach. | Tak |  |
|  | Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych w punkcie powyżej | Tak |  |
|  | Możliwość prezentacji wnętrza jelita w postaci jednego rozwiniętego pasa na płaszczyźnie (bez kawałkowania obrazu wewnętrznej ściany jelita ) tzw. wirtualna dysekcja jelita. | Tak/Nie |  |
|  | Interaktywna zmiana położenia kursora i automatyczna korelacja obrazu na rozwinięciach wnętrza jelita z badania pacjenta na plecach i brzuchu w tym z prezentacją jak w punkcie powyżej. | Tak/Nie |  |
| Parametry skanu |  |  |  |
|  | Ilość oferowanych warstw akwizycyjnych zbieranych jednocześnie w czasie najkrótszego oferowanego pełnego skanu (360º) ≥ 4 | Tak |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego skanu (obrotu o 360º) ≤ 0,8 [s] | Tak |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej ≤ 0,65 [mm] | Tak |  |
|  | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym w trzech osiach (x,y,z) | Tak |  |
|  | Wyświetlanie dawki DLP, jaka zostanie pochłonięta przez pacjenta w czasie badania wraz z wyświetlaniem zmian powodowanych przez modyfikacje protokołu badania. | Tak/ Nie |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa ≥ 14,5 [pl/mm] przy jednoczesnej akwizycji 4 warstw, dla pełnego skanu, dla czasu rotacji ≤ 0,8 s, napięcia ≤ 120 kV, natężenia ≥ 200 mA, w akwizycji spiralnej, w matrycy 512 x 512, w punkcie 2% krzywej MTF, w polu akwizycyjnym ≤ 50 cm | Tak |  |
|  | Dawka niezbędna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej 5mm, wizualnej (nie statystycznej) dla fantomu CATPHAN 20 cm, warstwie 10 mm, przy różnicy gęstości 3 HU, dla napięcia ≥ 110 kV, mierzona w maksymalnym polu akwizycyjnym ≤ 50 cm wyrażona w [mGy] | Podać |  |
| Generator i lampa TK |  |  |  |
|  | Moc generatora (rozumiana jako iloczyn prądu [mA] oraz napiecia [kV] możliwych do zaprogramowania w protokole klinicznym) ≥ 42 [kW] | Tak |  |
|  | Maksymalne napięcie lampy rtg używane w protokołach klinicznych ≥ 135 [kV] | Tak |  |
|  | Minimalne napięcie lampy rtg używane w protokołach klinicznych ≤ 80 [kV] | Tak |  |
|  | Ilość możliwych nastawów kV [n] | Podać |  |
|  | Odległość ognisko lampy - detektor (FSD) [cm] | Podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody lampy ≥ 3,5 [MHU] | Tak |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody lampy ≥ 810 [kHU/min] | Tak |  |
| Gantry i stół |  |  |  |
|  | Średnica otworu gantry ≥ 70 [cm] | Tak |  |
|  | Kąt pochylania gantry ≥ 30 [°] | Tak |  |
|  | Sterowanie pochylaniem gantry: z przodu gantry z lewej i prawej strony z tyłu gantry z lewej i prawej strony z konsoli operatorskiej oraz ruchami stołu za pomocą przycisków nożnych | Tak/Nie |  |
|  | Wskaźniki (ikony) informujące pacjenta w trakcie akwizycji o wstrzymaniu oddechu - wraz z elektronicznym licznikiem czasu – widoczne dla pacjenta z obu stron gantry oraz systemem automatycznej instrukcji głosowej dla pacjenta w j. polskim. | Tak/Nie |  |
|  | Maksymalny czas pojedynczej akwyzycji w skanie spiralnym ≥ 100(s) | Tak |  |
|  | Ilość projekcji skanu topograficznego min. co 900 | Tak |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu ≥ 200 [kg]. | Tak |  |
| Serwis / gwarancja |  |  |  |
|  | Gwarancja na tomograf komputerowy obejmująca lampę rtg (bez limitu skanów /skanosekund) ≥ 24 miesięcy | Tak Podać |  |
| Zdalna diagnostyka serwisowa |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa przez modem/router ISDN/połączenie sieciowe | Tak |  |
|  | Automatyczne generowanie i wysyłanie do użytkownika raportów na temat stopnia zużycia podzespołów systemu i stanu technicznego aparatu. | Tak/Nie |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Automatyczna dwugłowicowa strzykawka | Tak |  |
|  | Dwuformatowa kamera dokumentacyjna pracująca w systemie suchej obróbki filmów, z interfejsem DICOM | Tak |  |
|  | Kolorowa drukarka laserowa umożliwiająca wydruk map czynnościowych (perfuzyjnych) | Tak |  |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości obrazowania | Tak |  |
| Warunki instalacyjne |  |  |  |
|  | Dostosowanie pracowni w zakresie instalacji elektrycznej, w tym zasilenie urządzenia, instalacji systemu klimatyzacji i wentylacji, instalacji p. pożarowej, ochrony radiologicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak |  |
|  | Wszystkie elementy zestawu muszą być fabrycznie nowe, co potwierdzą dokumenty dostawy | Tak |  |
|  | Waga gantry [kg] | Podać |  |
|  | Minimalna powierzchnia pomieszczenia rtg (pokój badań, sterownia, pomieszczenie techniczne) [cm x cm] | Podać |  |
|  | Maksymalny pobór mocy [kVA]. | Podać |  |
|  | Zakres temperatur pracy tomografu [ºC] | Podać |  |
|  | Zakres dopuszczalnej wilgotności powietrza [%] | Podać |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia, zgodnie z wymogami prawnymi | Tak |  |
|  | Szkolenie w miejscu instalacji lub w ośrodku referencyjnym Wykonawcy na podobnym sprzęcie, min. przez okres 8 dni x 8 godz./dzień dla min. 2 lekarzy radiologów i 4 techników | Tak |  |