- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Respirator transportowy  szt. 1

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 1 roku życia | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji kontrolowanej CMV | Tak |  |
|  | Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar | Tak |  |
|  | Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy | Tak |  |
|  | Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej | Tak |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej w zakresie min. 5-20 l/min | Tak |  |
|  | Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min. 8-40 oddechów/ min. | Tak |  |
|  | Funkcja inhalacja o przepływie min 0-15 l / min realizowana przy zasilaniu tlenem z butli jak i z gniazda AGA instalacji ściennej | Tak |  |
|  | Zastawka PEEP regulowana w zakresie min. 5-20 l/min | Tak |  |
|  | Przewód do pobierania tlenu z centralnej instalacji tlenowej karetki ze złączem AGA | Tak |  |
|  | Przewód pacjenta z zaworem pacjenta i maską nr 5 | Tak |  |
|  | Płuco testowe do respiratora | Tak |  |
|  | Funkcja zmiany źródła zasilania tlenowego butla/instalacja centralna bez spadku ciśnienia tlenu na przyłączu respiratora | Tak |  |
|  | Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe : wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania baterii | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii min. 1 rok | Tak podać |  |
|  | Reduktor tlenowy i butla o pojemności 2 l. | Tak |  |
|  | Temperatura pracy od: -10°C do + 40°C | Tak |  |
|  | Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami | Tak |  |
|  | Opakowanie transportowe do przenoszenia respiratora z butlą, reduktorem i akcesoriami – opisać | Tak |  |
|  | Opakowanie transportowe zawierające respirator, butlę, reduktor i akcesoria wraz z mocowaniem ściennym. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | Tak |  |
|  | CE i wpis do rejestru wyrobów medycznych - Załączyć do oferty | Tak |  |