- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Zestaw laparoskopowy  szt. 1

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medyczny monitor LCD kolorowy z podstawą: - format obrazu min 16: 9 - przekątna minimum 23" - funkcja PiP - rozdzielczość minimum 1920x1200 pikseli - kąt widzenia w pionie i poziomie min. 170° - sygnały wejściowe BNC, S-VHS, RGB, VGA, HDSDI, DVI-D - sygnały wyjściowe : BNC, S-VHS, RGB, HDSDI | Tak Podać |  |
|  | Kamera cyfrowa HDTV: - głowica kamery 3 CCD - rozdzielczość minimum 1920x1080 pikseli, - dostępne standardy obrazu HDTV: 720p, 1080i, 1080p z możliwością wyboru dowolnego z nich przez użytkownika - czułość nie gorsza niż 1,5 lux’a - autoklawowalna głowica kamery - wyjścia minimum : 2xHD-SDI, 2xDVI-D, S-Video, BNC - minimum 2-krotny zoom cyfrowy, - wyświetlanie komunikatów kamery na monitorze - minimum 4 programów/nastaw specjalistycznych zaprogramowanych - minimum 4 nastaw indywidualnych do zaprogramowania - głowica z minimum dwoma programowanymi przyciskami sterującymi - głowica kamery odporna na zanurzenie w wodzie potwierdzona współczynnikiem ochrony (minimum IPX7) - waga głowicy maksymalna 0,25 kg - integracja z centralnym systemem sterowania urządzeń | Tak Podać |  |
|  | Źródło światła typ Xenon: -moc minimum 180 W, -możliwość podłączenia światłowodów innych firm w tym minimum firm Olympus, Storz, Wolf bez konieczności zastosowania tzw. przejściówek lub/i adapterów, - czas pracy żarówki min. 500 godz. - wyświetlacz czasu pracy - wyświetlacz zadanej i faktycznej mocy światła. - manualna regulacja natężenia światła oraz automatyczna regulacja natężenia światła w zależności od sygnału wideo z kamery - integracja z centralnym systemem sterowania urządzeń. | Tak Podać |  |
|  | Insuflator laparoskopowy CO2; - funkcja podgrzewania gazu do temperatury ciała - przepływ regulowany od nie więcej niż 1 l/min do nie mniej niż 42 l/min z krokiem nie większym niż 1 l/min, - zakres regulacji ciśnienie gazu do minimum 25 mm Hg. - cyfrowe wyświetlacze parametrów uzyskiwanych (ciśnienie i przepływ) - wyświetlanie parametrów zadanych i uzyskiwanych (ciśnienie i przepływ) na wyświetlaczach liniowych (słupkowych) - dwustopniowa informacja akustyczna i graficzna w przypadku zużycia 90% gazu w butli, - wielorazowe autoklawowalne dreny insuflacyjne, - integracja z centralnym systemem sterowania urządzeń. | Tak Podać |  |
|  | Pompa ssąco-płucząca: - maksymalne ciśnienie podawanej cieczy nie mniejsze niż 350 mmHg - ciśnienie ssania nie mniejsze niż 50 kPa - przepływ przy płukaniu nie mniejszy niż 1,8 l/min - przepływ przy ssaniu nie mniejszy niż 1,8 l/min - elektroniczne nadzorowania parametrów ciśnienia ssania i płukania - wielorazowe autoklawowalne dreny do pompy, - wielorazowy pojemnik na płyn odessany | Tak Podać |  |
|  | Oryginalny wózek producenta oferowanego sprzętu do zestawu wymienionego powyżej z blokadą kół przednich, przystosowany do transportu wewnątrzszpitalnego z uchwytami do przemieszczania, z minimum trzema półkami w tym min. dwoma o regulowanej wysokości. Wysokość wózka 150 -160 cm z centralnym wyłącznikiem w obudowie i uchwytem do butli oraz kamery | Tak Podać |  |
|  | Pompa histeroskopowa z przedziałem ciśnienia 15-150mmHg i przepływem 150-500ml/min Zestaw drenów do pompy z dwoma zaciskami silikonowe wielorazowe nadające się do sterylizacji w autoklawie Ustawienia menu użytkownika według kodów: Poziomu wysokiego ciśnienia=80-150mm Hg z przyrostem w przedziale 5 mm Hg i 10mm Hg Głośności sygnałów alarmu pompy histeroskopowej Wartości niższego przepływu =150-300ml/min z przyrostem co 50ml | Tak Podać |  |
|  | Zestaw elektrochirurgiczny do laparoskopii wraz z wyposażeniem | Tak |  |
| 8a | WYPOSAZENIE DODATKOWE do diatermii - Włącznik nożny - Elektroda neutralna wielorazowa silikonowa - Kleszczyki laparoskopowe do zamykania naczyń typu grasper - Maryland, - Narzędzie laparoskopowe typu grasper do bipolarnego cięcia i koagulacji | Tak podać |  |
|  | Narzędzia i akcesoria do zestawu ; - Światłowód średnica min. 3,5 mm, dł. min. 3 m.-1 szt - Optyka laparoskopowa HD średnica min10mm długość max 300mm kąt patrzenia 30 stopni z koszami do sterylizacji w autoklawie-1szt - Prowadnica trokaru 5,5mm z wentylem magnetycznym kulkowym końcówką prostą, długość robocza 100mm-z gwitem mocującym z kurkiem - 1szt - Trokar 5,5mm ze szpicem trójgraniastym, długość robocza 100mm-2szt - Prowadnica trokaru 10 mm z wentylem magnetycznym kulkowym końcówką prostą, długość robocza 100mm-z gwintem mocującym i kurkiem - 2szt - Trokar 10 mm ze szpicem trójgraniastym, długość robocza 100mm-1szt - Trokar 10 mm z automatyczną funkcją ochronną, długość robocza 100mm-1szt - Adapter redukujący-redukcja z 10mm na 5mm-5szt - Igła Veresa o długości do 150mm-1szt - Kleszczyki o średnicy 5mm , monopolarne, wygięte w lewo, obie transze ruchome dłogość robocza = 310mm typ Maryland-Dissektor.-1szt - Nożyczki o średnicy 5mm , monopolarne, wygięte w lewo, obie transze ruchome dłogość robocza 310mm typ Metzenbaum.-1szt - Kleszczyki atraumatyczne o średnicy 5mm , monopolarne, obie transze ruchome długość robocza 310mm -1szt - Kleszczyki o średnicy 10mm 2/3 zęba, monopolarne, obie transze ruchome dłogość robocza 310mm -1szt - Ssak-rurka do spłukiwania i ssania centralnym i bocznymi otworami długość robocza 410mm-1szt - Elektroda hakowa długość robocza 340mm-1 szt - Klipsownica o długości roboczej 340mm-1szt - Kleszczyki preparacyjne o średnicy 5mm , monopolarne, obie transze ruchome długość robocza 310mm -1szt - Kleszczyki atraumatyczne-chwytające o średnicy 5mm , monopolarne, obie transze ruchome z delikatnymi poprzecznymi rowkami długość robocza = 310mm -1szt typ Babcock - Kleszczyki biopsyjne o średnicy 5mm , monopolarne, z okienkami, jedna transza ruchoma długość robocza = 310mm -1szt | Tak podać |  |