Poznań, 17.06.2009 r.

### Zamawiający:	Szpital Tucholski Sp. z o.o. 
ul. Nowodworskiego 14-18

### 89-500 Tuchola
Faks: 052 336 05 04

### Protestujący:		OK Medical Systems Sp. z o.o. Sp. komandytowa

### ul. Piątkowska  161

### 60-650 Poznań

Faks: 061 848 36 81

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia i sprzętu medycznego wraz z montażem dla Szpitala Tucholskiego - znak sprawy NZOZ XII/10/09.

PROTEST

Na podstawie art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, ze zm.) (dalej zwaną ustawą Pzp), protestujący wnosi protest wobec czynności podjętych przez zamawiającego, a polegających na wadliwym sporządzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwaną SIWZ), a w szczególności na:

- niedopuszczeniu  możliwości składania ofert częściowych;

- opisie przedmiotu zamówienia w treści SIWZ w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a w szczególności w zakresie: Aparat rentgenowski płucno-kostny z ucyfrowieniem pośrednim, Aparat rentgenowski – ramię „C”, Tomograf komputerowy, Aparat ultrasonograficzny – echokardiograf.

Protestujący zarzuca zamawiającemu naruszenie art. 22 ust. 2 w związku z art. 29 ust. 1 i 2 i art. 7 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz art. 83 ust. 1 poprzez uniemożliwienie składania ofert częściowych, a także art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w przypadku podpisania umowy z wybranym wykonawcą zamawiający naruszy art. 146 ust. 1 pkt 5) i 6) ustawy w związku z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

Podjęte przez zamawiającego czynności oraz zaniechania czynności, do których jest zobowiązany przepisami ustawy Pzp, narusza interes prawny protestującego, ponieważ zamawiający bezpodstawnie uniemożliwia uzyskanie przedmiotowego zamówienia, obarczając postępowanie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

W świetle niniejszego protestu protestujący wnosi o:

- dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych,

- dokonanie modyfikacji treści SIWZ w sposób podany poniżej, tak, aby umożliwić złożenie ważnej oferty więcej niż jednemu wykonawcy,

- alternatywnie - unieważnienie przedmiotowego postępowania na mocy przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

Informację stanowiącą podstawę do wniesienia protestu protestujący powziął 3 czerwca 2009 r. (dzień publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), a więc protest został złożony w ustawowym terminie.

UZASADNIENIE

I. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez wyspecyfikowanie parametrów technicznych, które wskazują na sprzęt jednego producenta. Oznacza to, że tylko jeden producent (lub jego dystrybutorzy) może złożyć ważną ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający w Załączniku nr 2 do SIWZ opisał warunki graniczne aparatu rtg kostno - płucnego z ucyfrowieniem pośrednim, aparatu rtg z ramieniem C, tomografu komputerowego, aparatu ultrasonograficznego – echokardiografu w sposób wskazujący na jednego producenta aparatów: General Electric i następujące modele aparatów:

- aparat rtg kostno płucny z ucyfrowieniem pośrednim – Silhouette VR (ucyfrowienie pośrednie firmy Agfa),

- aparat rtg z ramieniem C - OEC FluorostarT 7900,

- tomograf komputerowy - Bright Speed 4.

i tym samym ograniczył możliwość zaoferowania aparatów wysokiej klasy innych wiodących na rynku marek.

Opis przedmiotu zamówienia wyspecyfikowany przez zamawiającego, który wskazał w sposób wyraźny na rozwiązania techniczne stosowane wyłącznie przez firmę General Electric, służy wyłącznie ograniczeniu konkurencji i wykluczeniu aparatów wysokiej klasy innych producentów, lecz z innymi, równie zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami umożliwiającymi osiągnięcie przynajmniej tych samych (a nawet lepszych) efektów w zakresie diagnostyki. Co więcej, zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych ograniczając liczbę potencjalnych wykonawców mogących złożyć ważną ofertę, a tym samym zawęził możliwości wyboru optymalnej dla siebie oferty.

W ocenie protestującego Zamawiający poprzez wprowadzone zapisy (parametry techniczne, a także niemożność składania ofert częściowych) spowodował, że inni wykonawcy mogący zaoferować konkurencyjny cenowo i równorzędny jakościowo (a nawet lepszy) sprzęt nie będą mogli złożyć oferty w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ oferta ta zostałaby przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Jest to więc świadome działanie zamawiającego mające na celu ograniczenie do minimum liczbę wykonawców i traktujące na uprzywilejowanej pozycji jednego producenta. Nierówne traktowanie wykonawców w niniejszym postępowaniu jest bezsprzeczne. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż jeżeli zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób wskazujący na konkretny produkt, to dokonanie wyboru oferty odbędzie się z rażącym naruszeniem przepisów Prawa zamówień publicznych, co w konsekwencji prowadzi do zawarcia umowy z rażącym naruszeniem prawa.

Protestujący wnosi zatem o zmianę parametrów jak poniżej:

- Aparat rentgenowski płucno-kostny z ucyfrowieniem pośrednim   szt.  1

| L.p. | Opis |  | Parametr wymagany |  | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stół |  |  |  |  |  |
| 13. | Najniższa wysokość blatu stołu od podłogi max. 55 cm |  | Tak |  | Najniższa wysokość blatu stołu od podłogi max. 56,5 cm |
| 18. | Odległość blat stołu – film max. 8 cm |  | Tak |  | Odległość blat stołu – film max. 10 cm |
| Kolumna lampy |  |  |  |  |  |
| 24. | Zakres ruchu wzdłużnego kolumny min. 300 cm |  | Tak |  | Zakres ruchu wzdłużnego kolumny min. 240 cm |
| 25. | Zakres ruchu poprzecznego lampy min. 30 cm |  | Tak |  | Zakres ruchu poprzecznego lampy min. 27 cm |
| Statyw płucny |  |  |  |  |  |
| 36. | Minimalna wysokość środka załadowanej kasety względem podłogi max. 43 mm |  | Tak |  | Minimalna wysokość środka załadowanej kasety względem podłogi max. 43cm |
| 37. | Zakres regulacji w osi pionowej min. 150 mm |  | Tak |  | Zakres regulacji w osi pionowej min. 150 cm |
|  | System radiografii pośredniej - CR |  |  |  |  |
| III. | Stacja technika dla badań ogólnodiagnostycznych – 1 szt. | tak |  |  |  |
| 12. | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy | Tak |  | Wnosimy o rezygnację z tego parametru lub dopuszczenie stacji technika bez tych funkcji |  |
| 13. | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok) | Tak |  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty |  |
| 14. | Płynne powiększanie obrazu oraz lupa | Tak |  | Płynne powiększanie obrazu |  |
| 15. | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | Tak |  | Wnosimy o rezygnację z tego parametru lub dopuszczenie stacji technika bez tych funkcji |  |
| 27. | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne | Tak Załączyć certyfikat |  | Wnosimy o rezygnację z tego wymogu lub dopuszczenie stacji technika bez takiego oprogramowania |  |
| IV | Kamera sucha z dwoma formatami błon dostępnymi on-line – 1 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Nienaświetlone błony nieczułe na światło dzienne | Tak |  | Wnosimy o dopuszczenie błon czułych na światło dzienne |  |

- Aparat rentgenowski – ramię „C”  szt. 1

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Zakres obrotu wokół osi poziomej ≥ +/- 1900 | Tak | Zakres obrotu wokół osi poziomej ≥ +/- 1800 |
| 12. | - Moc znamionowa generatora ≥ 3 kW | Tak | Moc znamionowa generatora ≥ 2 kW |
| 22. | - Minimalny ładunek ekspozycyjny maks. 1 mAs | Tak | Wnosimy o dopuszczenie aparatu z zakresem ładunku ekspozycyjnego od 0,5 mAs – 100 mAs |
| 23. | - Maksymalny radiograficzny ładunek ekspozycyjny min. 250 mAs | Tak |  |

Wskazane w SIWZ wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia muszą dokładnie i zrozumiale określać kluczowe dla zamawiającego wymagania stawiane przedmiotowi zamówienia, ale nie mogą natomiast prowadzić do nieuzasadnionego faworyzowania konkretnego wykonawcy, nie dopuszczając jednocześnie wielu liczących się na rynku producentów sprzętu.

Wobec powyższego protestujący wnosi jak na wstępie. W tym stanie faktycznym i prawnym zarzuty podniesione w niniejszym proteście są zasadne, a żądania protestującego winny zostać uwzględnione w całości.

Z poważaniem

Załączniki:

- Aktualny odpis z KRS.

- Pełnomocnictwo.