Tuchola 22.06.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia i sprzętu medycznego wraz z montażem dla  Szpitala Tucholskiego”. Nr sprawy : NZOZ XII/10/09

W dniu 09.06.2009 r wpłynęły pytania.

- Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzający, że zaoferowany sprzęt medyczny został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm.)?

Odpowiedź :  Tak, Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że zaoferowany sprzęt medyczny został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm.

Zapytanie odnośnie parametrów: Kolumna chirurgiczno - anestezjologiczna

1.  Czy Zamawiający dopuści  zmniejszoną liczbę gniazd tlenu i próżni do 1 sztuki i zrezygnuje z manometru dla jednego z mediów lub czy dopuści konsolę o wysokości 1000 mm i zmniejszy liczbę gniazd tlenu lub próżni do 1 sztuki?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza konsole o wysokości maksymalnej 1000 mm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

2.  Jaka jest wymagana przez zamawiającego liczba gniazd elektrycznych i wyrównania potencjału?

Odpowiedź :  Zamawiający wymaga 8 gniazd elektrycznych i 8 gniazd wyrównania potencjału.

3.  Czy gniazda elektryczne mają być z klapką zabezpieczającą (stopień ochrony IP44) czy bez klapki(stopień ochrony IP20)?

Odpowiedź :  Zamawiający wymaga gniazd elektrycznych ze stopniem ochrony IP44

4.  Czy Zamawiający dopuszcza półki o dopuszczalnym obciążeniu 50 kg?

Odpowiedź :  Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Ponieważ zapisy punktu 2 (promień obrotu ramion 1700mm ± 100mm) i punktu 6 (długość ramion: górne min. 850, dolne min. 850mm, co daje wymagany promień obrotu ramion  1700mm, a w punkcie drugim wymagany przez Zamawiającego minimalny promień obrotu ramion to 1600mm) są wewnętrznie sprzeczne prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie i podanie minimalnej długości ramion wymaganej przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Minimalna długość ramion wymagana przez Zamawiającego wynosi minimum 850 mm i tym samym Zamawiający wprowadza zapis w pkt. 2 promień obrotu ramion min. 1700 mm.

Zapytanie odnośnie parametrów: Zestaw do termoablacji

Pytanie 1 dot. poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do termoablacji ze stałą ustaloną maksymalną temperaturą, która jest optymalna do procesu termoablacji?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza,

Zapytanie odnośnie parametrów Aparatu rentgenowskiego – ramię „C”

Pytanie 1  dot. poz. 28

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg. ramię C z monitorem typu LCD o przekątnej ekranu 18’’ (cali)?

Odpowiedź :  Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie odnośnie parametrów : Aparat RTG kostno-płucny z ucyfrowieniem pośrednim

Pytanie 1  dot. poz. 23

Czy Zamawiający dopuści zawieszenie lampy na kolumnie poruszającej się po szynie podłogowej niezwiązanej ze stołem? Wyjaśniamy, że zespolenie kolumny lampy ze stołem nie jest ze względów konstrukcyjnych konieczne.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2  dot. pkt III.2

Zamawiający wymaga, aby stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów umożliwiało łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR przed i po ekspozycji.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym łączenie danych demograficznych i rodzaju badania z obrazem wykonywane jest po wykonaniu ekspozycji?

Odpowiedź :  Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Zapytanie odnośnie parametrów : Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych

Pytanie 1  dot. poz. 15

Czy Zamawiający dopuści przesuw wzdłużny blatu względem kolumny stołu powyżej 450 mm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

Zapytanie odnośnie parametrów : Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ortopedycznych

Pytanie 1  dot. poz. 15

Czy Zamawiający dopuści przesuw wzdłużny blatu względem kolumny stołu powyżej 450 mm?

Odpowiedź :  Tak, Zamawiający dopuszcza

- Zapytanie odnośnie parametrów Zestaw endoskopowy

Pytanie 1

Czy Zamawiający mógłby wskazać z jakimi systemami wideoendoskopii mają współpracować oferowane wideoendoskopy?

Odpowiedź :  OLYMPUS CV -145, OLYMPUS CLE -145

Pytanie 2 dot. poz. 22

Czy Zamawiający dopuści videoduodenoskop z kątem zagięcia końcówki endoskopu jak poniżej: w górę 1200; w dół 900; w lewo 900; w prawo 1100 i spełniający wszystkie wymogi Zamawiającego zawarte w SIWZ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 dot. poz. 30

Czy Zamawiający wymaga długości roboczej sondy videokolonoskopu powyżej 1600 mm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wymaga długości roboczej sondy videokolonoskopu powyżej 1600 mm.