Tuchola 24.06.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia i sprzętu medycznego wraz z montażem dla  Szpitala Tucholskiego”. Nr sprawy : NZOZ XII/10/09

W dniu 19.06.2009 r wpłynęły pytania.

1. W pkt. 9 tabeli „WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU” – tomograf komputerowy Zamawiający wymaga „Szybkości rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 z najlepszą jakością ze skanu pełnego [obr/s] ≥ 6” . W tomografie komputerowym, który pragniemy Państwu zaoferować wartość tego parametru wynosi 4 obr/s.  Obniżenie tej wartości z 6 obr/sek  do 4 obr/sek nie wpłynie w żaden sposób na ograniczenie funkcji, czy możliwość diagnostycznych tomografu, a  umożliwi Wykonawcy złożenie ważnej konkurencyjnej oferty, zaś Zamawiającemu zakup w pełni funkcjonalnego aparatu, ale tańszego w eksploatacji w porównaniu do tej klasy aparatów firm konkurencyjnych. Ponadto unikalna technologia tomografu komputerowego, który chcielibyśmy Państwu zaoferować sprawia, że badania są wykonywane z zastosowaniem niższych, w relacji do tomografów komputerowych firm konkurencyjnych, prądów lampy. Ma to wpływ na dawkę generowaną w trakcie badań i stopień zużycia lampy, co się przekłada się nie tylko na wspomniane koszty użytkowania, ale również na zdrowie pacjenta.

W świetle powyższego prosimy o odpowiedź na pytanie:

Czy Zamawiający dopuści tomograf o szybkości rekonstrukcji obrazów w matrycy

512 x 512 z najlepszą jakością ze skanu pełnego na poziomie 4 obr/sek?

Odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę.

2. W pkt 64 (Generator i lampa) tabeli  „WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU” – tomograf komputerowy Zamawiający wymaga „Mocy generatora (rozumiana jako iloczyn prądu [mA] oraz napiecia [kV] możliwych do zaprogramowania w protokole klinicznym) ≥ 42 [kW]” Nowoczesne rozwiązania stosowane w tomografach komputerowych firmy Toshiba umożliwiają uzyskiwanie obrazów o tej samej jakości z dawką dużo niższą niż w aparatach podobnej klasy produkowanych przez firmy konkurencyjne. Pozwoliło to na użycie a aparacie, który zamierzamy Państwu zaoferować, lampy o niższej cenie, z maksymalnym możliwym do wykorzystania w protokołach klinicznych prądem 300mA. Maksymalna użytkowa moc generatora wysokiego napięcia wynosi więc 36 KW, jednak możliwości wykonywania wszelkich badań (a także ich jakość) nie odbiegają od możliwości aparatów firm konkurencyjnych.

W świetle powyższego prosimy o odpowiedź na pytanie:

Czy Zamawiający dopuści tomograf o mocy generatora (definiowanej jak

w pkt.64 wymienionej tabeli ) wynoszącej 36 kW?

Odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę.