Tuchola 01.07.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia i sprzętu medycznego wraz z montażem dla  Szpitala Tucholskiego”. Nr sprawy : NZOZ XII/10/09

W dniu 29.06.2009 r wpłynęły pytania.

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na składanie ofert częściowych w zakresie w/w postępowania lub wyodrębnienie pozycji nr 7 aparat rentgenowski płucno-kostny z ucyfrowieniem  pośrednim i nr 38 aparat rentgenowski – ramie „C” i utworzenie odrębnego pakietu np. II z możliwością składania ofert częściowych..

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie podtrzymuje zapisy SIZW

Aparat rentgenowski – ramię „C”(Zadanie nr 38)

Pytanie 2

Dotyczy  punktu 12; Czy dopuszczą Państwo do przetargu aparat z mocą znamionową generatora 2,2 kW?

Doskonała jakość obrazu uzyskiwana jest przy dużo niższych dawkach, dzięki zastosowaniu doskonałej

jakości i czułości toru wizyjnego. Dzięki zastosowaniu 16 bitowej matrycy przetwarzania uzyskuje się obraz równoważny z obrazami stosowanymi na kardiologii.

Odpowiedź : . Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy  punktu 21; Zwracamy się z prośba o zwiększenie minimalnej pojemności cieplnej lampy RTG do min. 50 kHU. Podany parametr w SIWZ jest o rażąco niskiej wartości, co bez wątpienia może spowodować brak możliwości pracy  aparatu bez automatycznego wyłączania się podczas zabiegu, co może narazić poważnie pacjenta na skutki działania aparatu. W oferowanym przez naszą firmę systemie rtg z ramieniem typu „C” czas nieprzerwanej pracy aparatu przekracza 60 min.

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy  punktu 23; Czy dopuszczą Państwo do przetargu aparat z radiograficznym ładunkiem ekspozycji 80 mAs?

Biorąc pod uwagę żądany parametr 250 mAs wynika, że aparat powinien posiadać minimum 25 mA i czas pulsu minimum 10 sek, co generuje olbrzymią dawkę dla pacjenta. Opisane parametry w SIWZ nie są kompatybilne gdyż zamawiający wymaga prądu o napięciu 20 mA co odpowiada  80 mAs. W aparatach śródoperacyjnych stosuje się maksymalny czas pulsu wynoszący 4 sekundy co daje odpowiednio 80 mAs przy napięciu prądu dla radiografii 20 mA.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy punktu 29;  Zwracamy się z prośbą o  zwiększenia minimalnej rozdzielczości matrycy akwizycyjnej np. do min. 760x570pikseli. Jest to rozdzielczość obecnie powszechnie stosowana, a najwyższa wartość która może być zaoferowana to 1024x1024pikseli. Rozdzielczości 512x512 pikseli są archaicznym rozwiązaniem już niespotykanym w nowoczesnych aparatach.

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.