Tuchola 03.07.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia i sprzętu medycznego wraz z montażem dla  Szpitala Tucholskiego”. Nr sprawy : NZOZ XII/10/09

W dniu 30.06.2009 r wpłynęły pytania.

Łóżko do intensywnej terapii  – 3 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm , który to parametr nieznacznie odbiega od opisanego i nie pogarsza właściwości użytkowych łóżka ? Dodatkowo łóżko , które chcemy zaoferować posiada możliwość wydłużania i skracania leża .

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem oparcia pleców wypełnionym płytą laminatową – przezierną dla promieni RTG , a pozostałe segmenty wypełnione łatwymi do utrzymania w czystości lamellami ?

Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem uda regulowanym w zakresie do 45° , który to parametr jest lepszy od opisanego ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty – Trendelenburga w zakresie +/- 17° ?  Rozwiązanie , które proponujemy jest dla Zamawiającego korzystniejsze od opisanego , ponieważ w przypadku pacjentów  o większej wadze np. ok. 100 kg przywrócenie do pozycji poziomej leża ( z pozycji Trendelenburga lub anty – Trendelenburga ) wymaga użycia dużej siły a niestety w większości przypadków muszą to robić kobiety . Rozwiązanie takie znacznie odciąża kręgosłup osoby z personelu medycznego .

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne chromowane bez elementów poliuretanowych ?

Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję łóżka , Zamawiający oczekuje rozwiązania kolumnowego, będącego łatwiejszym do utrzymania w czystości w stosunku do starszych korbowych czy też pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych , charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstawania infekcji ?  Rozwiązanie kolumnowe jest oferowane przez wielu producentów europejskich i światowych.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

- Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga , aby łóżko posiadało maksymalne obciążenie robocze na poziomie 230 kg ? W sytuacjach zagrożenia życia (np. reanimacji) lub też wielu dziennych sytuacjach kiedy personel lub goście wspierają się , siadają na leżu pacjenta wymagane jest by wytrzymałość była zagwarantowana na wystarczającym poziomie.

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga

- Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga , aby funkcja Trendelenburga i anty Trendelenburga nie znajdowała się na pilocie przeznaczonym dla pacjenta tylko na panelu centralnym przeznaczonym dla personelu medycznego ?  Funkcja Trendelenburga jest funkcją w niektórych sytuacjach niebezpieczną dla pacjenta i powinna być regulowana wyłącznie pod kontrolą personelu medycznego.

Odpowiedź :  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, natomiast zgodnie z odp. na pyt. 4 dopuszcza łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty – Trendelenburga w zakresie +/- 17° i tym samym dopuszcza proponowane rozwiązanie aby funkcja Trendelenburga i anty Trendelenburga nie znajdowała się na pilocie przeznaczonym dla pacjenta tylko na panelu centralnym przeznaczonym dla personelu medycznego

Łóżko kardiologiczne – szt. 5

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm , który to parametr nieznacznie odbiega od opisanego i nie pogarsza właściwości użytkowych łóżka ? Dodatkowo łóżko , które chcemy zaoferować posiada możliwość wydłużania i skracania leża .

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem oparcia pleców wypełnionym płytą laminatową – przezierną dla promieni RTG , a pozostałe segmenty wypełnione łatwymi do utrzymania w czystości lamellami ?

Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem uda regulowanym w zakresie do 45° , który to parametr jest lepszy od opisanego ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty – Trendelenburga w zakresie +/- 17° ?  Rozwiązanie , które proponujemy jest dla Zamawiającego korzystniejsze od opisanego , ponieważ w przypadku pacjentów  o większej wadze np. ok. 100 kg przywrócenie do pozycji poziomej leża ( z pozycji Trendelenburga lub anty – Trendelenburga ) wymaga użycia dużej siły a niestety w większości przypadków muszą to robić kobiety . Rozwiązanie takie znacznie odciąża kręgosłup osoby z personelu medycznego .

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne chromowane bez elementów poliuretanowych ?

Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję łóżka , Zamawiający oczekuje rozwiązania kolumnowego, będącego łatwiejszym do utrzymania w czystości w stosunku do starszych korbowych czy też pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych , charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstawania infekcji ?  Rozwiązanie kolumnowe jest oferowane przez wielu producentów europejskich i światowych.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

- Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga , aby łóżko posiadało maksymalne obciążenie robocze na poziomie 230 kg ? W sytuacjach zagrożenia życia (np. reanimacji) lub też wielu dziennych sytuacjach kiedy personel lub goście wspierają się , siadają na leżu pacjenta wymagane jest by wytrzymałość była zagwarantowana na wystarczającym poziomie.

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga

- Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga , aby funkcja Trendelenburga i anty Trendelenburga nie znajdowała się na pilocie przeznaczonym dla pacjenta tylko na panelu centralnym przeznaczonym dla personelu medycznego ?  Funkcja Trendelenburga jest funkcją w niektórych sytuacjach niebezpieczną dla pacjenta i powinna być regulowana wyłącznie pod kontrolą personelu medycznego

Odpowiedź :  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, natomiast zgodnie z odp. na pyt. 4 dopuszcza łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty – Trendelenburga w zakresie +/- 17° i tym samym dopuszcza proponowane rozwiązanie aby funkcja Trendelenburga i anty Trendelenburga nie znajdowała się na pilocie przeznaczonym dla pacjenta tylko na panelu centralnym przeznaczonym dla personelu medycznego

Łóżko porodowe – 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe o długości całkowitej 2100 mm , który to parametr nieznacznie odbiega od opisanego i nie pogarsza właściwości użytkowych łóżka ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe o szerokości całkowitej 1016 mm , który to parametr nieznacznie odbiega od opisanego i nie pogarsza właściwości użytkowych łóżka ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z regulacją wysokości w zakresie od 600 mm do 895 mm ?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z kątem uniesienia oparcia pleców w zakresie od - 12° do + 70° , który to parametr jest lepszy od opisanego ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z przechyłem Trendelenburga 20° , który to parametr jest lepszy od opisanego ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe bez funkcji anty – Trendelenburga ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z elektryczną regulacją wysokości , segmentu oparcia pleców oraz funkcji Trendelenburga ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy zamawiający dopuści łóżko zaprojektowane specjalnie na potrzeby ginekologii, które nie jest łóżkiem szpitalnym przerobionym na porodowe, a mianowicie: łóżko o budowie eliptycznej, bezramowej, bez standardowych szczytów oraz bez krążków odbojowych ale wyposażone w listwy odbojowe w pełni chroniące przed uderzeniami?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjentek i na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję łóżka , Zamawiający oczekuje rozwiązania konstrukcyjnego kolumnowego , charakteryzującego się brakiem miejsc trudnodostępnych i nie stwarzających zagrożenia infekcji u rodzących, będącego łatwiejszym w czyszczeniu w stosunku do starszych korbowych czy też opartych na pantografie rozwiązań konstrukcyjnych,  charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstawania infekcji i nie dających możliwości całkowitego dokładnego wyczyszczenia łóżka ?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Fotel zabiegowy ginekologiczny – szt. 1

- Czy Zamawiający dopuści fotel o całkowitej szerokości 760 mm ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacja wysokości w zakresie od 640 mm do 960 mm ?

Odpowiedź :  Nie Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści fotel z kątem pochylenia siedziska w zakresie od - 7° do + 20° , który to parametr nieznacznie odbiega od opisanego i nie pogarsza właściwości użytkowych fotela ?

Odpowiedź :  Nie, Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści fotel bez przechyłu anty – Trendelenburga ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści fotel z elektryczną regulacją wysokości , segmentu oparcia pleców , siedziska oraz funkcji Trendelenburga co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego od opisanego w SIWZ , ponieważ w trakcie regulacji nie musi używać żadnej siły ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – szt. 1

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny , mobilny na kółkach o dużej manewrowalności , nie wystających poza obrys podstawy , o średnicy 75 mm ?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z pilotem bez informacji o orientacji ułożenia pacjenta i bez automatycznej interpretacji komend ruchów blatu , ponieważ w stole , który chcemy Państwu zaoferować nie ma potrzeby aby pilot był wyposażony w te funkcje ?

Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z manualną regulacją funkcji przesuwu wzdłużnego ?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez funkcji flex i reflex ?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej z blokadą ?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 740 – 1040 mm ?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 650 – 1100 mm ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od - 45° do + 75° ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym blatu w zakresie 310 mm ?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuszcza stół o bezpiecznym obciążeniu 200 kg ?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy w celu zwiększenia funkcjonalności stołu , Zamawiający oczekuje aby stół posiadał możliwość zamiany segmentu podgłówka z segmentem nożnym ?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ortopedycznych – szt. 1

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny , mobilny na kółkach o dużej manewrowalności , nie wystających poza obrys podstawy , o średnicy 75 mm ?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z pilotem bez informacji o orientacji ułożenia pacjenta i bez automatycznej interpretacji komend ruchów blatu , ponieważ w stole , który chcemy Państwu zaoferować nie ma potrzeby aby pilot był wyposażony w te funkcje ?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z manualną regulacją funkcji przesuwu wzdłużnego ?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez funkcji flex i reflex ?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej z blokadą ?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 740 – 1040 mm ?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 650 – 1100 mm ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od - 45° do + 75° ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym blatu w zakresie 310 mm ?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuszcza stół o bezpiecznym obciążeniu 200 kg ?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy w celu zwiększenia funkcjonalności stołu , Zamawiający oczekuje aby stół posiadał możliwość zamiany segmentu podgłówka z segmentem nożnym ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Wózek transportowy – szt. 7

- Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji z hartowanej , galwanizowanej stali , która jest trwalsza od standardowego wykonania z profili stalowych ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek , którego leże jest zabezpieczone listwami odbojowymi zamiast krążków ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek z centralną blokada kół , z dźwigniami umieszczonymi w czterech narożach ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 810 mm ?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2040 mm ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacja wysokości w zakresie od 620 mm do 940 mm ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacja segmentu oparcia pleców  w zakresie od 0° do 90° oraz dodatkowo z funkcją Trendelenburga i anty – Trendelenburga regulowaną w zakresie +/- 18° ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję wózka , Zamawiający oczekuje rozwiązania kolumnowego, będącego łatwiejszym do utrzymania w czystości w stosunku do starszych korbowych czy też pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych , charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstawania infekcji ?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

- Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję wózka , Zamawiający oczekuje aby podstawa była osłonięta osłoną z tworzywa ABS z dodatkowo wyprofilowanym pojemnikiem na butlę z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta ?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

- Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający oczekuje , aby wózek posiadał barierki boczne zamontowane i chroniące pacjenta na całej długości leża ?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Zapytanie do zapisów SIWZ

- Ze względu na zróżnicowanie sprzętu będącego przedmiotem postępowania , zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych , co umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów oraz uczyni postępowanie atrakcyjniejszym cenowo . W przypadku , gdyby Zamawiający wyraził zgodę , proszę o zmodyfikowanie wymogów dotyczących udziału w postępowaniu ( dotyczy : wykazu dostaw , posiadania środków finansowych oraz polisy ubezpieczeniowej ) adekwatnie do poszczególnych części zamówienia .

Odpowiedź :  Nie, Zamawiający nie dopuszcza