Tuchola 07.07.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia i sprzętu medycznego wraz z montażem dla  Szpitala Tucholskiego”. Nr sprawy : NZOZ XII/10/09

W dniu 02.07.2009 r wpłynęły pytania.

Pyt.1

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – tomograf Lp. 1.

Czy Zamawiający w pkt.1 pod określeniem: tomograf komputerowy min. 4 rzędowy o min. 4 warstwach akwizycyjnych rozumie również możliwość uzyskania min. 4 warstw submilimetrowych?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga tomografu komputerowego o min. 4 warstwach akwizycyjnych w czasie jednego obrotu bez określenia grubości warstw. Zamawiający dopuszcza również możliwość uzyskania 4 warstw submilimetrowych lecz nie jest to warunek konieczny

Pyt.2

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat ultrasonograficzny Lp. 2

Czy Zamawiający dopuści aparat USG o zakresie częstotliwości min.1-13 MHz?

Wyjaśniamy, że zamawiający wymaga możliwości pracy z głowicami o zakresie częstotliwości pracy do 10 MHz, więc taki zakres częstotliwości pracy aparatu spełnia wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź :  Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt.3

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat ultrasonograficzny Lp. 9

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z maksymalną długością  zapamiętanej prezentacji 120 sekund?

Odpowiedź :  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt.4

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat ultrasonograficzny Lp. 13

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z ilością 4416 kanałów procesowych?

Odpowiedź :  Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt.5

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat ultrasonograficzny Lp. 18

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z dwoma pasmami dla głowicy liniowej?

Odpowiedź :  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt.6

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat ultrasonograficzny Lp. 22

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu zapisu kopii ustawień poszczególnych użytkowników na dyskietce we wbudowanym w aparat napędzie FDD?

Wyjaśniamy, że napęd FDD jest rozwiązaniem przestarzałym i spotykanym w aparatach starszej generacji. W oferowanym przez nas aparacie na jest możliwość zapisu kopii ustawień na płycie CD, CDR?

- Odpowiedź : Zamawiający nie zrezygnuje z tego zapisu natomiast dopuszcza aparat posiadający możliwość zapisu kopii ustawień na płycie CD, CDR

Pyt.7

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat ultrasonograficzny Lp. 26

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z trzema odprowadzeniami EKG?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt.8

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat ultrasonograficzny Lp. Rozdz. II Lp. 2b

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z jednym kursorem?

Wyjaśniamy że takie rozwiązanie jest wystarczające.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt.9

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat ultrasonograficzny Lp. Rozdz. II Lp. 2c

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z jednym kursorem?

Wyjaśniamy, że takie rozwiązanie jest wystarczające.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt.10

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat ultrasonograficzny Lp. Rozdz. II Lp. 3b

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z wielkością bramki Dopplerowskiej min. od 1 do 20 mm?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt.11

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat ultrasonograficzny Lp. Rozdz. II Lp. 4b

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z maksymalną mierzoną prędkością przepływu 13 m/s?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt.12

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat ultrasonograficzny Lp. Rozdz. II Lp. 6

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z min. dwoma pasmami częstotliwości pracy?

Odpowiedź :  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt.13

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat ultrasonograficzny Lp. Rozdz. II Lp. 9

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu min. 35 programowalnych klawiszy?

Wyjaśniamy, że taki wymóg jest charakterystyczny tylko dla aparatu jednego producenta.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza aparat z mniejszą ilością klawiszy programowalnych

Pyt.14

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat ultrasonograficzny Lp. Rozdz. IV Lp. 1b

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z głowicą kardiologiczną z liczbą elementów min. 64?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt.15

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat ultrasonograficzny Lp. Rozdz. IV Lp. 1c

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z kątem skanowania min. 87 st.?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

Pyt.16

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat ultrasonograficzny Lp. Rozdz. IV Lp. 2b

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z głowica liniową z liczbą 114 elementów?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt.17

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat ultrasonograficzny Lp. Rozdz. V Lp. 5

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu możliwości poszerzenia systemu o współprace z głowicą transrektalną dwupłaszczyznową convex/linia i transrektalną dwupłaszczyznową convex/convex?

Odpowiedź :  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt.18

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat ultrasonograficzny Lp. Rozdz. V Lp. 6

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu możliwości poszerzenia systemu o współprace z głowicą przezprzełykową noworodkową?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt.19

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat ultrasonograficzny Lp. Rozdz. V Lp. 7

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu możliwości poszerzenia systemu o współpracę z głowicami mechanicznymi?

Odpowiedź :  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ