Tuchola 07.07.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia i sprzętu medycznego wraz z montażem dla  Szpitala Tucholskiego”.

Nr sprawy : NZOZ XII/10/09

W dniu 03.07.2009 r wpłynęły pytania.

Wideogastroskop.

dot.pkt.12. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne w postaci zaawansowanego technologicznie filtra elektronicznego pozwalającego na użycie różnego rodzaju barwień 
(tzw. wirtualnej chromoendoskpii) w celu detekcji i weryfikacji zmian chorobowych?

uzasadnienie: Takie rozwiązanie jest ekwiwalentne do oczekiwanego przez Zamawiającegoi oraz oferuje szerokie spektrum najbardziej zaawansowanych możliwości diagnostycznych.

Odpowiedź :  Tak, Zamawiający dopuszcza

dot.pkt.13. Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano nowy procesor wysokiej rozdzielczości zintegrowany ze źródłem światła, współpracujący z oferowanymi endoskopami?

uzasadnienie: Oferowany procesor wideo jest jednym z najbardziej zaawansowanych systemów dostępnych na rynku.

Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ

Duodenoskop.

dot.pkt.17. Czy Zamawiający dopuści wideoduodenoskop o głębi ostrości 4-60?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

dot.pkt.18. Czy Zamawiający dopuści aby średnica zewnętrzna wziernika wynosiła 11,6 mm?

uzasadnienie: Różnica 0,1 mm jest praktycznie niezauważalna i na pewno nie zmieni wartości użytkowych duodenoskopu.

Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ

dot.pkt.25. Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano nowy procesor wysokiej rozdzielczości zintegrowany ze źródłem światła, współpracujący z oferowanymi endoskopami?

uzasadnienie: Oferowany procesor wideo jest jednym z najbardziej zaawansowanych systemów dostępnych na rynku.

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

Wideokolonoskop.

dot.pkt.27. Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o kącie obserwacji 140 stopni?

uzasadnienie: Budowa anatomiczna dolnego odcinka przewodu pokarmowegonie nie pozwala na skuteczne wykorzystanie kątu obserwacji o szerokości 170 stopni. Proponowane przez nas rozwiązanie jest w zupełności wystarczajace w przypadku diagnostyki i leczenia dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

dot.pkt.29. Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o średnicy zewnętrznej sondy wziernikowej wynosi 13,2mm?

uzasadnienie: Różnica 0,2 mm nie zmieni wartości użytkowych wideokolonoskopu.

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

dot.pkt.30. Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o długości 1300mm lub 1500mm lub 1700mm?

uzasadnienie: firma Pentax oferuje kolonoskopy w trzech różnych długościach w zależności od preferencji i wymagań operatora.

Odpowiedź : Zgodnie z odpowiedziami z dn. 22.06.2009 , Zamawiający wymaga długości roboczej sondy wideokolonoskopu powyżej 1600 mm.

dot.pkt 33. Czy Zamawiający dopuści widokolonoskop  z 3 przyciskami funkcyjnymi na głowicy endoskopu?

uzasadnienie: taka ilość przycisków funkcyjnych w zupełności zaspokoi potrzeby operatora i pozwoli na przypisanie dowolnych funkcji procesora pod określony przycisk.

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

dot.pkt.34. Czy Zamawiający dopuści kolonoskop o zmiennej sztywności tuby wziernikowej bez możliwości regulacji sztywności?

uzasadnienie: Zmienna sztwność tuby wziernikowej na całej długości kolonoskopu jest skonstruowana w taki sposób aby nie wymagała dodatkowej regulacji, a jednocześnie usprawnia przeprowadzenie badania.

Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ

dot.pkt.37. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne w postaci zaawansowanego technologicznie filtra elektronicznego pozwalającego na użycie różnego rodzaju barwień (tzw. wirtualnej chromoendoskpii) w celu detekcji i weryfikacji zmian chorobowych?

uzasadnienie:Takie rozwiązanie jest ekwiwalentne do oczekiwanego przez Zamawiającegoi oraz oferuje szerokie spektrum najbrdziej zaawansowanych możliwości diagnostycznych.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

dot.pkt.38. Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano nowy procesor wysokiej rozdzielczości zintegrowany ze źródłem światła, współpracujący z oferowanymi endoskopami?

uzasadnienie: Oferowany procesor wideo jest jednym z najbardziej zaawansowanych systemów dostępnych na rynku.

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

Procesor wizyjny i źródło światła:

dot.pkt.41. Czy Zamawiający dopuści aby oferowany procesor wizyjny posiadał menu funkcyjne w języku angielskim?

uzasadnienie:Dostępne funkcje procesora są intuicyjne i czytelne (pismo obrazkowe). Pozwala to w bardzo prosty sposób na ich wykorzystywanie nawet bez znajomości języka angielskiego.

Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ

dot.pkt.45. Czy Zamawiający dopuści ksenonowe źródło światłą o mocy 300W?

uzasadnienie: Palnik ksenonowy o mocy 300W pozwala na znakomite doświetlenie badanego obszaru i jest zdecydowanie bardziej zaawansowanym źródłem światła niż żarówka halogenowa.

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

dot.pkt.48. Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisywania zdjęć na zewnętrznym nośniku pamięci (np.pendrive)? oraz możliwość dodatkowego komputera klasy PC z profesjonalnym, licencjonowanym programem do archiwizacji danych?

uzasadnienie: Takie rozwiązanie wydaje się być optymalne i na pewno spełni oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ

dot.pkt.53. Czy Zamawiający dopuści aby lampa zapasowa znajdowała się w tym samym gnieździe źródła światła i była włączana ręcznie w przypadku awarii lampy głównej.

uzasadnienie: Manualny sposób zmiany oświetlenia z głównego na awaryjny odbywa się po przez naduszenie przycisku w menu procesora.

Odpowiedź :  Tak, Zamawiający dopuszcza

dot.pkt.57.Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano nowy procesor wysokiej rozdzielczości zintegrowany ze źródłem światła, współpracujący z oferowanymi endoskopami?

uzasadnienie: Oferowany procesor wideo jest jednym z najbardziej zaawansowanych systemów dostępnych na rynku.

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

Pompa medyczna do spłukiwania pola operacyjnego:

dot.pkt.68. Czy Zamawiający dopuści sterowania pompą za pomocą pedała?

uzasadnienie: Jest to rozwiązanie ekwiwalentne.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

Zestaw pytań dodatkowych.

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający wymaga aby oferowany procesor wizyjny posiadał rozdzielczość powyżej 1,2 mln pikseli?

uzasadnienie: Rozdzielczość obrazowania endoskopowego powyżej 1,2 mln pikseli w znaczący sposób zwiększa skuteczność wykrywania wczesnych zmian.

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie  nr 2. Czy Zamawiający wymaga aby oferowany procesor wizyjny wyposażony był w funkcje wspomagania obrazowania polegające na podkreślaniu widoczności naczyń krwionośnych oraz poprawy widoczności architektury struktur błon śluzowych?

uzasadnienie: Wspomaganie obrazowania poprzez podkreślenie widoczności naczyń krwionośnych oraz architektury struktury błon śluzowych zapewnia doskonałą ocenę obszaru badanego, a jednocześnie zwiększ bezpieczeństwo zabiegów ( np. pozwala wybrać miejsce polipektomii minimalizujace krwawienie).

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający wymaga aby procesor wizyjny posiadał możliwość aktualizacji oprogramowania bezpośrednio przez użytkownika w pracowni endoskopowej?

uzasadnienie: Możliwość aktualizacji oprogramowania procesora wizyjnego pozwala zachować najwyższe standardy technologiczne przez długi okres czasu bez ponoszenia kosztów zakupu kolejnego procesora wizyjnego.

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający wymaga aby procesor wizyjny umożliwiał kreowanie skrótów do menu procesora na panelu sterowania?

uzasadnienie: Panel sterowania wyposażony w skróty do menu procesora zapewnia każdemu użytkownikowi możliwość dostosowania do własnych preferencji.

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga