Tuchola 03.07.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia i sprzętu medycznego wraz z montażem dla  Szpitala Tucholskiego”. Nr sprawy : NZOZ XII/10/09

W dniu 02.07.2009 r wpłynęły pytania.

Pozycja nr 22, Lampa operacyjna:

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z głowicą regulowaną w zakresie co

najmniej 330° z ograniczeniem i wskaźnikami obrotu głowicy ?

Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ

2.   Czy zgodnie z zapisem pkt nr 3 tabeli Zamawiający wymaga ruchu czaszy lampy w

przegubie oraz wokół własnej osi o kąt min. 300° ?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga nieograniczonego ruchu czaszy lampy w przegubie,

natomiast wokół własnej osi ruch o 3000

- Czy w przypadku konstrukcji czaszy, która nie wymaga przełączania napięcia z żarówki

uszkodzonej na rezerwową z jednoczesnym zachowaniem funkcji świecenia lampy

operacyjnej Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?

Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ

Pozycja nr 20, Lampa operacyjna:

- Czy z uwagi na przeznaczenie lamp statywowych Zamawiający dopuści lampy

statywowe z podstawą nie wyposażoną w akumulator?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści lampę statywową z regulacją natężenia oświetlenia

umieszczoną na oprawie?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza

Pozycja nr 10, Diatermia chirurgiczna z modułem argonowym:

- Czy Zamawiający wie, że opisane w tabeli parametry może spełnić tylko jedno

urządzenie tzn. urządzenie ES-Vision firmy Emed Tomasz Jakubik & Rafał Mazurek Sp.

Jawna?

Odpowiedź : Według wiedzy Zamawiającego przynajmniej dwóch producentów posiada

urządzenia mogące spełnić opisane w tabeli parametry

- Czy Zamawiający dopuści inny niż opisany w SIWZ aparat ES-Vision, a mianowicie

dopuści do zaoferowania system elektrochirurgiczny VIO o parametrach nie gorszych,

niż opisane w tabeli warunki techniczne?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ