Tuchola, dnia 22.05.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej  progów określonych w rozporządzeniu  wydanym  na  podstawie art. 11 ust. 8 PZP na dostawę   ambulansu  typu  C  -  szt. 1  z przeznaczeniem -  zespół podstawowy  „P” ratownictwo medyczne; Znak sprawy : NZOZ XII/09/09

W dniu 22.05.2009 r wpłynęły pytania.

- Czy Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który zaoferuje ambulans typu C niezgodny z norma PN EN 1789:2008 tzn. nie posiadający certyfikatu niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającego pozytywnie przeprowadzone testy zderzeniowe całego jednorodnego nadwozia ambulansu a jedynie poszczególnych jego elementów. Pragniemy nadmienić, iż wymogi te jako bezwzględnie wymagane, są przedmiotem weryfikacji organów kontroli nadrzędnej zwłaszcza funduszy wspólnotowych?

Odpowiedź:  TAK

- Czy Zamawiający wymaga by oferowany pojazd spełniał wymogi normy emisji spalin EURO 5 ?

Odpowiedź :  NIE

- Czy Zamawiający wymaga by do oferty dołączyć schemat (rysunek) przedstawiający widok ściany działowej oraz ściany lewej i prawej przedziału medycznego ?

Wyjaśnienie:

Załączenie tych dokumentów pozwoli w trakcie odbioru ambulansu na zweryfikowanie czy  dostarczony pojazd jest zgodny z przedstawionym w ofercie.

Odpowiedź : NIE

- Czy Zamawiający dopuszcza by wymagane przez Zamawiającego szafki górne przysufitowe na ścianach bocznych posiadały przeźroczyste zamykanie otwierane do góry z mechanizmem    utrzymującym położenie otwarcia ?

Wyjaśnienie:

Norma PN-EN 1789 nie narzuca konkretnych rozwiązań w zakresie sposobu otwierania szafek czy szuflad. Norma w pkt. 4.5.1 nie wspomina nic na temat przesuwnych szybek natomiast mówi „jeżeli szafki są wyposażone w drzwiczki, które otwierają się do góry, powinny być wyposażone w mechanizm utrzymujący położenie otwarcia. Ponadto pragniemy podkreślić iż przezroczyste drzwiczki otwierane do góry są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem pod względem utrzymania czystości – przesuwne szybki wymagają prowadnic w których zbiera się brud i które są trudne do wyczyszczenia.

Odpowiedź : TAK

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu, który spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 1789 i posiada czołowe i boczne poduszki, a nie posiada kurtyn powietrznych ?

Odpowiedź : NIE