Tuchola, dnia 26.05.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej  progów określonych w rozporządzeniu  wydanym  na  podstawie art. 11 ust. 8 PZP na dostawę   ambulansu  typu  C  -  szt. 1  z przeznaczeniem -  zespół podstawowy  „P” ratownictwo medyczne;

Znak sprawy : NZOZ XII/09/09

W dniu 26.05.2009 r wpłynęły pytania.

1.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania deskę ortopedyczną, która posiada trzpienie do mocowania pasów usytuowane w otworach do przenoszenia, ale wielkość otworów uniemożliwia kontuzje ręki ?

Proponowane przez Zamawiającego rozwiązanie aby trzpienie były umieszczone w dodatkowych otworach, powoduje konieczność zastosowania mniejszych otworów do przenoszenia gdyż długość deski jest parametrem ograniczonym, i nie możliwe spełnienie obu żądań Zamawiającego, tzn. zaoferowanie otworów dużych umożliwiających pracę w grubych rękawicach i wykonanie dodatkowych otworów na trzpienie. Naszym zdaniem te dwa parametry wzajemnie się wykluczają.

Odpowiedź :  Tak

2.  Prosimy o wyjaśnienie Czy Zamawiający określając parametry techniczne krzesełka kardiologicznego miał na myśli krzesełko z systemem płozowym do zjazdu po schodach ?

Naszym zdaniem wskazuje na to parametr „wysuwane uchwyt ramy oparcia”- ale funkcja zjazdu po  schodach, nie wynika wprost z opisu SIWZ dlatego też prosimy o doprecyzowanie w/w funkcji.

Odpowiedź :  Nie

- Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania krzesełko bez dodatkowych rączek tylnych?

Odpowiedź : Nie

4.  Dot. Ssak akumulatorowy transportowy.

Dokonując oceny parametrów technicznych ssaka Zamawiający zawarł zapis, że oferowany ssak ma być z systemem zabezpieczającym przed przekroczeniem ustawionych parametrów- czy należy rozumieć, że Zamawiający wymaga aby personel w trakcie obsługi miał podgląd jaka aktualnie siła ssania jest generowania przez urządzenie,  czy w układzie ssania ma być element pomiarowy siły ssania ?

Odpowiedź : W układzie ssania musi być umieszczony element pomiarowy siły ssania umożliwiający ocenę rzeczywistej pracy urządzenia.

- Czy Zamawiający wymaga aby pojemnik na wydzielinę oferowanego ssaka włączając to pokrywę miał możliwość sterylizacji w autoklawie, zgodnie z zaleceniami Sanepidu ?

Odpowiedź : Nie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania słój na wydzielinę bez zintegrowanego filtra antybakteryjnego, z filtrem antybakteryjnym umieszczonym w układzie ssania między pompą a zbiornikiem na wydzielinę, który pełni dodatkową funkcję zabezpieczenia pompy ssącej przed zalaniem, tzn. filtr hydrofobowy ?

Odpowiedź : Tak

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania puls oksymetr z innym, równoważnym rodzajem ekranu np.  kolorowy LCD ?

Odpowiedź  : Tak

8.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania puls oksymetr za zakresem pomiarowym 20-230 bpm ?

Wymagany zakres pomiarowy w zakresie 18-300 bpm, nie ma uzasadnienia klinicznego gdyż wartość tętna powyżej 200 jest stanem zagrożenia życia i wymaga bardziej zaawansowanej metody pomiaru częstości akcji serca niż pomiar tętna z naczyń obwodowych.

Odpowiedź :  Tak

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac próżniowy o wymiarach 210x 90 cm?

Odpowiedź :  Tak

- Czy Zamawiający dopuści materac transportowy bez pikowanych komór ?

Odpowiedź :  Tak

- Czy Zapisy SIWZ, z których wynika że należy załączyć do oferty CE poszczególnych urządzeń, należy interpretować, że Zamawiający wymaga dołączenia dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych ?

Odpowiedź :  Tak

12.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nosze pachtowe o wymiarach 2100 x 700 mm ?

Odpowiedź :  Tak