- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Aparat ultrasonograficzny - echokardiograf

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej, fabrycznie nowy i nieużywany. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1-15 MHz | Tak podać |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie - min. 3 | Tak podać |  |
|  | Monitor bez przeplotu z możliwością regulacji położenia lewo-prawo, góra-dół . | Tak |  |
|  | Monitor bez przeplotu z możliwością regulacji wysokości położenia względem klawiatury. | Tak |  |
|  | Wielkość ekranu (przekątna) – min. 15 cal | Tak podać |  |
|  | Rozdzielczość monitora - min. 800 x 600 | Tak podać |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. CINE LOOP) | Tak |  |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej (CINE) prezentacji B oraz kolor Doppler – min. 2000 | Tak podać |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – min. 1000 sekund | Tak podać |  |
|  | Przetwornik min. 12-bitowy | Tak |  |
|  | Zaawansowany technicznie cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | Tak |  |
|  | Ilość kanałów: nadawczych min. 2000 i odbiorczych min. 2000. | Tak podać |  |
|  | Dynamika obrazu: minimum 175 dB. | Tak |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B: min. 700 obrazów/sek. Podać. | Tak |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 90 obrazów/sek. Podać. | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne. | Tak |  |
|  | Cztery pasma częstotliwości dla pracy w trybie obrazowania harmonicznego. Podać częstotliwości pracy. | Tak |  |
|  | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne FDD lub PEN-DRIVE lub MOD lub CD/RW w formatach kompatybilnych z systemem Windows (JPG, TIF, BMP). | Tak |  |
|  | Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) oraz program do zainstalowania na PC do ściągania obrazów w formacie DICOM. | Tak |  |
|  | Zintegrowany dysk twardy HDD min. 120 GB | Tak |  |
|  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. “presety” – min. 15 z możliwością zapisu kopii ustawień poszczególnych użytkowników na dyskietce we wbudowanym w aparat napędzie FDD. | Tak |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Tak |  |
|  | Zasięgowa /pozioma/ regulacja wzmocnienia GAIN, minimum 8 stref regulacyjnych. | Tak podać |  |
|  | Kątowa /pionowa/ regulacja wzmocnienia GAIN, minimum 8 stref regulacyjnych. | Tak podać |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł sygnałów fizjologicznych z przystawką EKG z kablem z 3 odprowadzeniami z elektrodami kończynowymi i kablem z 3 odprowadzeniami na elektrody samoprzylepne. | Tak |  |
|  | Gniazdo do niezależnej głowicy ołówkowej Dopplera ciągłego. | Tak |  |
|  | Moduł badania wysiłkowego – Stress Echo (wysiłek fizyczny i próba farmakologiczna) wbudowane w aparat z raportem graficznym, segmentowym i tabelarycznym. | Tak |  |
|  | Opcjonalna możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki komputerowej atramentowej do wydruku raportów i obrazów w kolorze. | Tak |  |
| II. Tryby pracy |  |  |  |
|  | ## Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
| 1a | Zakres ustawiania głębokości penetracji min. od 2 do 24 cm | Tak podać |  |
| 1b | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom), a także obrazu z pamięci CINE | Tak |  |
| 1c | Ilość poziomów szarości – min. 256 | Tak podać |  |
| 1d | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół | Tak |  |
| 2. | ## Tryb M | Tak |  |
| 2a | Możliwość prezentacji M z efektem Dopplera kolorowego | Tak |  |
| 2b | Aparat wyposażony w obrazowanie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym przynajmniej z trzech kursorów w postaci linii prostych minimum z głowicy phased array i convex. | Tak |  |
| 2c | Aparat wyposażony w obrazowanie M-mode anatomiczny po zamrożeniu przynajmniej z trzech kursorów w postaci linii prostych. | Tak |  |
| 2d | Doppler tkankowy w trybie M-mode | Tak |  |
| 3. | ## Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
| 3a | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu – min. +/- 600 cm/s dla kąta korekcji O° | Tak |  |
| 3b | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej – min. od 0,5 do 10 mm ze zmianą wielkości co 0,5 mm. | Tak |  |
| 3c | Spektralny Doppler tkankowy | Tak |  |
| 4. | ## Tryb spektralny Doppler ciągły (CWD) | Tak |  |
| 4a | Sterowany pod kontrolą obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej | Tak |  |
| 4b | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu - min. +/- 15,5 m/s dla kąta korekcji O° | Tak |  |
| 5. | ## Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
| 5a | Kolorowy Doppler tkankowy | Tak |  |
| 5b | Podać kąt korekcji bramki Dopplerowskiej min. +/- 15° | Tak |  |
| 6. | ## Obrazowanie harmoniczne, minimum 4 pasma częstotliwości pracy. | Tak |  |
| 7. | ## Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak |  |
| 7a | Tryb angiologiczny w obrazowaniu metodą Dopplera Tkankowego. | Tak |  |
| 8. | ## Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | Tak |  |
| 9. | ## Tryb Triplex (2D+PWD+CD) | Tak |  |
| 10. | Obrazowanie B + B/CD ( 2D+2D/CD) czyli obrazowanie w czasie rzeczywistym obrazu 2D i jednocześnie obrazu 2D z kolorowym Dopplerem. Opisać i podać podstawowe parametry obrazowania. | Tak |  |
| ## III. Programy i pomiary |  |  |  |
|  | Wymienić wszystkie możliwości pomiarowo – obliczeniowe dla trybu 2D. | podać |  |
|  | Wymienić możliwości pomiarowo – obliczeniowe dla trybu Dopplera Pulsacyjnego i Ciągłego. | podać |  |
|  | Pełne oprogramowanie: - radiologicze z raportem, z pakietem badań brzusznych i naczyniowych, przezciemiączkowych, położniczych, ginekologicznych, kardiologicznych, urologicznych, | Tak Opisać |  |
|  | Liczba kursorów pomiarowych min. 10 | Tak podać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum z pakietem obliczeń automatycznych dla Dopplera spektralnego | Tak |  |
|  | Obliczanie frakcji wyrzutowej EF metodą Simsona | Tak |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury w trybie - „następna” jednym klawiszem - wyboru z menu | Tak |  |
|  | Pełna klawiatura alfanumeryczna z możliwością programowania klawiszy szybkiego wywoływania funkcji pomiarowych. | Tak |  |
|  | Programowalne przez użytkownika klawisze, ułatwiające pracę przez stworzenie własnych skrótów wywołujących pomiary i zaprogramowania obsługi funkcji indywidualnie w zależności od potrzeb poszczególnych użytkowników - minimum 35 klawiszy | Tak |  |
| ## IV. Wymagane głowice |  |  |  |
| 1. | Głowica elektroniczna kardiologiczna Phased Array, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | Tak |  |
| 1a | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0 – 5,0 MHz. Określić zakres | Tak |  |
| 1b | Liczba elementów: min. 192 Podać | Tak |  |
| 1c | Kąt skanowania min. 90 stopni | Tak |  |
| 1d | Obrazowanie harmoniczne w głowicy Phased Array – min. 4 pasma pracy obrazowania harmonicznego. | Tak |  |
| 2. | Głowica elektroniczna liniowa do badań naczyniowych, ortopedycznych i małych narządów, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | Tak |  |
| 2a | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 4,0 – 10,0 MHz. | Tak |  |
| 2b | Liczba elementów: minimum 190. | Tak |  |
| 2c | Długość pola skanowania max. 40 mm | Tak |  |
| 2d | Obrazowanie harmoniczne w głowicy liniowej – min. 4 pasma harmonicznych częstotliwości pracy. | Tak |  |
| V. Możliwości rozbudowy aparatu – opcje: |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o obrazowanie objętościowe z głowicy objętościowej typu konweks, z możliwością odświeżania min. 10 objętości na sekundę przy koncie głowicy 60x60 stopni i głowicy dopochwowej z prezentacją 3 płaszczyzn skanowania + 4D, 2D + 4D, oraz 4D, z możliwością obrotu obrazu 4D w czasie rzeczywistym bezpośrednio z klawiatury, z możliwością ZOOM tzn. powiększania obrazu 4D w czasie rzeczywistym i z pamięci CINE. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o głowię dopplerowską ok. 2 MHz | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet automatycznego pomiaru profilu przepływu w badaniach naczyniowych. | Tak |  |
|  | Możliwość poszerzenia systemu o tryb 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowicy objętościowej endokawitarnej. | Tak |  |
|  | Możliwość poszerzenia systemu o współprace z głowicą transrektalną dwupłaszczyznową convex/linia i transrektalną dwupłaszczyznową convex/convex | Tak |  |
|  | Możliwość poszerzenia systemu o współprace z głowicą przezprzełykową noworodkową | Tak |  |
|  | Możliwość poszerzenia systemu o współpracę z głowicami mechanicznymi. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową dla dorosłych | Tak |  |
| VI. Pozostałe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy na aparat i głowice | Tak podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | Tak |  |
|  | serwis autoryzowany przez producenta na terenie Polski | Tak |  |
|  | ## Bezpłatne szkolenie u użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | Tak |  |