- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Kardiotokograf

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Głowica Cardio – 1 szt. | Tak |  |
|  | Mierzenie tętna płodu metodą – ultradźwiękowy Doppler | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru min. 50-240 BPM | Tak |  |
|  | Dopuszczalny błąd pomiaru +/- 1 BPM | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy 2 MHz | Tak |  |
|  | Intensywność ponaddźwiękowa 5 MW/cm2 | Tak |  |
|  | Wyświetlacz FHR, ciekłokrystaliczny podświetlany | Tak |  |
|  | Krzywa pracy serca płodu FHR w zakresie ok. 50-240 BPM | Tak |  |
|  | Pomiar TOCO, metodą zewnętrzną | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru 0-1000 g | Tak |  |
|  | Dopuszczalny błąd pomiaru +/- 8% | Tak |  |
|  | Wyświetlacz 0-127 jednostek względnych | Tak |  |
|  | Krzywa TOCO 0-100 jednostek | Tak |  |
|  | Funkcja autozerowania głowicy TOCO | Tak |  |
|  | Regulacja czułości głowicy TOCO | Tak |  |
|  | Zapis ruchów płodu – automatyczny i ręczny | Tak |  |
|  | Ręczny znacznik ruchu płodu identyfikowany przez pacjentkę | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego identyfikowania ruchów płodu | Tak |  |
|  | Zapis w czasie rzeczywistym krzywej ciśnienia macicznego oraz oznaczenie ruchów płodu | Tak |  |
|  | Funkcja timera NST | Tak |  |
|  | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Tak |  |
|  | Wymiary wyświetlacza130x100 mm | Tak |  |
|  | Obrazowanie wartość i poziom sygnału FHR | Tak |  |
|  | Możliwość pokazania wartość TOCO | Tak |  |
|  | Możliwość pokazania wartość FM oraz wskazania sieci | Tak |  |
|  | Drukarka wewnętrzna | Tak |  |
|  | Papier termo-czuły o szerokości ok. 112 mm | Tak |  |
|  | Min. 3 poziomy prędkości papieru 1, 2 i 3 cm/min. | Tak |  |
|  | ### Długość przewodu głowicy min. 2,5 m | Tak |  |
|  | ### Możliwość pracy w sieci komputerowej | Tak |  |