- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Respirator transportowy

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu ambulansem | Tak |  |
|  | Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego | Tak |  |
|  | Możliwość wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej | Tak |  |
|  | Odporny na wstrząsy | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w zakresie temperatur min: -20 do +50 C (podać) | Tak |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z butli o ciśnieniu roboczym od min.2,7 do 5,5 bar (podać) | Tak |  |
|  | Zasilanie z własnej baterii wewnętrznej na minimum 3 godziny (podać) | Tak |  |
|  | Możliwość zasilania z zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12, 24 oraz 28 V (podać) | Tak |  |
|  | Zasilanie AC 220/230V | Tak |  |
|  | Waga maksymalna do 6,0 kg (podać) | Tak |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | CMV | Tak |  |
|  | CMV/Assist | Tak |  |
|  | SIMV | Tak |  |
|  | PSV | Tak |  |
|  | CPAP/PEEP | Tak |  |
|  | Wentylacja przy bezdechu pacjenta | Tak |  |
| Parametry Regulowane |  |  |  |
|  | Częstość oddechów min 5-40 1/min (podać) | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min 100-1500 ml (podać) | Tak |  |
|  | Regulowany czas wdechu (podać zakres) | Tak |  |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu (podać zakres) | Tak |  |
|  | Minimum dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej (podać) | Tak |  |
|  | Zastawka nadciśnienia regulowana w zakresie min: 20 do 50 mbar (podać zakres) | Tak |  |
|  | Regulowany poziom wyzwalacza przepływowego do synchronizacji z oddechem własnym pacjenta minimum 5-15 L/min (podać zakres regulacji) | Tak |  |
| Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |  |  |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | Tak |  |
|  | Częstość oddychania | Tak |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Wentylacja minutowa MV | Tak |  |
|  | Wentylacja minutowa spontaniczna MV | Tak |  |
|  | Ciśnienie szczytowo-wdechowe | Tak |  |
|  | Ciśnienie średnie | Tak |  |
|  | Ciśnienie fazy plateau | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP | Tak |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | Tak |  |
|  | Rzeczywistej częstości oddechów - tachypnoe | Tak |  |
|  | Za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu | Tak |  |
|  | Z niskiego ciśnienia wdechu | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu z regulacją czasu bezdechu w zakresie minimum 15-60 sekund | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem i akcesoriów, będących na wyposażeniu respiratora | Tak |  |
|  | System automatycznego wykrywania i przełączania źródła zasilania w tlen | Tak |  |
|  | Układ oddechowy dla dorosłych wielokrotnego użytku: 2 komplety | Tak |  |