Tuchola, dnia 21.04.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego”

Nr sprawy : NZOZ XII/07/09

W dniu 16.04.2009 roku wpłynęły pytania :

Pyt.1

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – tomograf

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat 6 warstwowy 16 rzędowy o następujących parametrach:

Możliwość akwizycji 6 warstw submilimetrowych

Generator o mocy nominalnej 40 kW

Napięcie lampy 80-130 kV

Pojemność cieplna anody lampy 5 MHU

Rozdzielczość wysokokontrastowa ≥15pl/cm mierzona w punkcie 2% MTF przy 130kV, 60mAs, 0,8s

Skan topograficzny AP,PA,boczny

Konsola operatorska dwumonitorowa z funkcjami postprocesingu 2D,3D, perfuzji mózgowej

Konsola lekarska zgodnie z wymogami tabeli.

Taki aparat znacznie przewyższa możliwościami technicznymi i klinicznymi wyspecyfikowany przez Państwa system TK. Oczywistym jest , że aparaty 6 warstwowe (16 rzędowe) są aparatami lepszymi od aparatów czterowarstwowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że aparat proponowany przez nas daje możliwość wykonywania badań w technice submilimetrowej (6 warstw submilimetrowych zbieranych jednocześnie) co nie zostało przez państwa ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, opis dopuszcza oferowanie aparatów zapewniających akwizycję jedynie 2 warstw submilimetrowych a w akwizycji 4 warstwowej dostępne są jedynie warstwy ≥1,2mm.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o akceptację możliwości oferowania opisanego systemu.

Odpowiedź : Tak  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie takiego aparatu

Pyt.2

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat RTG kostno-płucny z ucyfrowieniem Lp. 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG z regulacją prądu do 550 mA?

Wyjaśniamy, że wielkość prądu nie jest istotnym parametrem. W radiografii istotnym parametrem jest wielkość ekspozycji, czyli obciążenie prądowo-czasowe wyrażone w mAs, które oferowany aparat spełnia.

Odpowiedź :  Nie Zgodnie z zapisami SIWZ

Pyt.3

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat RTG kostno-płucny z ucyfrowieniem Lp.13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu ze stołem kostnym, którego najniższa wysokość blatu od podłogi wynosi 60 cm?

Wyjaśniamy, że różnica między wymaganą wartością a wartością oferowaną jest znikoma.

Odpowiedź : Tak  Zamawiający dopuszcza.

Pyt.4

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat RTG kostno-płucny z ucyfrowieniem Lp. 14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG z zakresem regulacji pionowej stołu 27 cm?

Wyjaśniamy, że różnica między wymagana wartością, a wartością oferowaną jest znikoma.

Odpowiedź : Tak  Zamawiający dopuszcza.

Pyt.5

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat RTG kostno-płucny z ucyfrowieniem Lp. 15.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG z zakresem przesuwu wzdłużnego blatu 96 cm?

Wyjaśniamy, że różnica między wymagana wartością, a wartością oferowaną jest znikoma.

Odpowiedź : Tak  Zamawiający dopuszcza.

Pyt.6

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat RTG kostno-płucny z ucyfrowieniem Lp. 23

Czy Zamawiający dopuści zawieszenie lampy na kolumnie poruszającej się po szynie podłogowej niezwiązanej ze stołem?

Wyjaśniamy, że zespolenie kolumny lampy ze stołem nie jest ze względów konstrukcyjnych konieczne.

Odpowiedź : Tak  Zamawiający dopuszcza.

Pyt.7

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat RTG kostno-płucny z ucyfrowieniem Lp. 25

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu ruchu poprzecznego lampy?

Wyjaśniamy, że brak tego ruchu jest rekompensowany ruchem poprzecznym blatu stołu.

Odpowiedź :  Nie Zgodnie z zapisami SIWZ

Pyt.8

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat RTG kostno-płucny z ucyfrowieniem Lp. 31

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z kolimatorem wyłącznie ręcznym?

Odpowiedź :  Nie Zgodnie z zapisami SIWZ

Pyt.9

Dotyczy SIWZ, wykaz wyrobów medycznych – aparat RTG kostno-płucny z ucyfrowieniem Lp. 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z mocą ognisk 30/50 kW?

Wyjaśniamy, że zamawiana lampa o mocach 20/60 kW jest przewymiarowana mocowo w stosunku do opisanego przez zamawiającego generatora (generator i tak nie dostarczy mocy większej niż 50 kW).

Odpowiedź : Tak  Zamawiający dopuszcza.