Tuchola, dnia 24.04.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego”

Nr sprawy : NZOZ XII/07/09

W dniu 16.04.2009 roku wpłynęły pytania :

Kolumna chirurgiczno - anestezjologiczna

1.  Czy Zamawiający dopuści  zmniejszoną liczbę gniazd tlenu i próżni do 1 sztuki i zrezygnuje z manometru dla jednego z mediów lub czy dopuści konsolę o wysokości 1000 mm i zmniejszy liczbę gniazd tlenu lub próżni do 1 sztuki?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza konsole o wysokości maksymalnej 1000 mm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

2.  Jaka jest wymagana przez zamawiającego liczba gniazd elektrycznych i wyrównania potencjału?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga 8 gniazd elektrycznych i 8 gniazd wyrównania potencjału.

3.  Czy gniazda elektryczne mają być z klapką zabezpieczającą (stopień ochrony IP44) czy bez klapki(stopień ochrony IP20)?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga gniazd elektrycznych ze stopniem ochrony IP44

4.  Czy Zamawiający dopuszcza półki o dopuszczalnym obciążeniu 50 kg?

Odpowiedź :   Tak  Zamawiający dopuszcza.

Stół operacyjny

1.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny  bez informacji na pilocie o  orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota ?

Odpowiedź :  Nie, zgodnie z SIWZ