Tuchola dnia 27.04.2009

Do wszystkich Wykonawców

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego” ZNAK: NZOZ XII/07/09

W dniu 22 04.2009 wpłynęły pytania :

Materac podgrzewający

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płyty grzewczej o wymiarach:

- szerokość: 500 mm

- długość: 1050 mm?

Płyta grzewcza stosowana na sali operacyjnej powinna podgrzewać od spodu tylko korpus ciała. W przypadku długości podanej w SIWZ: 1500 mm, stosuje się nie płyty grzewcze ale koce grzewcze, przykrywające i ogrzewające całe ciało pacjenta (łącznie z kończynami).

Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materaca żelowego o wymiarach:

110x50x1,5 cm pokrywającego całą powierzchnię płyty grzewczej?

Odpowiedź : 	Nie, zgodnie z SIWZ.

Łóżko do intensywnej terapii

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka w którym regulacja funkcji anty-Trendelenburga realizowana jest w zakresie 12º?

Odpowiedź : 	Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w poręcze boczne chromowane ale bez elementów poliuretanowych?

Odpowiedź : 	Nie, zgodnie z SIWZ.

Łóżko kardiologiczne

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka w którym regulacja funkcji anty-Trendelenburga realizowana jest w zakresie 12º?

Odpowiedź : 	Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w poręcze boczne chromowane ale bez elementów poliuretanowych?

Odpowiedź : 	Nie, zgodnie z SIWZ.

Wózek transportowy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy w którym regulacja segmentu pleców realizowana jest za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0 - 75º?

Odpowiedź : 	Nie, zgodnie z SIWZ.

Zestaw łóżkowy z szafka przyłóżkową

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym segmenty leża wypełnione są metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym, montowana na stałe?

Odpowiedź : 	Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki przyłóżkowej w której uchwyty służące do przetaczania szafki nie stanowią jednej, ciągłej konstrukcji z nogami szafki? Nadmieniamy, iż zmiana tego parametru żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność szafki.

Odpowiedź : 	Nie, zgodnie z SIWZ.

Wózko - wanna

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do mycia chorych, w którym regulacja wysokości leża realizowana jest za pomocą dwustronnego pedału nożnego w zakresie 460-860 mm?

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuszcza

Ssak elektryczny

- Czy zamawiający dopuści ssak o poziomie hałasu do 50,5 dB ?

Dźwięk  na poziomie  50,5 dB (przy częstotliwości rzędu 50-60Hz) jest dźwiękiem bardzo niskim, nieuciążliwym i niedrażniącym dla ucha ludzkiego. Parametr ten jest akceptowany w większości krajów w odniesieniu do ssaków dedykowanych do pracy stałej szczególnie na blokach operacyjnych. Bezzasadnym wydaje się warunek graniczny poziomu głośności do 40 dB.

Odpowiedź : 	Nie, zgodnie z SIWZ.

Kolumna chirurguczno-anestezjologiczna

- Ponieważ zapisy punktu 2 (promień obrotu ramion 1700mm ± 100mm) i punktu 6 (długość ramion: górne min. 850, dolne min. 850mm, co daje wymagany promień obrotu ramion  1700mm, a w punkcie drugim wymagany przez Zamawiającego minimalny promień obrotu ramion to 1600mm) są wewnętrznie sprzeczne prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie i podanie minimalnej długości ramion wymaganej przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Minimalna długość ramion wymagana przez Zamawiającego wynosi minimum 850 mm i tym samym Zamawiający wprowadza zapis w pkt. 2 promień obrotu ramion min. 1700 mm.

- Prosimy, aby Zamawiający określił ilość wymaganych gniazd elektrycznych z zaciskiem uziemiającym.

Odpowiedź :  Zamawiający wymaga 8 gniazd elektrycznych.

- Prosimy, aby Zamawiający określił ilość wymaganych gniazd wyrównania potencjału.

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga 8 gniazd wyrównania potencjału.

- Prosimy Zamawiającego o podanie rodzaju systemu gazowego.

Odpowiedź :  System gwarantujący punkty poboru tlenu, sprężonego powietrza i próżni zgodnie z Normą EN 737-1 z oznaczeniem CE.

Zestawy nadłóżkowe

- Prosimy Zamawiającego o podanie rodzaju systemu gazowego.

Odpowiedź : System gwarantujący punkty poboru tlenu, sprężonego powietrza i próżni zgodnie z Normą EN 737-1 z oznaczeniem CE.

- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie wymaganej kategorii gniazd teleinformatycznych RJ45.

Odpowiedź :  Zamawiający wymaga kategorię min. V, E

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu nadłóżkowego z szyną EURO o wymiarze 25x10?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuszcza zaoferowania szyny EURO o wymiarze 25x10 mm.