- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Respirator

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania Ogólne |  |  |  |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na podstawie jezdnej | Tak |  |
|  | Respirator dla pacjentów o wadze ciała powyżej 5 kg | Tak |  |
|  | Wyposażony w wózek jezdny | Tak |  |
|  | Wyposażony we własne źródło powietrza medycznego typu kompresor, tłok, turbina zapewniające normalną długotrwałą wentylację. | Tak |  |
|  | Przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym oraz wymiennikiem wilgoci HME (sztuczny nos). W komplecie 2 zestawy drenów do HME na respirator oraz 50 wymienników ciepła i wilgoci | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,8 do 5,5 bar | Tak |  |
|  | zasilanie sieciowe 230 V AC, 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy (aparatu wraz ze źródłem powietrza medycznego) na minimum 6 godzin ze wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
| # Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | IPPV - CMV, CMV/Assist | Tak |  |
|  | SIMV | Tak |  |
|  | PSV | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) | Tak |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow, AP-SIMV) | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna na maskę NIV | Tak |  |
|  | Oddech ręczny | Tak |  |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | Tak |  |
|  | Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów | Tak |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP | Tak |  |
|  | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień, z regulacją poziomu PEEP | Tak |  |
|  | Automatyczna minimalizacja ciśnienia szczytowego przy wentylacji z gwarantowaną objętością | Tak |  |
| # Parametry regulowane |  |  |  |
|  | Częstość oddechów min 5-80 1/min | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min od 50 do 1500 ml | Tak |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 80 cmH2O | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 0 do 70 cmH2O | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP do minimum 35 cmH2O | Tak |  |
|  | Regulowany czas wdechu od minimum 0,2 do 5,0 sek | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% | Tak |  |
|  | Płynna regulacja przyspieszenia przepływu | Tak |  |
|  | Wyzwalanie oddechu czułość przepływowa, minimalny zakres czułości triggera w zakresie 1 do 10 l/min (podać zakres czułości triggera) | Tak |  |
| Parametry monitorowane i obrazowane |  |  |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | Tak |  |
|  | Rzeczywista częstość oddychania | Tak |  |
|  | Spontaniczna częstość oddychania | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV | Tak |  |
|  | Frakcja spontaniczna wentylacji minutowej MV | Tak |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | Tak |  |
|  | Ciśnienie średnie | Tak |  |
|  | Ciśnienie fazy Plateau | Tak |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  |
|  | Temperatura gazów oddechowych | Tak |  |
| Prezentacja graficzna |  |  |  |
|  | Prezentacja na minimum 12 calowym ekranie kolorowym obsługiwanym przez dotyk krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas | Tak |  |
|  | Prezentacja na minimum 12 calowym ekranie kolorowym obsługiwanym przez dotyk minimum jednej pętli oddechowej: ciśnienie/objętość | Tak |  |
|  | Prezentacja cyfrowych wartości parametrów mierzonych przez respirator | Tak |  |
|  | Trendy mierzonych parametrów z minimum 72 godzin | Tak |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności | Tak |  |
|  | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | Tak |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | Tak |  |
|  | Stężenia tlenu | Tak |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej za niskiej i za wysokiej | Tak |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechów –tachypnoe | Tak |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | Tak |  |
|  | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu (przecieku) | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów (blokada klawiatury) | Tak |  |
|  | Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu | Tak |  |
|  | Nebulizator do podawania leków metodą wziewną | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim wraz z dostawą | Tak |  |