- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Myjnia dezynfektor

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | myjnia o pojemności min. 4 tac narzędziowych o wym. 480x250x50 mm | Tak |  |
|  | sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
|  | dwuliniowy wyświetlacz z komunikatami tekstowymi w języku polskim | Tak |  |
|  | wskaźnik świetlny informujący o stanie zaawansowania procesu | Tak |  |
|  | urządzenie przelotowe, drzwi zarówno od strony „brudnej” jak i strony „czystej” otwierane do przodu, | Tak |  |
|  | szerokość myjni max. 600 mm | Tak |  |
|  | zasilana i ogrzewana elektryczne | Tak |  |
|  | dezynfekcja termiczna, termiczno-chemiczna | Tak |  |
|  | blokada drzwi podczas trwania procesu | Tak |  |
|  | wbudowana suszarka | Tak |  |
|  | filtr powietrza klasy HEPA | Tak |  |
|  | 3 pompy środków chemicznych | Tak |  |
|  | możliwość rozbudowy do 4 pomp środków chemicznych | Tak |  |
|  | wbudowana szafka na zasobniki środków chemicznych, pojemność 4 zasobniki 5l | Tak |  |
|  | drukarka parametrów procesu | Tak |  |
|  | Końcowe płukanie wodą demineralizowaną | Tak |  |
|  | pompa obiegowa wody o mocy min. 800W | Tak |  |
|  | moc grzewcza min. 8 kW | Tak |  |
|  | osłonięte (zakryte) grzałki komory, zabezpieczenie przed poparzeniem | Tak |  |
|  | komora, orurowanie i obudowa ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | min. 4 programy mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | możliwość modyfikacji programów myjących | Tak |  |
|  | wyposażona w 4 tace narzędziowe o wym. 480x250x50 mm | Tak |  |
|  | wyposażenie do mycia min. 4 tac narzędziowych 480x250x50 mm | Tak |  |
|  | wyposażenie do mycia endoskopów sztywnych, trokarów, min. 18 przyłączy | Tak |  |
|  | wyposażenie do mycia sprzętu anestezjologicznego | Tak |  |
| Demineralizator wody |  |  |  |
|  | Kompaktowa budowa | Tak |  |
|  | Demineralizacja metodą odwróconej osmozy | Tak |  |
|  | Wyposażony w zmiękczacz wody, zbiornik magazynowy ok. 50l i pompę hydroforową | Tak |  |
|  | Jakość wody oczyszczonej poniżej 60 µS/cm | Tak |  |
|  | Wydajność około 150 l/h | Tak |  |