- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Aparat do znieczulenia

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | Tak |  |
|  | uchwyt do zapasowej butli tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu | Tak |  |
|  | wbudowane gniazda elektryczne 230 V (minimum 4 gniazda) | Tak |  |
|  | zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | Tak |  |
|  | awaryjne zasilanie gazowe z butli ( N2O, O2) | Tak |  |
|  | awaryjne zasilanie elektryczne na minimum 30 minut w warunkach standardowych | Tak |  |
|  | reduktory do butli O2 i N2O ze złączami zgodnymi z PN wyposażone w manometry i przyłącze do aparatu | Tak |  |
|  | ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem | Tak |  |
| System dystrybucji gazów |  |  |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik gazów lub precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza z możliwością eksportu danych dotyczących przepływów gazów w trakcie znieczulenia do komputera osobistego lub systemu monitorującego, opisać | Tak |  |
|  | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23%±2% stężenia tlenu | Tak |  |
|  | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami – przepływ świeżych gazów ≤ 500 ml/min | Tak |  |
| Układ oddechowy |  |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | Tak |  |
|  | układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu, pojemność nie większa niż 3,0 L. | Tak |  |
|  | przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | Tak |  |
|  | obejście tlenowe o dużej wydajności | Tak |  |
|  | pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maksimum 1,5 L | Tak |  |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |
|  | Respirator anestetyczny | Tak |  |
|  | ekran do prezentacji parametrów wentylacji (podać przekątną) | Tak |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PCV | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo zmienny VCV | Tak |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji spontanicznej wspomaganej ciśnieniem PSV | Tak |  |
|  | Minimalny zakres PEEP minimum od 4 do 15 cm H2O (podać zakres) | Tak |  |
|  | Obrazowanie na ekranie minimum krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
| Regulacje |  |  |  |
|  | regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres) | Tak |  |
|  | regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 60 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa (podać zakres) | Tak |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1400 ml (podać zakres) w trybie wentylacji objętościowej | Tak |  |
|  | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 50 cm H2O (podać zakres) | Tak |  |
|  | regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-50% | Tak |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | niskiej objętości minutowej | Tak |  |
|  | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |
|  | Alarm Apnea | Tak |  |
| Pomiar i obrazowanie |  |  |  |
|  | stężenie tlenu w gazach wdechowych | Tak |  |
|  | pomiar objętości oddechowej TV | Tak |  |
|  | pomiar pojemności minutowej MV | Tak |  |
|  | pomiar częstotliwości oddechowej f | Tak |  |
|  | ciśnienia szczytowego | Tak |  |
|  | ciśnienia Plateau | Tak |  |
|  | ciśnienia średniego | Tak |  |
|  | ciśnienia PEEP | Tak |  |
| Inne |  |  |  |
|  | komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak |  |
|  | Dwa komplety drenów oddechowym dla dorosłych, ramię do podtrzymywania drenów pacjenta i przewodów kardiomonitora, 2 maski oddechowe, pojemnik 5 litrowy wapna | Tak |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta współpracujący z aparatem do znieczulania | Tak |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | monitor modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe i programowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu wbudowany akumulator na minimum 180 minut pracy | Tak |  |
|  | system umożliwiający automatyczną konfigurację monitora w celu dopasowania do wymagań różnych stanowisk | Tak |  |
| Ekran |  |  |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego wbudowanego panela LCD TFT wysokiej jakości Przekątna ekranu minimum 10 | Tak |  |
|  | opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | Tak |  |
|  | 5 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V 50 Hz | Tak |  |
|  | bezpieczne i wygodne zamocowanie zestawu do aparatu, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu | Tak |  |
|  | stacja dokująca z multiplikatorem portów, zapewniająca minimum zasilanie elektryczne i przekazywanie sygnały sieciowego | Tak |  |
| Mierzone parametry, moduły pomiarowe |  |  |  |
|  | EKG | Tak |  |
|  | pomiar częstości akcji serca: Zakres minimum 30 – 250/min | Tak |  |
|  | monitorowanie 3 i jednocześnie 7 odprowadzeń | Tak |  |
|  | w komplecie filtr zakłóceń elektrochirurgicznych | Tak |  |
|  | Przewód EKG z szeregowo umieszczonymi klipsami do podłączenia wszystkich elektrod | Tak |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii | Tak |  |
|  | Oddech | Tak |  |
|  | pomiar metodą impedancyjną w zakresie minimum od 5do 140 /min, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | Tak |  |
|  | saturacja (SPO2) | Tak |  |
|  | w komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec, | Tak |  |
|  | system monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale w zakresie minimum 30-100%. | Tak |  |
|  | nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 240 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . | Tak |  |
|  | w komplecie przewód i zestaw mankietów dla dorosłych, trzy rozmiary, mankiety pomiarowe bez lateksu. | Tak |  |
|  | pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 | Tak |  |
|  | w komplecie czujnik temperatury: powierzchniowy i głęboki | Tak |  |
|  | Prezentacja graficzna | Tak |  |
|  | prezentacja prężności dwutlenku węgla CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym | Tak |  |
|  | Pomiar i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej | Tak |  |
|  | Pomiar i prezentacja stężenia środków anestetycznych, dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, halotanu, desfluranu oraz MAC | Tak |  |
|  | Układy alarmowe najważniejszych parametrów | Tak |  |
|  | Kalkulator dawki leków | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawienie granic alarmowych na podstawie bieżących parametrów monitorowanych u pacjenta | Tak |  |
|  | alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności, opisać | Tak |  |
|  | Przynajmniej 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | Tak |  |
|  | Moduł BIS, sterowanie modułem z przedmiotowego monitora, komunikacja w języku polskim | Tak |  |
|  | Moduł zwiotczenia mięśni NMT, sterowanie modułem z przedmiotowego monitora, komunikacja w języku polskim | Tak |  |