- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Kolumna chirurgiczno-anestezjologiczna

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna sufitowa dwuramienna (ramiona obrotowe) z pneumatycznymi hamulcami | Tak |  |
|  | Promień obrotu ramion 1700 mm (±100 mm) | Tak |  |
|  | Nośność zestawu ramion min. 200 kg | Tak |  |
|  | Zakres obrotu kątowego każdego ramienia 340 ° (±15°) | Tak |  |
|  | Zakres obrotu kątowego konsoli 340 ° (±15°) | Tak |  |
|  | Długość ramion: - górne min. 850 mm - dolne min. 850 mm | Tak |  |
|  | Głębokość konsoli 250 (±20 mm) | Tak |  |
|  | Szerokość konsoli 420 (±20 mm) | Tak |  |
|  | Wysokość konsoli 660 (±20 mm) | Tak |  |
|  | Konsola wyposażona w punkty poboru gazów medycznych typ AGA: - powietrze – 1 szt. - podtlenek azotu – 1 szt. - tlen – 2 szt. - próżnia – 2 szt. - dwutlenek węgla - AIR MOTOR – 1 szt. - manometry do każdego rodzaju gazu - odciąg gazów AGSS - gniazda elektryczne z zaciskiem uziemiającym - gniazda wyrównania potencjału | Tak |  |
|  | Konsola wyposażona w dwie półki pod aparaturę medyczną | Tak |  |
|  | Półki wyposażone z trzech stron w szyny sprzętowe. Dopuszczalne obciążenie półki 35 kg ±5 kg – wymiary półki min. 450 x 450 mm | Tak |  |
|  | W jednej półce umieszczony sterownik hamulca pneumatycznego | Tak |  |