- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Aparat rentgenowski płucno-kostny z ucyfrowieniem pośrednim

| L.p. | Opis |  | Parametr wymagany |  | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Generator wysokiej częstotliwości HF f [kHz] |  | Tak podać |  |  |
|  | Moc min. 50 kW |  | Tak |  |  |
|  | Regulacja wysokiego napięcia min. 40 – 150 kV |  | Tak |  |  |
|  | Regulacja prądu min. do 630 mA |  | Tak |  |  |
|  | Regulacja prądowo-czasowa min. do 630 mAs |  | Tak |  |  |
|  | Czas ekspozycji min. 1 ms – 5 s |  | Tak |  |  |
|  | Automatyka ekspozycji min. AEC |  | Tak |  |  |
|  | Programy anatomiczne min. 500 |  | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany system pomiaru dawki |  | Tak |  |  |
|  | Długość blatu stołu min. 220 cm |  | Tak |  |  |
|  | Szerokość blatu stołu min. 80 cm |  | Tak |  |  |
|  | Płynnie regulowana wysokość blatu stołu od podłogi |  | Tak |  |  |
|  | Najniższa wysokość blatu stołu od podłogi max. 55 cm |  | Tak |  |  |
|  | Zakres regulacji pionowej min. 30 cm |  | Tak |  |  |
|  | Zakres przesuwu wzdłużnego blatu min. 100 cm |  | Tak |  |  |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego blatu min. 24 cm |  | Tak |  |  |
|  | Obciążenie blatu min. 200 kg |  | Tak |  |  |
|  | Odległość blat stołu – film max. 8 cm |  | Tak |  |  |
|  | Komora jonizacyjna min. 3 punktowa |  | Tak |  |  |
|  | Kratka Bucky, oscylacyjna |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość ładowania kaset wszystkich formatów konwencjonalnych oraz stosowanych w systemach CR 18x24 – 35x43 |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykonywania tomografii warstwowej |  | Tak/Nie |  |  |
| Kolumna lampy |  |  |  |  |  |
|  | Zawieszenie lampy na kolumnie podłogowej zespolonej ze stołem |  | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego kolumny min. 350 cm |  | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego lampy min. 30 cm |  | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego lampy min. 150 cm |  | Tak |  |  |
|  | Obrót kolumny wokół osi pionowej min. ±90o |  | Tak |  |  |
|  | Obrót lampy w osi poziomej min. ±120o |  | Tak |  |  |
|  | Elektromagnetyczny typ blokad ruchów |  | Tak |  |  |
|  | Automatyka ekspozycji AEC |  | Tak |  |  |
|  | Kolimator automatyczny i ręczny |  | Tak |  |  |
| Lampa RTG |  |  |  |  |  |
|  | Wysokoobrotowa |  | Tak |  |  |
|  | Ogniska max. 0.6 / 1.2 mm |  | Tak |  |  |
|  | Moce ognisk min. 20/ 60 kW |  | Tak |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 300 kHU |  | Tak |  |  |
| Statyw płucny |  |  |  |  |  |
|  | Minimalna wysokość środka załadowanej kasety względem podłogi max. 43 mm |  | Tak |  |  |
|  | Zakres regulacji w osi pionowej min. 150 mm |  | Tak |  |  |
|  | Kratka Bucky, oscylacyjna |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość ładowania kaset wszystkich formatów konwencjonalnych oraz stosowanych w systemach CR 18x24 – 35x43 |  | Tak/Nie |  |  |
|  | Automatyka ekspozycji AEC |  | Tak |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikat na zgodność z MDD 93/42/EEC | Tak |  |  |  |
|  | Dostosowanie pracowni w zakresie instalacji elektrycznej, w tym zasilenie urządzenia, ochrony radiologicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak |  |  |  |
|  | Testy akceptacyjne po instalacji | Tak |  |  |  |
|  | System radiografii pośredniej - CR |  |  |  |  |
| I. | Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Głębia szarości obrazu generowanego min. 12 bitów, podać | Tak podać |  |  |  |
|  | Głębia szarości obrazu wysyłanego do stacji roboczej i do kamery cyfrowej min. 12 bitów | Tak podać |  |  |  |
|  | Skanowanie wszystkich formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm | Tak |  |  |  |
|  | Przepustowość dla kaset 35x43cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 60 płyt/godz | Tak podać |  |  |  |
|  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm i 35x43 cm | Tak, podać wszystkie rodzaje i formaty |  |  |  |
|  | Skaner (czytnik) zarejestrowany jako wyrób medyczny w klasie IIa i posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak załączyć |  |  |  |
| II. | Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl. | tak |  |  |  |
|  | Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 10 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu) | Tak podać |  |  |  |
|  | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x43cm – 5 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 100 mikronów | Tak |  |  |  |
|  | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 24x30 cm – 4 sztuki, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 100 mikronów | Tak |  |  |  |
|  | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 18x24 cm – 2 sztuki, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 50 mikronów | Tak |  |  |  |
|  | Obróbka wszelkich formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby ręcznego przekładania przez obsługę | Tak |  |  |  |
|  | Kasety zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa i posiadające w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak |  |  |  |
| III. | Stacja technika dla badań ogólnodiagnostycznych – 1 szt. | tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie stacji dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak |  |  |  |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR przed i po ekspozycji | Tak podać |  |  |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak |  |  |  |
|  | Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem płyt obrazowych | Tak |  |  |  |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: Imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak, podać kryteria wyszukiwania |  |  |  |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak |  |  |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, kolimację prostokatną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską, kompozycja wydruków | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | Tak |  |  |  |
|  | Marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań - Kaseta zidentyfikowana - Obraz wydrukowany - Obraz zarchiwizowany - Badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | Tak |  |  |  |
|  | Generowanie histogramu dla danego zdjęcia | Tak/Nie |  |  |  |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy | Tak |  |  |  |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok) | Tak |  |  |  |
|  | Płynne powiększanie obrazu oraz lupa | Tak |  |  |  |
|  | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania o wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | Tak |  |  |  |
|  | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące wieloskalarną automatyczną obróbkę obrazu (przykładowe nazwy handlowe pakietu u producentów - Fuji: MFP, Kodak: EPV, Konica: HP, Agfa: Musica) | Tak, podać typ zaoferowanego oprogramowania oraz opisać |  |  |  |
|  | Nagrywanie na stacji na płytę CD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak |  |  |  |
|  | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy i klawiaturę i mysz | Tak |  |  |  |
|  | Komputer stacji, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 2,3 GHz, 2GB RAM, 2 x 250 GB HDD w RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 bps, klawiatura, mysz optyczna | Tak, podać typ i parametry |  |  |  |
|  | Monitor LCD kolorowy dotykowy, min. 19”, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 230 cd/m2, kontrast 700:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 175/175˚ | Tak, podać typ i parametry |  |  |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  |  |  |
|  | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie. Co najmniej 1/2/3/4 obrazy na jednej błonie. | Tak |  |  |  |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak |  |  |  |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne | Tak Załączyć certyfikat |  |  |  |
|  | Oprogramowanie CR i stanowisko identyfikacji kaset zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa i posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak załączyć |  |  |  |
| IV | Kamera sucha z dwoma formatami błon dostępnymi on-line – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Sposób uzyskania obrazu | Podać |  |  |  |
|  | Rozdzielczość wydruku min. 320 dpi | Tak podać |  |  |  |
|  | Liczba odcieni skali szarości min. 12 bitów | Tak podać |  |  |  |
|  | Wydruk obrazów badań ogólnodiagnostycznych | Tak podać |  |  |  |
|  | Wydajność dla formatu 35x43 cm przy rozdzielczości 10 pikseli/mm, min. 70 błon/godz. | Tak podać |  |  |  |
|  | Czas pierwszego wydruku formatu 35x43 cm, max. 80 s. | Tak podać |  |  |  |
|  | Min. 2 magazynki na różne formaty błon dostępne jednocześnie | Tak |  |  |  |
|  | Dostępność co najmniej następujących formatów błon o rozdzielczości druku min 320 dpi: 8x10”, 10x12”, 11x14”, 14x14”, 14x17” | Tak, podać ilość formatów i wymienić wszystkie dostępne formaty |  |  |  |
|  | Zmiana formatu błony przez użytkownika (bez potrzeby interwencji serwisu) | Tak |  |  |  |
|  | Nienaświetlone błony nieczułe na światło dzienne | Tak |  |  |  |
|  | Pobór mocy, max. stand-by | Podać |  |  |  |
|  | Zakres temperatur pracy | Podać |  |  |  |
|  | Zakres wilgotności powietrza | Podać |  |  |  |
|  | Interfejs typu DICOM Print 3.0 | Tak |  |  |  |
|  | Kamera zarejestrowana jako wyrób medyczny w klasie I i posiadająca w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak załączyć |  |  |  |
| V. | Stacja lekarska ogólnodiagnostyczna wraz z oprogramowaniem i kalibratorem – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Komputer stacji, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy min. 2,3 GHz, 4GB RAM, 120GB HDD, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 bps, klawiatura, mysz optyczna | Tak, podać typ i parametry |  |  |  |
|  | Monitor diagnostyczny 2 sztuki, - czarno-biały, pionowy, LCD, - rozdzielczość min. 2 megapiksele, - jasność maksymalna min. 900 cd/m2, - jasność skalibrowana min. 500 cd/m2, - kontrast min. 700:1, - obszar roboczy o przekątnej min. 21” - wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora i lampy CCFL - oprogramowanie do kalibracji - czujnik do kalibracji - monitor i karta graficzna tego samego producenta - przedni panel zabezpieczający ekran | Tak, podać typ i parametry |  |  |  |
|  | Trzeci kolorowy monitor LCD min. 19” do wyszukiwania pacjentów, wyświetlania danych demograficznych pacjenta jak również kolorowych obrazów USG ( min. parametry monitora: rozdzielczość 1280x1024, jasność 250 cd/m2, kontrast 450:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 120/120˚) | Tak, podać typ i parametry |  |  |  |
|  | Otwieranie badań USG/CR/DR | Tak |  |  |  |
|  | Monitory diagnostyczne i monitor kolorowy podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i jednej myszy | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość integracji z systemem RIS zapewniająca funkcjonalność: wyświetlenie nieopisanego obrazu diagnostycznego na dowolnym monitorze diagnostycznym otwiera okno opisu na monitorze RIS | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość integracji z systemem RIS zapewniająca funkcjonalność: wyświetlenie opisu na monitorze RIS otwiera obraz diagnostyczny na podstawie którego opis został wykonany | Tak |  |  |  |
|  | Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji stacji diagnostycznej, które znajdują się w cache stacji. | Tak |  |  |  |
|  | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  |  |  |
|  | Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta | Tak |  |  |  |
|  | Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: - Jak korzystać z systemu pomocy - Opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - Nawigacja po systemie - Wyszukiwanie badań - Odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań - Przygotowywanie badań do kominków i konferencji | Tak |  |  |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania kolorowych obrazów USG na trzecim kolorowym monitorze stacji | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych makr wyświetlających listę badań min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego | Tak |  |  |  |
|  | Hierarchizacja ważności obrazów - minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „istotny” | Tak |  |  |  |
|  | Obrazy zaznaczone w badaniu jako „istotne" są widziane jako miniatury przy opisie badania w aplikacji stacji diagnostycznej. Kliknięcie na miniaturę pozwala wyświetla obraz na monitorze diagnostycznym | Tak |  |  |  |
|  | Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: - obraz po obrazie - tylko pomiędzy zaznaczonymi „istotnymi” obrazami (patrz poprzedni punkt) | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania | Tak/Nie |  |  |  |
|  | Przeglądarka animacji Funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji - ustawienie przeglądania animacji w pętli - zmiana kierunku animacji - ustawienie zakresu obrazów do animacji | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja kolimacji obrazu badania | Tak |  |  |  |
|  | Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: - tryb drukowania obrazów badania na białym tle w ramach oszczędności czarnego koloru - funkcja drukowania atrybutów badania. Minimum imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta. - funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu - funkcja podglądu wydruku - tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 12x12 i 20x20 obiektów na wydruk. Obiektem może być obraz, dowolny element tekstowy lub atrybut badania | Tak |  |  |  |
|  | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika: Min. funkcje: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu) - zapisywanie powiększenia obrazu - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki) | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja scalania wszystkich dostępnych serii w jedną serię | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja wyświetlenia topogramu dla badania | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja powrotu do poprzedniej, ostatnio zachowanej postaci obrazu | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import 24 bitowego formatu True Color BMP - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG Import obrazu do nowej serii badania lub do obrazów z ostatniej serii w badaniu | Tak |  |  |  |
|  | Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja ręcznego łączenia dwóch lub więcej serii | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne łączenie dwóch lub więcej serii badania na podstawie unikatowej referencji ramki obrazu (Tag DICOM (0020,0052)) | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, wyświetlenie - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu) - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania | Tak |  |  |  |
|  | Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: - replikacji pikseli - interpolacji | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar kątów | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami. Kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia. | Tak/Nie |  |  |  |
|  | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz innym, zdefiniowanym przez użytkownika kształcie wraz z informacjami: - liczba pikseli w regionie zainteresowania - długość obwodu regionu zainteresowania - powierzchnia regionu zainteresowania - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania) | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja pomiaru stosunku długości dwóch linii zdefiniowanych przez użytkownika | Tak |  |  |  |
|  | Zmiana kolejności obrazów w serii badania wraz z możliwością trwałego jej zapisania. | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja cofnięcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja płynnego obrotu obrazu - o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt | Tak/Nie |  |  |  |
|  | Funkcja wybrania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania – jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu. Min. zakres: - wybrany obraz - wybrana seria badania - całe badanie | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania w różnym układzie obrazów na pojedynczym ekranie | Tak |  |  |  |
|  | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach Min. tryby: - pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania - dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie. Jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania. - wszystkie monitory - na wszystkich dostepnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja zapisywania aktualnie wyświetlanego obrazu wraz z formatem wyświetlania w postaci „migawki prezentacji” badania | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja sortowania obrazów w serii badania według wybranych tagów DICOM. Dostępne sortowanie rosnąco i malejąco. Dostępne kryteria sortowania min.: - Numer obrazu - Czas akwizycji obrazu - Lokalizacja warstwy | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania | Tak/Nie |  |  |  |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne | Tak Załączyć certyfikat |  |  |  |
|  | Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa i posiadające ceryfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC. | Tak załączyć |  |  |  |
| VI. | Inne |  |  |  |  |
| 1. | Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację oferowanym systemem z użyciem jednego publicznego adresu IP. Wykluczone zastosowanie oprogramowania typu freeware/shareware (np. VNC) oraz systemów korzystających z serwera dostępowego firmy trzeciej (np. TeamViewer). | Tak Opisać |  |  |  |
| 2. | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 24 miesiące | Tak Podać |  |  |  |
| 3. | W okresie gwarancji min. 4 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w roku w okresie trwania umowy gwarancyjnej | Tak Podać |  |  |  |
| 4. | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Tak Podać |  |  |  |
| 5. | Szkolenia użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania bezpośrednio po instalacji systemu - min. 16 godzin | Tak Podać ilość godzin |  |  |  |