- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Aparat rentgenowski – ramię „C”

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ramię C wyważone w każdej pozycji | Tak |  |
|  | Blokada kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak |  |
|  | Ruch pionowy zmotoryzowany | Tak |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C > 1150 | Tak |  |
|  | Zakres ruchu wahadłowego (obrót wokół osi pionowej) ≥ +/- 100 | Tak |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ≥ 40 cm | Tak |  |
|  | Zakres przesuwu poziomego ramienia C ≥ 20 cm | Tak |  |
|  | Zakres obrotu wokół osi poziomej (angulacja) ≥ +/- 1900 | Tak |  |
|  | Głębokość ramienia C ≥ 60 cm | Tak |  |
|  | Uchwyt boczny z lewej i prawej strony łuku ramienia C | Tak |  |
|  | Hamulce wszystkich ruchów | Tak |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | Tak podać |  |
|  | - Moc znamionowa generatora ≥ 2 kW | Tak |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia przed przegrzaniem | Tak |  |
|  | Max. napięcie [ kV ] ≥ 105kV | Tak |  |
|  | Max. prąd fluoroskopii ≥ 6 mA | Tak |  |
|  | Max. prąd dla radiografii ≥ 20 mA | Tak |  |
|  | Lampa rtg o stałej lub wirującej anodzie | Tak podać |  |
|  | - Wielkość małego ogniska maks. 0,6 mm | Tak |  |
|  | - Wielkość dużego ogniska maks. 1,5 mm | Tak |  |
|  | Pojemność cieplna lampy RTG min.35 kHU | Tak |  |
|  | - Minimalny ładunek ekspozycyjny maks. 1 mAs | Tak |  |
|  | - Maksymalny radiograficzny ładunek ekspozycyjny min. 250 mAs | Tak |  |
|  | Tryb fluoroskopii pulsacyjnej | Tak |  |
|  | Wzmacniacz obrazu 3 - polowy | Tak |  |
|  | Średnica wzmacniacza obrazu min. 9’’(23 cm) | Tak |  |
|  | 2 monitory na konsoli jezdnej | Tak podać |  |
|  | Monitory typu Flicker – free o częstotliwości odchylania pionowego min. 100 Hz | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu monitora [cm] | Podać |  |
|  | Matryca akwizycyjna min. 512pix x 512pix | Tak |  |
|  | Kamera CCD | Tak |  |
|  | Min. 10 bitów sygnału z przetwornika CCD | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wielu obrazów na monitorze | Tak podać |  |
|  | Obracanie obrazu | Tak Podać kąt obrotu |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu na monitorze (LIH ) | Tak |  |
|  | Programy anatomiczne | Tak podać |  |
|  | System pomiaru dawki | Tak |  |
|  | Uchwyt kasety rtg. | Tak |  |
|  | Drukarka obrazów rtg z wydrukiem na papierze i folii | Tak |  |
|  | Interfejs DICOM 3 | Tak |  |
|  | System pomiaru dawki | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz ± 10 % | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja wahań napięcia zasilającego | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu aparatu fartuchy ochronne dla personelu – 3szt. | Tak |  |