- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Sterylizator niskotemperaturowy

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylizator o pojemności komory min. 30l | Tak |  |
|  | Waga max. 150 kg | Tak |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
|  | Czynnik stosowany do sterylizacji nadtlenek wodoru oraz plazma gazu | Tak |  |
|  | Wkład z czynnikiem sterylizującym umożliwiający wykonanie min. 5 cykli sterylizacyjnych | Tak |  |
|  | Kontrola procesu sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych i chemicznych | Tak |  |
|  | Możliwość rejestracji i wydruku całego procesu sterylizacji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych | Tak |  |
|  | Możliwość zapisywania na innych nośnikach procesu sterylizacji | Tak |  |
|  | Min. dwa cykle sterylizacji; -krótki max. 30 min -długi max. 40 min | Tak |  |
|  | Temperatura cyklu sterylizacji max. 55 ºC | Tak |  |
|  | Możliwość natychmiastowego użycia wysterylizowanego sprzętu, brak procesu aeracji | Tak |  |
|  | Blokada drzwi uniemożliwiające ich otwieranie w trakcie cyklu roboczego | Tak |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Kaseta do sterylizatora, zawierająca czynnik sterylizujący 58-59% roztwór nadtlenku wodoru 3 opakowania | Tak |  |
|  | Wskaźnik biologiczny do monitorowania skuteczności cyklu sterylizacyjnego w technologii wykorzystującej nadtlenek wodoru, ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący 1 opakowanie | Tak |  |
|  | Chemiczny wskaźnik paskowy do monitorowania przebiegu procesu w sterylizatorze wykorzystującym nadtlenek wodoru, przebarwiający się po ekspozycji na czynnik sterylizujący 1 opakowanie | Tak |  |
|  | Chemiczny wskaźnik taśmowy do monitorowania przebiegu procesu w sterylizatorze wykorzystującym nadtlenek wodoru, przebarwiający się po ekspozycji na czynnik sterylizujący 1 opakowanie | Tak |  |
|  | Zgrzewarka do rękawów do systemu sterylizacji plazmowej. Zgrzewarka rolkowa wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w sterowanie mikroprocesorowe, umożliwiająca drukowanie daty sterylizacji, daty ważności sterylizacji, identyfikację osoby przygotowującej wsad, opisu pakietu, posiada możliwość regulacji temperatury w zakresie od min. 80°C do max. 220°C | Tak |  |
|  | Rękaw, bezcelulozowy, warstwa nieprzezroczysta z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący, o rozmiarach: 10 cm a 70 mb - 1 opakowanie zbiorcze 420 mb 15 cm a 70 mb - 1 opakowanie zbiorcze 280 mb 25 cm a 70 mb - 1 opakowanie zbiorcze 280 mb 35 cm a 70 mb - 1 opakowanie zbiorcze 140 mb 50 cm a 70 mb - 1 opakowanie zbiorcze 140 mb | Tak |  |
|  | Włóknina z polipropylenu, bezcelulozowa, do pakowania zestawów narzędziowych, kompatybilna ze sterylizatorem wykorzystującym nadtlenek wodoru, atestowana przez producenta sterylizatora, o wymiarach: - 101 cm x 101 cm 1 opakowanie (ilość w 1 opakowaniu zbiorczym około 250 arkuszy) - 76 cm x 76 cm 1 opakowanie (ilość w opakowaniu zbiorczym około 300 arkuszy) | Tak |  |
|  | Pudełko na zużyte kasety wyposażone w identyfikator pozwalający na monitorowanie wypełnienia zużytymi kasetami przez sterylizator – 3 szt | Tak |  |