NZOZ XII/09/08                                   Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Oferujemy CYFROWY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY

Model/typ/wersja:

Rok produkcji  (wymagany 2008 r.);

Producent :

Kraj pochodzenia :

| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2008 r. Wyklucza się aparat demonstracyjny. | TAK |  |  |  |
| KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |  |  |  |
| 1. | Cyfrowe formowanie wiązki ultradźwiękowej, min. 128 kanały nadawcze TX. | TAK |  |  | 128 – 0 pkt > 192 – 20 pkt |
| 2. | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 10 000 | TAK |  |  |  |
| 3. | Monitor kolorowy, min. 17 ‘’, na ruchomym ramieniu | TAK |  |  |  |
| 4. | Rozdzielczość min. 1280 x 1024 | TAK |  |  |  |
| 5. | Min. 3 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |  |  |
| 6. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2 D min. 2500 klatek | TAK |  |  |  |
| 7. | Wymagana dynamika aparatu min. 180 dB | TAK |  |  |  |
| 8. | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 60 GB | TAK |  |  |  |
| 9. | Maksymalna długość pojedynczych pętli obrazowych bezpośrednio na dysk twardy ultrasonografu . 30 sekund | TAK |  |  |  |
| 10. | Nagrywarka DVD i CDR/RW wbudowana w aparat | TAK |  |  |  |
| 11. | Częstotliwości pracy ultrasonografu (podać częstotliwości pracy emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia w chwili obecnej) min. 1 do 13 MHz | TAK |  |  | 2 ÷ 13MHz – 0 pkt większy zakres w dół–5 pkt większy zakres w górę –5 pkt |
| 12. | Videoprinter czarno - biały | TAK |  |  |  |
| 13. | Maksymalna wyświetlana na ekranie głębokość obrazowania min. 26 cm | TAK |  |  | 26 cm – 0 pkt > 26 < 32 – 2 pkt > 32 – 5 pkt |
| 14. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. Min 4 zmienne częstotliwości na każdej głowicy. | TAK TAK |  |  |  |
| 15. | Obrazowanie trapezoidalne i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |  |
| 16. | Doppler pulsacyjny (PWD) HPRF. Min. 4 zmienne częstotliwości | TAK TAK |  |  |  |
| 17. | Color Doppler (CD). Min. 4 zmienne częstotliwości. Kąt pochylenia ramki Dopplera kolorowego min. 25 stopni. | TAK TAK |  |  | 25 – 0 pkt > 25 – 5 pkt |
| 18. | Power Doppler (PD) | TAK |  |  |  |
| 19. | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1 - 20 mm | TAK |  |  |  |
| 20. | Jednocześnie wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  |  |  |
| 21. | Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD). Niezależna regulacja prędkości w pełnym zakresie prędkości. | TAK TAK |  |  |  |
| 22. | Obrazowanie 4 D z prędkością rekonstrukcji min. 20 vol. sek. | TAK |  |  |  |
| 23. | Rekonstrukcja w czasie rzeczywistym z możliwością oglądania poszczególnych warstw – min. 10 warstw wyświetlanych jednocześnie | TAK |  |  |  |
| 24. | Zasilanie 230 +/- 10 % | TAK |  |  |  |
| FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |  |  |  |
| 1. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym na obrazie zatrzymanym min. 15 x | TAK |  |  |  |
| 2. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2 D przy pomocy jednego przycisku (m. in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |  |  |
| 3. | Składanie wiązki ultradźwiękowej z wielu kierunków dla głowic w pełni elektronicznych. Wymóg pracy dla trybu 2 D oraz w trybie obrazowania harmonicznego | TAK |  |  |  |
| 4. | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum | TAK |  |  |  |
| 5. | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | TAK |  |  |  |
| 6. | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK |  |  |  |
| 7. | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |  |  |
| GŁOWICE |  |  |  |  |  |
| 1. | Głowica convex 2 D | TAK |  |  |  |
| 1.1. | Szerokopasmowa o częstotliwościach pracy min. 2,0 – 6,0 MHz | TAK |  |  |  |
| 1.2. | Kąt widzenia min. 65 st. | TAK |  |  |  |
| 1.3. | Liczba elementów min. 192 | TAK |  |  |  |
| 2. | Głowica liniowa 2 D do badań naczyniowych i małych narządów. | TAK |  |  |  |
| 2.1. | Szerokopasmowa o częstotliwościach pracy min. 5 – 11 MHz | TAK |  |  |  |
| 2.2. | Liczba elementów min. 192 | TAK |  |  |  |
| 2.3. | Długość głowicy (FOV) max. 40 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | Głowica endocavity | TAK |  |  |  |
| 3.1. | Szerokopasmowa o częstotliwościach pracy min. 4.0 – 8.0 MHz | TAK |  |  |  |
| 3.2. | Kąt widzenia min. 150 st. | TAK |  |  |  |
| 3.3. | Liczba elementów dla obu głowic min. 192 | TAK |  |  |  |
| 4. | Głowica convex objętościowa 3 D | TAK |  |  |  |
| 4.1 | Szerokopasmowa o częstotliwościach pracy min. 2,0 – 6,0 MHz | TAK |  |  |  |
| 4.2 | Kąt widzenia dla obu osi min. 65 st. | TAK |  |  |  |
| 4.3 | Liczba elementów min. 192 | TAK |  |  |  |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |  |  |  |  |  |
| 1. | Głowica biopsyjna typu convex z centralnym kanałem biopsyjnym | TAK/NIE |  |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 2. | Głowica o częstotliwości min. 14 MHz i bardzo krótkim czole FOV max. 30 mm do zastosowań śródoperacyjnych i ortopedii | TAK/NIE |  |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 3. | Głowicę objętościową typu endocavity | TAK/NIE |  |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| DOKUMENTY |  |  |  |  |  |
| 1. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski . | TAK |  |  |  |
| 2. | Potwierdzenie producenta, że Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego aparatu, posiada autoryzację producenta do jego serwisowania, a że ma dostęp do oryginalnych części zamiennych | TAK (dołączyć do oferty) |  |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim (dostarczyć z chwilą uruchomienia i oddania do eksploatacji) | TAK |  |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji Min. 24 miesiące na aparat oraz wyposażenie | TAK (podać) |  |  |  |
| 2. | Gwarancja liczona od uruchomienia i oddania do eksploatacji aparatu oraz przeprowadzenia szkolenia wstępnego dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu. | TAK |  |  |  |
| 3. | Liczba bezpłatnych przeglądów serwisowych aparatu w czasie gwarancji. | Podać ilość |  |  |  |
| 4. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji - najwyżej 24 godziny | Podać w godzinach |  |  |  |
| 5. | Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefony, faxy ... | Podać |  |  |  |
| SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |  |  |
| 1. | Warunki serwisu pogwarancyjnego: · serwisu – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, · czas reakcji serwisowej, · max. czas usunięcia usterki, · zapewnienia części zamiennych serwisu – min. 10 lat | TAK |  |  |  |
| MONTAŻ, URUCHOMIENIE, SZKOLENIE |  |  |  |  |  |
| 1. | Montaż i uruchomienie pod dostawie aparatu. Szkolenie wstępne pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu oraz zasadnicze – w terminie wzajemnie uzgodnionym. | TAK |  |  |  |