Załącznik nr 1 do SIWZ

1.2.  WYMAGANE PARAMETRY SPRZĘTU MEDYCZNEGO – Ambulansu typu C dla zespołu specjalistycznego „S”

| ZESTAW TRANSPORTOWY REANIMACYJNY DO UŻYTKU W AMBULANSIE ( NOSZE Z TRANSPORTEREM I MOCOWANIEM DO PODŁOGI LUB LAWETY AMBULANSU) – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOSZE GŁÓWNE REANIMACYJNE DO UŻYTKU W AMBULANSIE |  |  |  |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: |  |
| 2. | - potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, - płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75°, - pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane bezpośrednio do ramy noszy (w tym pasy szelkowe), - możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy, - cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego o powierzchni antypoślizgowej nie absorbujący krwi i płynów, - dodatkowe pasy zabezpieczające transport dzieci na noszach, - składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi, - składane oparcia boczne, |  |  |
|  | TRANSPORTER DO NOSZY GŁÓWNYCH Model urządzenia / producent / rok produkcji |  |  |
|  | - z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, - z możliwością zapięcia noszy głową lub nogami w kierunku jazdy, - z wielostopniową regulacją wysokości minimum w 6 poziomach, - wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce - możliwością zablokowania dwóch do jazdy na wprost, - możliwość odblokowania kółek do jazdy na wprost realizowana przez fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera - system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. - obciążenie dopuszczalne co najmniej 220 kg, - możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia, - zabezpieczony antykorozyjne poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub dodatkowe pokrycie specjalną farbą o tzw. „porach zamknietych” - z systemem mocowania transportera do lawety ambulansu - skrócona instrukcja obsługi zestawu transportowego umieszczona w widocznym miejscu, - folder, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE – załączyć do oferty, - atest zgodności z normą PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865 na oferowany system transportowy ( nosze, transporter, mocowanie ) wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną – załączyć do oferty |  |  |

| # RESPIRATOR TRANSPORTOWY, KOMPLETNIE WYPOSAŻONY NADAJĄCY SIĘ DO NATYCHMIASTOWEJ EKSPOLOATACJI I DO UŻYTKOWANIA W AMBULANSIE. – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: |  |
| 2. | # - Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 1 roku życia - Tryb wentylacji CMV i wspomagana SIMV lub SMMV - Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy - Niezależna regulacja objętości oddechowej i częstotliwości oddechowej - Regulacja objętości oddechowej w zakresie min. 5-20 l/min lub 100-1500 ml/oddech - Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min. 8-40 oddechów/ min. - Funkcja inhalacji tlenem o przepływie min 0-15 l / min realizowana przez respirator lub dołączony moduł do inhalacji z butli tlenowej z reduktorem o pojemności min. 2 l stanowiących zestaw w opakowaniu transportowym - Możliwość łatwego mocowania zestawu na ścianie ambulansu na czas transportu i zasilania tlenem z gniazda AGA instalacji ściennej - Przewód do pobierania tlenu z centralnej instalacji tlenowej karetki ze złączem AGA -Przewód pacjenta z zaworem pacjenta i maską nr 5 - Płuco testowe do respiratora - Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe : wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania baterii - Zasilanie bateryjne lub zasilanie wyłącznie pneumatyczne sprężonym gazem, - Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z parametrami technicznymi - Załączyć do oferty - CE i wpis do rejestru wyrobów medycznych - Załączyć do oferty |  |  |

| # DEFIBRYLATOR TRANSPORTOWY DO UŻYTKU W AMBULANSIE I POZA AMBULANSEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: |  |
| 2 | - urządzenie do monitorowania, defibrylacji pacjenta oraz wykonywania, zapisu i wydruku 12 odpr. EKG EKRAN - Ekran TFT lub EL o przekątnej minimum 8” - Możliwość wyświetlania na ekranie min 3 krzywych dynamicznych. W przypadku diagnostycznego EKG możliwość wyświetlenia lub wydruku wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie. - Wyświetlanie monitorowanych parametrów w formie cyfrowej - Nawigacja po menu za pomocą pokrętła nawigacyjnego z dostępem do najważniejszych funkcji przez przyciski funkcyjne na panelu urządzenia DRUKARKA - Wbudowana drukarka termiczna - Papier o szerokości min. 100 mm -Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 kanałów EKG DEFIBRYLACJA - Defibrylacje ręczna i półautomatyczna - Możliwość wykonania kardiowersji - Wspomaganie defibrylacji półautomatycznej za pomocą komend głosowych - Dwufazowa fala defibrylacji - Energia defibrylacji od 5 do 200 J - Czas ładowania do energii maksymalnej niezależny od poziomu naładowania akumulatorów poniżej 10 sekund - Możliwość wyboru jednego spośród minimum 19 poziomów energii defibrylacji - Możliwość wykonania defibrylacji półautomatycznej za pomocą elektrod jednorazowych STYMULACJA ZEWNĘTRZNA - Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna - Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie - Natężenie prądu stymulacji od 10 do 140 mA ZASILANIE - Zasilanie urządzenia i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V oraz sieci napięcia stałego 12 V lub zamiennie dodatkowa ładowarka baterii zasilana 230V oraz 12 V ( w zestawie dodatkowa bateria ) - Czas ładowania wszystkich baterii urządzenia od 0 do 100% w czasie krótszym niż 2 godziny - Czas pracy na bateriach dla urządzenia minimum 2 godziny - Wyświetlanie czasu pracy urządzenia zasilanego bateriami w minutach lub alternatywnie akustyczny i wizualny alarm niskiego stanu naładowania baterii - Możliwość wykonania min. 40 defibrylacji z maksymalną energią na w pełni naładowanych bateriach MONITOROWANIE - Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG - Monitorowanie saturacji w technologii zapewniającej eliminację artefaktów ruchowych, oraz wynikających z niskiej perfuzji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych, dzieci i czujniki jednorazowe dla noworodków - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia z mankietami dla dorosłych, dzieci i noworodków. Pomiar ręczny i automatyczny w zaprogramowanych interwałach czasowych -Możliwość ustawienia granic alarmowych dla parametrów monitorowanych POZOSTAŁE - Urządzenie wyposażone w łyżki defibrylacyjne dla dorosłych oraz nakładki do defibrylacji noworodków, , torbę na kable i elementy wyposażenia, oraz kable i czujniki dla wszystkich monitorowanych parametrów - Wbudowany napęd kart pamięci wraz z kartą o pojemności do zapisywania trendów monitorowanych parametrów oraz zdarzeń - Temperatura zewnętrzna umożliwiająca pracę defibrylatora i monitorowanie EKG od 0 do + 50 st. C - urządzenie przystosowane i zaprogramowane do wykonywania teletransmisji 12 odpr EKG do systemu LIFENET |  |  |
| 3 | - Deklaracja zgodności CE, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych # - załączyć do oferty; - folder - załączyć |  |  |

| # DESKA ORTOPEDYCZNA Z PASAMI I STABILIZATOREM GŁOWY - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: |  |
| 2 | # DESKA: - wykonana z tworzywa sztucznego , łątwozmywalnego w kolorze żółtym niezatapialna na wodzie, w pełni prześwietlna dla promieni X - Minimum 14 dużych uchwytów umożliwiąjących pracę w grubych rękawicach - Trzpienie do mocowania pasów karabińczykowych – min. 5 szt. na jednej stronie wbudowane w sposób uniemożliwiający kontuzje dłoni personelu przenoszącego tj. w osobnych otworach , niezależnych od uchwytów do przenoszenia za pomocą rąk. Długość – min. 180 cm Szerokość – min. 45 cm Waga deski – max 8 kg |  |  |
| 3 | PASY ZABEZPIECZAJACE DO DESKI: - konstrukcja pasa dwuczęściowa - możliwość regulacji długości - zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza - mocowanie pasa do trzpieni za pomocą metalowych obrotowych karabińczyków - pasy kodowane kolorami |  |  |
| 4 | STABILIZATOR GŁOWY - system 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych - podkładka z rzepem do przyczepiania klocków - paski do mocowania stabilizatora do deski |  |  |
| 5 | - CE lub deklaracja zgodności – załączyć - Folder - załączyć |  |  |

| # NOSZE ZBIERAKOWE – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: |  |
| 2 | # - wielostopniowa regulacja długości oraz możliwość złożenia do transportu - rozdzielane na dwie niezależne połówki; , - konstrukcja łopat noszy oparta na bazie tworzywa sztucznego - min. 3 pasy zabezpieczające mocowane do noszy - dopuszczalne obciążenie min 150 kg - waga max. 8 kg. |  |  |
| 3 | # CE lub deklaracja zgodności – załączyć - Folder - załączyć |  |  |

| # DESKA ORTOPEDYCZNA PEDIATRYCZNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: |  |
| 2 | - do bezpiecznego transportu dziecka, wyposażona w pasy, komplet klocków do unieruchomienia głowy, i system pasów unieruchamiających , - wyprofilowana powierzchnia deski celem prawidłowego ustawienia odcinka szyjnego kręgosłupa. - dla dzieci o wadze do max..50 kg - prześwietlana dla promieni X , komplet w torbie - futerale transportowym wykonanym z cordury, - deklaracja zgodności lub CE |  |  |
| 3 | CE lub deklaracja zgodności – załączyć - Folder - załączyć |  |  |

| # KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: |  |
| 2 | - 4 koła w tym 2 skrętne - możliwość złożenia do transportu w ambulansie - wysuwane rączki przednie - wysuwane uchwyt ramy oparcia - udźwig powyżej 150 kg - podpórka pod stopy pacjenta - 2 pasy poprzeczne - dodatkowe rączki tylne - waga krzesełka do 15 kg |  |  |
| 3 | # - deklaracja zgodności lub CE – załączyć - Folder - załączyć |  |  |

| # NOSZE PŁACHTOWE – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: |  |
| 2 | # - Wykonane z materiału łatwozmywalnego, umożliwiającego dezynfekcję - rozmiar min. 80x120 cm - min. 8 uchwytów do przenoszenia - nośność min. 150 kg |  |  |
| 3 | # - deklaracja zgodności lub CE załączyć - Folder - załączyć |  |  |

| # SSAK AKUMULATOROWY TRANSPORTOWY – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: |  |
| 2. | # - Ssak akumulatorowo – sieciowy z możliwością zasilania 12 V i 220 V - użytkowanie w temperaturze min. 0 º C do + 40ºC - przechowywanie w temperaturze min. -20 ºC do + 60ºC - precyzyjna stopniowa lub płynna regulacja siły ssania regulowana w zakresie do – 0,7 bar umożliwiająca dokładne ustawienie siły ssania w sytuacjach wykorzystywania aparatu przy zabiegach w okolicach delikatnych tkanek miękkich z systemem zabezpieczającym przed przekroczeniem ustawionych parametrów - wbudowany akumulator – czas pracy min. 40 min. - żywotność baterii – podać ilość cykli ładowania. - obudowa wykonana z tworzywa o dużej wytrzymałości - podświetlany wskaźnik bieżącego poziomu naładowania baterii - słój na wydzielinę o poj. min.0,8 L z tworzywa sztucznego , przystosowany do sterylizacji , wyposażony w zawór zabezpieczający przed przepełnieniem oraz zintegrowany filtr antybakteryjny - płyta ścienna do mocowania ssaka w ambulansie z funkcją zasilania 12 V |  |  |
| 3. | CE lub deklaracja zgodności – załączyć - atest zgodności z normą PN-EN 1789 dla kompletu ( ssak z płytą ścienną ) – załączyć - Folder - załączyć |  |  |

| # SSAK PODRĘCZNY – |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: |  |
| 2 |  |  | ssak mechaniczny, ręczny – w komplecie z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych /5”/ i dzieci /o długości 3,5” i 14”/ - wydajności min. 20 l/min - nasadka do rurki intubacyjnej |  |  |
| 3 |  |  | # - deklaracja zgodności lub CE załączyć - Folder – załączyć |  |  |
|  | # PULSOKSYMETR TRANSPORTOWY |  |  |  |  |
|  | 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji |  | Podać: |  |
|  | 2 | Pulsoksymetr z klipsem palcowym dla dorosłych - Zakres saturacji tlenem 0-100% - Zakres tętna 18-300 min uderzeń - alarmy przekroczenia nastawionych parametrów : - Alarm słabej baterii - Alarm wysokiego i niskiego SpO2 - Alarm wysokiego i niskiego tętna - Możliwość wyciszenia i dezaktywowania alarmów - Wyświetlacz cyfrowy LED ze wskaźnikiem sygnalizującym jakość perfuzji - Automatyczne wyłączanie pulsoksymetru po 10 minutach nieaktywności # - w komplecie pokrowiec ochronny i baterie Dodatkowo: - klips palcowy dla dzieci, |  |  |  |
|  | 3 | CE i wpis do rejestru wyrobów medycznych – załączyć - Folder - załączyć |  |  |  |

| # MATERAC PRÓŹNIOWY dla dorosłych – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: |  |
| 2 | - rozmiar min. 100x200 cm - z min. 8 uchwytami pompka próżniowa nożna dodatkowa odpinana podłoga - system min. 10 pikowanych komór uniemożliwiających przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta akcesoria dodatkowe : - 3 pasy poprzeczne - torba transportowa |  |  |
| 3 | - deklaracja zgodności – załączyć - Folder - załączyć |  |  |

| # POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: |  |
| 2 | - transportowa z zasilaniem akumulatorowo sieciowym - przystosowana do polskich strzykawek od 10 ml do 50 ml - automatyczne rozpoznawanie strzykawki - tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych - tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych - wbudowana biblioteka leków - funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS, - wskaźnik ciśnienia infuzji - szybkość dozowania dawki uderzeniowej programowana co 1 ml/h - czas pracy do 19 h - zasilanie 220 V i 12 V z wtyczką do gniazda w ambulansie. |  |  |
| 3 | - deklaracja zgodności lub CE załączyć - Folder - załączyć |  |  |

| # Przepływomierz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: |  |
| 2 | - regulowany w zakresie 0-15 l/min - podłączany do gniazda tlenu – system AGA - możliwość zamontowania w sufitowym punkcie poboru tlenu - odporny na uszkodzenia |  |  |
| 3 | - deklaracja zgodności lub CE załączyć - Folder - załączyć |  |  |

| # Kamizelka typu „KED” – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: |  |
| 2 | - przeznaczona do bezpiecznego wyciągania poszkodowanych z rozbitych samochodów i trudno dostępnych miejsc o ograniczonej przestrzeni gdzie nie można dotrzeć normalnymi noszami ( groty, studnie, zawały ) - unieruchomienie głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długości, przy zachowaniu swobodnego dostępu do klatki piersiowej (monitorowanie, defibrylacja), - regulowane pasy mocujące piersiowe ( 3 szt.) i biodrowe ( 2 szt. ) umożliwiające zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych, - przenikalność dla promieni X, - poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała, - 2 pasy stabilizujące głowę - pokrowiec. |  |  |
| 3 | - deklaracja zgodności lub CE załączyć - Foler - załączyć |  |  |

| Ciśnieniomierz stacjonarny do ambulansu – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: |  |
| 2 | - ciśnieniomierz stacjonarny - możliwość montażu do ściany w ambulansie - kosz na mankiety - duży czytelny zegar o średnicy 15 cm - podziałka pomiaru skalowana co 2 mmHg - zakres pomiaru – od 0 do 300 mmHg - w komplecie mankiety: - dla dorosłych – 1 szt. - dla dzieci – 1 szt. |  |  |
| 3 | - deklaracja zgodności lub CE załączyć - Folder - załączyć |  |  |

| # Ciśnieniomierz przenośny – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: |  |
| 2 | Ciśnieniomierz ze słuchawkami i kompletem |  |  |
|  | mankietów: - dla dorosłych |  |  |
|  | - dla dzieci - dla niemowląt |  |  |
|  | - dla noworodków |  |  |
| 3. | Deklaracja zgodności lub CE załączyć Folder załączyć |  |  |
| # Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych – 2 szt; dla dzieci 1 szt |  |  |  |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: |  |
| 2 | - sztywne, z możliwością sprawdzenia tętna na tętnicach szyjnych, - regulacja podbródka - unieruchomienie szyi w neutralnej, bezpiecznej pozycji, podparcie głowy w min. 3 punktach - łatwy dostęp do tchawicy i żył szyjnych, - .z materiału zabezpieczającego wchłanianie krwi i wody, - przenikalny dla promieni X. |  |  |
| 3 | - deklaracja zgodności lub CE załączyć - Folder - załączyć |  |  |

| # Worek samorozprężalny dla dorosłych – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: Tak/Nie |  |
| 2 | - silikonowy przezroczysty, - do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie - zawór bezpieczeństwa 60 cm H2O - rezerwuar tlenu z przewodem silikonowym o długości 2 m. i możliwością do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie - maska nr 4 |  |  |
| 3 | CE lub deklaracja zgodności – załączyć - Folder - załączyć |  |  |

| # Worek samorozprężalny dla dzieci – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: Tak/Nie |  |
| 2 | - silikonowy przezroczysty, - do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie - zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O - rezerwuar tlenu z przewodem silikonowym o długości 2 m. i możliwością do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie - maska nr 2 |  |  |
| 3 | CE lub deklaracja zgodności – załączyć - Folder - załączyć |  |  |

| # Worek samorozprężalny dla niemowląt/noworodków – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: Tak/Nie |  |
| 2 | - silikonowy przezroczysty, - do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie - zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O - rezerwuar tlenu o poj. z przewodem silikonowym o długości 2 m. i możliwością do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie - maska nr 0 |  |  |
| 3 | CE lub deklaracja zgodności – załączyć - Folder – załączyć |  |  |

| # Laryngoskopy z oświetleniem standardowym dla dorosłych i dla dzieci - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: Tak/Nie |  |
| 2 | Laryngoskop z oświetleniem standardowym - rękojeść dla dorosłych - łyżki Mcintosh o rozmiarach 1+2+3+4 - rękojeść dla dzieci - łyżki Miller o rozmiarach 00;0 |  |  |
| 3 | CE lub deklaracja zgodności – załączyć - Folder - załączyć |  |  |

| # Zestaw szyn próżniowych – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: Tak/Nie |  |
| 2 | szyny próżniowe wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na środki dezynfekcyjne, - przenikalne dla promieni X, - 3 rozmiary pozwalające na zastosowanie dla różnych grup wiekowych - możliwość zastosowania jednej szyny jako kołnierza ortopedycznego - akcesoria dodatkowe : pompka, zestaw naprawczy, torba |  |  |
| 3 | CE lub deklaracja zgodności – załączyć - Folder - załączyć |  |  |

| # Igła doszpikowa – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: Tak/Nie |  |
| 2 | - aparat do iniekcji automatycznych pozwalający na błyskawiczne wkłucie min. do kości piszczelowej - komplet składający się z igły dla dorosłych i igły dla dzieci |  |  |
| 3 | CE lub deklaracja zgodności – załączyć - Folder - załączyć |  |  |

| # Szyny Kramera |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: Tak/Nie |  |
| 2 | - Zestaw składający się z min. 13 szyn w różnych rozmiarach - powleczenie szyn umożliwiające mycie i dezynfekcję - torba do przenoszenia szyn |  |  |
| 3 | CE lub deklaracja zgodności – załączyć - Folder - załączyć |  |  |

| # Torbo-plecak ratunkowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: |  |
| 2 | - pokrycie zewnętrzne – materiał typu cordura - pokrycie wewnętrzne – łatwo zmywalne pokrycie winylowe - z możliwością modyfikacji wnętrza poprzez system odpinanych przegród i saszetek - dodatkowe (min. 8) saszetki przezroczyste zaopatrzone w system mocujący do komory wewnętrznej ( opisać) oraz taśmy odblaskowe - centralna przegroda komory głównej zaopatrzona w system mocujący sprzęt do intubacji i resuscytacji - min. 6 kieszeni zewnętrznych, - paski wewnętrzne do mocowania butli tlenowej - pasy odblaskowe naszyte na konstrukcję ścian bocznych zewnętrznych oraz pasy naramienne - odblaskowy trójkąt ostrzegawczy wszyty w ścianę przednią i tylną plecaka w sposób uniemożliwiający oderwanie ( tj. pod zewnętrzną warstwę cordury) - ampularium na 120 ampułek zintegrowane z kieszenią przednią - torba intubacyjna zintegrowana z kieszenią przednią - waga max. 4,5 kg, - pojemność min. 50 l. |  |  |
| 3 | - deklaracja zgodności lub CE załączyć - folder z dokładnymi parametrami technicznymi i informacją zawierającą stronę internetową producenta- załączyć. |  |  |

| # Torba ratunkowa pediatryczna - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model urządzenia / producent / rok produkcji | Podać: Tak/Nie |  |
| 2 | - Torba ratownicza w kolorze czerwonym, - pokrycie zewnętrzne – cordura, - pokrycie wewnętrzne – łatwo zmywalne, winylowe lub równoważne, - spód torby dodatkowo zabezpieczony przed przemakaniem poprzez wzmocnienie go od zewnątrz warstwą nieprzemakalną (winyl lub guma) – dno torby od zewnątrz zaopatrzone w dodatkowe nóżki oddzielające dno torby od podłoża – uchwyt ręczny do przenoszenia- odpinany na sprzączki pasek do noszenia na ramię – komora główna z odpinanymi na rzepy przegródkami i elestycznymi uchwytami do segregacji sprzętu – wyposażona w min. 5 odrębnych odpinanych na rzepy, kodowanych kolorami, określających przedziały wiekowe saszetek do segregacji sprzętu dla różnych grup wiekowych – kompatybilna do saszetek miara wzrostu, podzielona na sektory o różnych kolorach odpowiadających kolorom saszetek – min 2 boczne dodatkowe kieszenie – pasy odblaskowe wszyte w konstrukcję ścian zewnetrznych torby w sposób uniemożliwiający ich oderwanie (opisać) – pojemność min. 30 l – waga max 3 kg – deklaracja zgodności załączyć – folder z dokładnymi parametrami technicznymi załączyć. |  |  |
| 3 | CE lub deklaracja zgodności – załączyć - Folder - załączyć |  |  |

| # TRIAGE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TRIAGE Zestaw segregacyjny zawierający: - 36 opasek odblaskowych kodowanych kolorami, które umożliwiają oznaczenie stanu klinicznego osoby poszkodowanej, - 10 kart segregacyjnych umożliwiających zaznaczenie najważniejszych informacji dot. osoby poszkodowanej jej stanu, obrażeniach, zakresu udzielonej pomocy (karty segregacyjne wykonane są na specjalnym papierze wodoodpornym, nierozrywalnym, dostarczone w specjalnej koszulce ochronnej) -marker, długopis i ołówek, - 2 pary rękawiczek nitrylowych, Zestaw powyżej umieszczony w specjalnej torbie transportowej posiadającej uchwyt do trzymania w dłoni lub zawieszenia na ramieniu. Dodatkowo zawiera: - nożyczki, - pałeczkę oświetleniową, - latarkę czołowo-ręzną, - 3 kamizelki dla ratowników, odpowiedzialnych za poszczególne etapy działań ratowniczych: koordynatora medycznego, lidera segregacji medycznej i ratownika zarządzającego transportem. Całość umieszczona w specjalnym opakowaniu ochronnym - służącym do przenoszenia i przechowywania rozbudowanego zestawu Triage. |  |  |

| # INNY SPRZĘT DROBNY MEDYCZNY ( wg uznania ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - szyna wyciągowa dla dorosłych - szyna wyciągowa dla dzieci - zestaw rurek intubacyjnych kpl zawierający min. 10 szt. - Zestaw rurek ustno-gardłowych typu „Guedel” min. 8 szt. w różnych rozmiarach - Maska nadkratniowa do trudnej intubacji bez użycia laryngoskopu kpl 6 rozmiarów po 1 dla każdej grupy wiekowej - Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych - Prowadnica dla rurek intubacyjnych dla dzieci - Zestaw do konikopunkcji dla dorosłych - Zestaw do konikopunkcji dla dzieci - Kleszczyki Magilla dla dorosłych - Kleszczyki Magilla dla dzieci – - Szczękorozwieracz - Zestaw min. 10 opatrunków hydrożelowych w min. 5 różnych rozmiarach - Opatrunek hydrożelowy na twarz - Folia izotermiczna wielorazowa - Zestaw porodowy jednorazowy - Torba opatrunkowa - Latarka diagnostyczna - Latarka czołowa - Zestaw do odbarczania odmy - Zestaw do drenażu klatki piersiowej - Opatrunek wentylowy - Glukometr w pokrowcu z min.10 nakłuwaczami i 10 paskami diagnostycznymi - Mankiet do wlewów ciśnieniowych z manometrem – - Nożyczki ratownicze z funkcją zbijaka do szyb - Staza fiksująca żyłę |  |  |

UWAGA:

NIE SPEŁNIENIE, CHOCIAŻ JEDNEGO WARUNKU „ TAK – WARUNEK WYMAGANY „ SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY