załącznik nr 2

| Zestawienie parametrów myjni do endoskopów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcje i parametry urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| 1 | Myjnia przeznaczona do mycia endoskopów sztywnych i giętkich. | Tak |  |  |
| 2 | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu przez cały czas procesu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |  |
| 3 | Automatyczna samodezynfekcja myjni. | Tak |  |  |
| 4 | Automatyczne dozowanie środków chemicznych do myjni. | Tak |  |  |
| 5 | Jednorazowe użycie środków myjących i dezynfekujących do procesu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |  |
| 6 | Czas pełnego procesu z płukaniem wodą zdezynfekowaną i suszeniem max 45 min. | Tak |  |  |
| 7 | Temperatura procesu dezynfekcji max 55 – 600. | Tak |  |  |
| 8 | Brak konieczności ręcznego mycia wstępnego endoskopu. | Tak |  |  |
| 9 | Czas dezynfekcji max 5 min. | Tak |  |  |
| 10 | Dezynfekcja wody do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji (termiczna lub UV). | Tak |  |  |
| 11 | Możliwość mycia i dezynfekcji 2 endoskopów jednocześnie. | Tak |  |  |
| 12 | 2 płukania końcowe po procesie dezynfekcji. | Tak |  |  |
| 13 | Chemiczne i biologiczne uzdatnianie wody przez myjnię. | Tak |  |  |
| 14 | Kondensacja oparów środków dezynfekujących. | Tak |  |  |
| 15 | Automatyczne suszenie endoskopów. | Tak |  |  |
| 16 | Możliwość zastosowania kosza do mycia trokarów i optyk laparoskopowych. | Tak |  |  |
| 17 | Dokumentacja przebiegu procesów dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem endoskopów (typ, nr fabr.) – wydruk. | Tak |  |  |
| 18 | Możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów. | Tak |  |  |
| 19 | Wyświetlacz komunikatów tekstowych. | Tak |  |  |
| 20 | Wyświetlanie komunikatów w języku polskim. | Tak |  |  |
| 21 | Wybór programów dostosowanych do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia endoskopów. | Tak |  |  |
| 22 | Wbudowana drukarka parametrów procesu. | Tak |  |  |
| 23 | Myjnia stacjonarna. | Tak |  |  |